## PAKIET nr 1
Pakiet nr 1
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną - w opakowaniach po 200 szt. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. |  | op. | 50 |  |  |  |  | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt.
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. |  | op. | 50 |  |  |  |  | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - 134°C/3,5 min.; 121°C/8 min. - 240/480 szt.
3 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r |  | op. | 300 |  |  |  |  | Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe Bowie & Dick TST - 134°C/3,5 min.
4 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o dł. 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | 19 mm | rol. | 288 |  |  |  |  | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - biała
5 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu o długości 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | 19 mm | rol. | 6 |  |  |  |  | Taśma ze wskażnikiem procesu - tlenek etylenu - 18 mm x 50 m
6 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | 19 mm | rol. | 648 |  |  |  |  | Taśmy neutralna - bez wskaźnika - 19 mm/50 m neutr
7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  | DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 93°C/ 10' - 100 szt..
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z obu stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Możliwy do stosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni-dezynfektora. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji . W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 25 |  |  |  |  | Test skuteczności mycia maszynowego STF - 100 szt.
9 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. - a 500 szt. |  | rol. | 58 |  |  |  |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt.
10 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik skuteczności procesu – wskaźnik zintegrowany klasy 5 wg ISO 11140-1 dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich rodzajów-typów – 100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2, opakowanie 100 szt. Wymagane oświadczenie producenta, a nie dystrybutora, o klasie wskażnika. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. |  | op. | 10 |  |  |  |  | Zintegrowane wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa 5 - 100 szt.
11 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną, odczyt po 3h inkubacji. Na fiolce naklejka zawierająca nazwę mikroorganizmu testowego, wskaźnik chemiczny i miejsce do opisu. Wskaźniki kompatybilne w zakresie metody odczytu z inkubatorem typu Auto – Reader ATTEST |  | op. | 1 |  |  |  |  | Attest Rapid Readout - wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie - 50 szt. - para wodna - 3 godz.
12 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji tlenkiem etylenu, odczyt po 4h inkubacji. Na fiolce naklejka zawierająca nazwę mikroorganizmu testowego, wskaźnik chemiczny i miejsce do opisu. Wskaźniki kompatybilne w zakresie metody odczytu z inkubatorem typu Auto - Reader ATTEST |  | op. | 1 |  |  |  |  | Attest Rapid Readout - wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie - 50 szt. - tlenek etylenu - 4 godz.
13 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temperaturze 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej - 100 szt.
14 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 48 godz. w temperaturze 35ºC – 40ºC, zawierające spory B. atrophaeus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu - 100 szt.
15 | Koperty dokumentacyjne ( S,EO,Pl.) przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  | Koperty do systemu dokumentacji - 100 szt. - proces sterylizacji
16 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej (S,Pl) oraz jakości zgrzewu (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów |  | op. | 10 |  |  |  |  | Test kontroli zgrzewu Seal Check - 250 szt.
OGÓŁEM:
…………………………………………….
podpis

## PAKIET nr 2
Pakiet nr 2
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Spray do uszczelek - 400 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Spray do uszczelek Getinge
2 | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnch. |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Rolka tuszująca do metkownicy
3 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon
4 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z włosiem ze stali nierdzewnej osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie stal nierdzewna
5 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz włosiem z nylonu |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylonowe
6 | Szczotka wielokrotnego użytku przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, posiadająca nylonowe włosię i rączkę wykonaną ze skręconego drutu. | 100 x 12,5 (dł. x śr. włosia) | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - rozm. 6-12 / dł. 20 cm - dł. włosia nylon 10 cm dł x śr. 1,25 cm
|  | 50 x 12,5 (dł. x śr. włosia) | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - rozm. 0-5 / dł. 11 cm - dł. włosie nylona 5 cm dł x śr. 1,25 cm
7 | Szczotka o dł. 25 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne nylonowe włosie o powierzchni 2,5 x 13,0 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 25 cm - 2,5 cm x 13 cm - włosie nylon
8 | Szczotka do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia, zakończona kolorową kulką, ułatwiającą identyfikację szczotki. | 300 x 3 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 30 cm - śr. 3 mm - włosie nylon
|  | 405 x 10 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 40,5 cm - śr. 10 mm - włosie nylon
9 | Zestaw szczotek wielokrotnego użytku do czyszczenia endoskopów elastycznych składający się ze: szczotki o dł. 240 cm obustronnie zakończonej nylonowym włosiem o średnicy 3 i 6 mm; szczotki o dł. 240 cm obustronnie zakończonej - z jednej strony nylonowym włosiem o śr. 2,8 mm, z drugiej strony miękkim czyścikiem o średnicy 3,7 mm; obustronnej szczotki do czyszczenia gniazd zaworów i portów z nylonowym włosiem o śr. 5 i 7 mm; jednostronnej, krótkiej szczotki do czyszczenia zaworów z nylonowym włosiem o śr. 11,6 mm; jednostronnej, długiej szczotki do czyszczenia zaworów z nylonowym włosiem o śr. 11 mm |  | kpl. | 1 |  |  |  |  | Zestaw szczotek wielokrotnego użytku do czyszczenia endoskopów elastycznych -
10 | Zestaw profesjonalnych szczotek do czyszczenia komory sterylizatora, w skład którego wchodzą: szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-120 cm i główką o wymiarach 14 x 19 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, oraz niewielka szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 11 x 14 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, której kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków w komorze sterylizatora |  | kpl. | 2 |  |  |  |  | Zestaw szczotek do czyszczenia komory sterylizatora
11 | Waciki do optyki posiadające uchwyt z tworzywa sztucznego i miękkiego czyścika, konfekcjonowane po 50 szt. | 4 (śr. czyścika) | kpl. | 1 |  |  |  |  | Gąbkowy czyścik do optyk - 50 szt. - śr. 4 mm - biały
|  | 5 (śr. czyścika) | kpl. | 1 |  |  |  |  | Gąbkowy czyścik do optyk - 50 szt. - śr. 5 mm - czarny
12 | Elastyczna, jednostronna szczotka wielokrotnego użytku o dł. 63,5 cm, wykonana z tworzywa sztucznego z nylonowym włosiem. | 3 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna
|  | 5 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - jednostronna
|  | 8 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 8 mm - jednostronna
|  | 10 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 10 mm - jednostronna
13 | Elastyczna, dwustronna szczotka wielokrotnego użytku o dł. 63,5 cm, wykonana z tworzywa sztucznego z nylonowym włosiem. | 3 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 3 mm - dwustronna
|  | 5 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna
|  | 8 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 8 mm - dwustronna
|  | 10 (śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 10 mm - dwustronna
14 | Szczotka o dł. 25 cm do mycia narzędzi, z krótkim nylonowym włosiem o powierzchni 2 x 7 cm. |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 25 cm - 2 cm x 7 cm - włosie nylon
15 | Szczotka o dł. 18 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne, krótkie i specjalnie wyprofilowane nylonowe włosie o powierzchni 3,2 x 6,4 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - 3,2 cm x 6,4 cm - włosie nylon
16 | Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 16,5 cm - śr. 8 mm / okrąg 44 mm - włosie nylon
17 | Szczotka o dł. 46 cm do intensywnego mycia kanałów roboczych, posiadająca specjalną szczecinę ze sztywnego nylonu oraz sztywny, skręcony drut wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor włosia - inny niż biały. |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - zakończona kolorową pętlą - dł. 46 cm - śr. 5 mm - niebieskie - włosie nylon
18 | Miękkie czyściki o dł. 30 cm i śr. ok. 3 mm do oczyszczania lub osuszania kanałów roboczych, 100 szt. w opakowaniu |  | kpl. | 1 |  |  |  |  | Miękkie czyściki do narzędzi rurowych - 100 szt. - dł. 30 cm - śr. 3,2 mm - wycior
19 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. włosia ze stali nierdzewnej 0,7 +/- 0,1 cm. |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 6,3 mm - włosie stal nierdzewna
20 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. włosia ze stali nierdzewnej 1,3 +/- 0,1 cm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 12,7 mm - włosie stal nierdzewna
21 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 0,7 +/- 0,1 cm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 6,3 mm - włosie nylon
22 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 1,3 +/- 0,1 cm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 12,7 mm - włosie nylon
23 | Maski osłaniające twarz, z gumką, pakowane po 24 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  | Osłona twarzy - maska 3/4 z gumką
24 | Sylikonowe osłonki na narzędzia, wielokrotnego użytku. Wytrzymujące proces sterylizacji parowej, zabezpieczające aby ostrza narzędzi nie uszkadzały opakowania sterylizacyjnego. W opakowaniu 100 szt. w 9 różnych rozmiarach i kolorach. |  | op. | 3
25 | Klamra wykonana ze stali medycznej umożliwiająca układanie narzędzi na tacach lub w kontenerze w pozycji rozwartej. |  | szt. | 3
26 | Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Długość mankietu - 28 cm. |  | para | 4 |  |  |  |  | Rękawice ochronne do sterylizatora - dł. 28 cm - 1 para
OGÓŁEM:
…………………………………………….
podpis

## PAKIET nr 3
Pakiet nr 3
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką ze wskaźnikiem procesu S, EO - dł. 100 mb. Potwierdzona zgodność z normą PN EN 868, oraz PN EN 11607.* | 100 x 50 | rol. | 30
|  | 150 x 50 | rol. | 36
|  | 200 x 55 | rol. | 20
|  | 250 x 65 | rol. | 38
|  | 300 x 80 | rol. | 20
|  | 350 x 80 | rol. | 6
|  | 400 x 80 | rol. | 6
2 | Rękaw papierowo- foliowy płaski, ze wskaźnikiem procesu S, EO - dł. 200 mb. Potwierdzona zgodność z normą PN EN 868, oraz PN EN 11607.* | 75 | rol. | 20
|  | 100 | rol. | 46
|  | 250 | rol. | 18
|  | 400 | rol. | 6
3 | Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, kolor biały i zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868. | 500 x 500 | szt. | 1500
|  | 750 x 750 | szt. | 7500
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 12000
4 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - wytrzymały niebieski materiał z polipropylenu o gramaturze 47 g/m2 nadający się do sterylizacji (S, FO, EO) oraz zielona włóknina o gramaturze 56 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m | 750 x 750 | szt. | 7500
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 18000
OGÓŁEM:
* Dodatkowe wymagania dot. poz. 1, 2
Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu – wymagane parametry
| (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5, PN EN ISO 11607 – 1,2): |  |  |  |  | 0
Papier o gramaturze 70g (PN EN 868 – 3):
· wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach·
· przenikanie powietrza [ 1,47 kPa] nie mniej niż 12µm/Pa*s
· nie zwilżalność wodą 20 – 40 s
· wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4kN/m
Folia wielowarstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868 – 5) nie licząc warstwy kleju:
· przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
· zgrzewalna w temperaturze 165 - 190ºC
· wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
· elastyczna – wydłużenie nie mniej niż 70%.
Wymagania ogólne:
· wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania
· wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskażnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [ PN EN 868 – 5]
· jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
| · zgrzew fabrycznie wielokrotny | [6 empty] | …………………………………………….
| · ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz | [6 empty] | podpis
· ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producent.

## PAKIET nr 4
Pakiet nr 4
L.p. | Opis towaru | Ilość w opakowaniu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Kaseta STERRAD* 100S – 5 cykli | 5 szt. | op. | 24 |  |  |  |  | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt.
2 | Test biologicznej kontroli BI CycleSure | 30 szt. | op. | 5 |  |  |  |  | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - 134°C/3,5 min.; 121°C/8 min. - 240/480 szt.
3 | Włóknina KC 101 x 101 | 250 ark. | op. | 8 |  |  |  |  | Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe Bowie & Dick TST - 134°C/3,5 min.
4 | Test kontroli chemicznej | 250 szt. | op. | 5 |  |  |  |  | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - biała
5 | Chemiczny wskaznik taśmowy rolka 55 m | 330 m | op. | 2 |  |  |  |  | Taśma ze wskażnikiem procesu - tlenek etylenu - 18 mm x 50 m
6 | Rękaw 100x70 | 1 rolka | rol. | 10 |  |  |  |  | Taśmy neutralna - bez wskaźnika - 19 mm/50 m neutr
7 | Rękaw 150x70 | 1 rolka | rol. | 2 |  |  |  |  | DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 93°C/ 10' - 100 szt..
8 | Rękaw 200x70 | 1 rolka | rol. | 10 |  |  |  |  | Test skuteczności mycia maszynowego STF - 100 szt.
9 | Rękaw 250x70 | 1 rolka | rol. | 18 |  |  |  |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt.
10 | Rękaw 350x70 | 1 rolka | rol. | 3 |  |  |  |  | Zintegrowane wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa 5 - 100 szt.
11 | Rękaw 420x70 | 1 rolka | rol. | 12 |  |  |  |  | Attest Rapid Readout - wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie - 50 szt. - para wodna - 3 godz.
OGÓŁEM:
…………………………………………….
podpis