###### PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

##### ULTRASONOGRAF CYFROWY

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie oraz nr strony z załączonych dokumentów informacyjnych potwierdzających spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| # I | Ultrasonograf cyfrowy – jednostka bazowa |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, całkowicie cyfrowy, wyprodukowany w 2012 lub 2013r. | TAK |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy | Min. 2 - 16 MHz |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo-odbiorczych | >4000 |  |
|  | Dynamika systemu | >190 dB |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) B mode (Frame Rate) Kolor doppler | min. 700 Hz min. 300 Hz |  |
|  | Cztery niezależne, obrotowe koła | TAK |  |
|  | Cztery aktywne porty do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Programowalny dotykowy panel sterowania LCD o przekątnej min. 8 cali z możliwością wyświetlania obrazów 2 D | TAK |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości, kolorowy, bez przeplotu z możliwością pochylania i obracania oraz zmiany wysokości względem pulpitu. | Przekątna min. 17” Rozdzielczość min 1200x1000 |  |
|  | Panel sterowania z wysuwaną klawiaturą alfanumeryczną. | TAK |  |
|  | Aparat stacjonarny wyposażony w 4 skrętne koła z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
| # II | ## Tryby pracy aparatu |  |  |
|  | 2-D M-mode PW Doppler Doppler kolorowy Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler HPRF | TAK |  |
|  | Szerokość bramki dopplera PW | od 0,5 do 20 mm |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną optymalizację obrazu w zależności od rodzaju badanych struktur, wymagane min 3 fabrycznie zdefiniowane ustawienia: - mięśniowe - tłuszczowe - płynne | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D/PW) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD (jeden w trybie 2D drugi w trybie Kolor Doppler) | TAK |  |
|  | Wyświetlana maksymalna głębokość penetracji na oferowanej głowicy convex | Powyżej 30 cm |  |
|  | TGC min. 8 stopniowe | TAK |  |
|  | Liczba ogniskowych min 4 | TAK |  |
|  | Zoom panoramiczny | TAK |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego | min. 8 razy |  |
|  | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym | min. 8 razy |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie Trapezoidalne i rombowe. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z inwersja fazy | TAK |  |
| # III | ## Głowice |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica typu convex. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 1,5 – 7 MHz +/- 1MHz |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości min 6. | TAK |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica endovaginalna | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 3-11 MHz +/- 1 MHz |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości min 6. | TAK |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
|  | Głowica liniowa | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 4-12 MHz +/- 1MHz |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości min 6. | TAK |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
| ## IV | Pakiety obliczeniowe/raporty |  |  |
|  | Pełny brzuszny, kardiologiczny, ginekologiczny, naczyniowy, położniczy, urologiczny, transkranialny, pediatryczny, mięśniowoszkieletowy, ortopedyczny, małe narządy. | TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość dokonywania pomiarów na obrazach zapisanych | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |
|  | Programy pomiarów: min. 12 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty | TAK |  |
| ## V | System archiwizacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania | Min 6000 obrazów |  |
|  | Łącza USB do archiwizacji i przenoszenia danych na pamięć typu Pen Driver min. 4 w tym 2 w łatwo dostępnym miejscu na pulpicie aparatu. | TAK |  |
|  | Dysk twardy aparatu | Min 300 GB |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK, podać model |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4 | TAK |  |
| ## VI | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Autoryzacja producenta aparatu na sprzedaż i serwis oferowanego urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50Hz |  |
|  | Czas gwarancji na aparat, głowice oraz akcesoria w miesiącach | min. 24 m-cy |  |
|  | Książkowa instrukcja obsługi oraz menu aparatu w języku polskim. | TAK |  |
| VII | Dodatkowe funkcje i głowice, o które aparat może być rozbudowany- potwierdzenie spełniania –dostarczenie 90 dniowej wersji demonstracyjnej wraz z dostawą aparatu. |  |  |
|  | Automatyczny pomiar Intima Media z oprogramowaniem do oceny wieku tętniczego oraz do oceny ryzyka wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca. | TAK |  |
| 2 | Automatyczny pomiar HC, BPD, FL - pomiar wykonywany przez aparat wyłącznie po wywołaniu funkcji. | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie Panoramiczne o długości min 100 cm z wizualizacją Dopplera. | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie “PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

data : ...............................................	podpisano: .........................................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń    woli w    imieniu Wykonawcy