## Arkusz1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
lp | Paramter wymagany | Parametr oferowany
1. PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości 1080p)
2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV
3 | Wyostrzenie obrazu: min.24 stopniach
4 | Zoom elektroniczny
5 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS
6 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora
7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego.
8 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemność: min. 2 GB
9 | Lampa ksenon – moc min. 300 W
10 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej
11 | Pełna polska wersja językowa menu procesora
12 | Wyjścia analogowe: min. RGBS, YPbPr
13 | Wyjścia cyfrowe: min. HD-SDI, DVI-D
14 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV
15 | Obsługa trybów obrazowania min.: 16:10, 16:9, 5:4, 4:3
16 | Sygnał wyjściowy: 1080i lub 1080p
17 | System redukcji zakłóceń obrazu
18 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki
19 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów
20 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD
21 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu
22 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych
23 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym: min. 4 wstecz jednoczasowo
24 | Minimum 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa)
25 | Możliwość regulacji pompy powietrza w źródle światła
26 | Współpraca z wideolaparoskopami
27 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu
28 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji)
29 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min. 2 klawisze dostępu z panelu przedniego procesora
30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min. 4 klawisze klawiatury
31 | Możliwość podłączenia min. 2 programowalnych przycisków nożnych
32 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
2. MONITOR MEDYCZNY
1 | Przekątna: min. 24 cali
2 | Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 punktów
3 | Kąt widzenia: min. 170°
4 | Kontrast: min. 1000:1
5 | Wejścia: min. HD-SDI, DVI, VGA, RGBS (YPbPr), S-VIDEO, COMPOSITE
3. WÓZEK ENDOSKOPOWY
1 | Podstawa jezdna z blokadą kół
2 | Wieszak na dwa endoskopy
3 | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej
4 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu
5 | Możliwość podłączenie do transformatora separującego: min. 10 urządzeń
4. WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY
1 | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV 1080p
2 | Przetwornik „CCD kolor”
3 | Kąt obserwacji: min. 1400
4 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,9 mm
5 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm
6 | Głębia ostrości: min. 2-100 mm
7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu :
a) w górę: min. 210o,
b) w dół : min. 90o ,
c) w prawo/lewo: min. 1000/100 0
8 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
9 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:
a) informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego
b) schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
10 | Min. 4 programowalne przyciski na głowicy endoskopu:
możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC
11 | Technologia optycznego wyostrzania obrazu, która poprawia wizualizację naczyń błony śluzowej.
12 | Funkcja obrazowania tkanki uruchomiana przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego
13 | Wodoodporne jednostopniowe złącze elektryczne endoskopu
14 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego
15 | Test szczelności wideoendoskopu powinien odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i automatyczne podanie powietrza pompą (załączyć do oferty atest na tester szczelności, dopuszczający go do użytku wykonany wg powyższego opisu )
5. WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY
1 | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV 1080p
2 | Średnica kanału roboczego: min. 3,7mm
3 | Średnica zewnętrzna wziernika : max.13,0 mm
4 | Kąt obserwacji: 140°
5 | Głębia ostrości : 2 - 100 mm
6 | 4 programowalne przyciski na głowicy endoskopu:
możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu
7 | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy w trakcie badania poprzez pokrętło
8 | Technologia optycznego wyostrzania obrazu, która poprawia wizualizację naczyń błony śluzowej.
9 | Funkcja obrazowania tkanki uruchomiana przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego
10 | Zagięcia końcówki: U/D: min. 180°/180 i L/R: min. 160°/160°
11 | Funkcja identyfikacja endoskopu przez procesor
12 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego
13 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:
a) informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego
b) schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
14 | Długość robocza: min. 1680 mm
15 | Jednostopniowe wodoodporne złącze elektryczne endoskopu
6. WIDEODUODENOSKOP
1 | Przetwornik „CCD kolor”
2 | Średnica kanału roboczego min 4,2 mm
3 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 13,8 mm
4 | Kąt obserwacji : min 100°
5 | Głębia ostrości : min od 5 mm
6 | Kąt obserwacji w tył min 5°
7 | Zakres wychyleń sondy wziernikowej :
8 | Góra: min. 120° / Dół :min. 90°
9 | Prawo: min. 110° / Lewo: min. 90°
10 | Funkcja identyfikacji przez procesor
11 | Cztery programowalne przyciski funkcji w głowicy uruchamiające dostępne funkcje procesora oraz sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
7. GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY
1 | Zestaw złożony z diatermii chirurgicznej, modułu argonowego
2 | Moc maksymalna cięcia monopolarnego min. 200W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością ±1 W w całym zakresie (dla pracy w osłonie argonu i bez argonu)
3 | Moc koagulacji monopolarnej min. 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością ±1 W w całym zakresie (dla pracy w osłonie argonu i bez)
4 | Moc koagulacji bipolarnej min. 120W dla każdego dostępnego trybu pracy, regulacja z dokładnością ±1W w całym zakresie
5 | Automatyczny tryb regulacji mocy cięcia i koagulacji
6 | Możliwość wyboru efektu hemostatycznego dla cięcia monopolarnego - przy cięciu bez i ze wspomaganiem argonowym– regulowane w skali 8-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej)
7 | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej: łagodnej lub intensywnej (dla pracy w osłonie argonu i bez)
8 | Możliwość regulacji intensywności funkcji koagulacji monopolarnej i bipolarnej dla każdego dostępnego trybu w skali co najmniej 4-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej)
9 | Możliwość programowania, tzn. umieszczania w pamięci aparatu pod nazwą np. procedury, przynajmniej 9 różnych konfiguracji nastaw parametrów urządzenia
10 | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych:
monopolarne/uniwersalne: 2x
bipolarne/ uniwersalne: 1x
bierne: 1x
11 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów)
12 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów)
13 | Funkcja auto-start i auto-stop dla koagulacji bipolarnej
14 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu
15 | Możliwość odrębnej regulacji czasu trwania cięcia monopolarnego i czasu trwania koagulacji łagodnej podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii
16 | Możliwość regulacji intensywności prądu koagulacji monopolarnej (nie dotyczy regulacji mocy maksymalnej) podczas stosowania programów do polipektomii i sfinkterotomii
17 | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych związane m.in. z przypisaniem im zaprogramowanych nastaw, automatycznym przepłukaniem instrumentu gazem, itd.
18 | Możliwość przyłączenia dwóch włączników nożnych – oddzielnie dla funkcji monopolarnych i bipolarnych
19 | Kontrola połączenia elektrody biernej z aparatem
20 | Kontrola połączenie elektrody biernej ze skóra pacjenta, czytelna informacja o jakości tego połączenia
21 | Możliwość ustawienia układu monitorującego połączenie elektrody biernej ze skóra pacjenta - do pracy z małymi pacjentami
22 | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu
23 | Komunikaty o błędach i ostrzeżenia wyświetlane w języku polskim
24 | Wszystkie elementy zestawu umieszczone na jednym wózku sprzętowym
8. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1 | Kabel monopolarny, długość min. 4 m, do instrumentów endoskopowych firmy Olympus - 1 szt.
2 | Włącznik nożny podwójny (cięcie-koagulacja)
3 | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona o powierzchni 85cm² z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym o wymiarach 23 cm² Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń– 50szt
4 | Kabel do przyłączania elektrod jednorazowych, dł. min. 4m, 1 szt.
5 | Elastyczna sonda argonowa śr. 2,3mm, dł. min. 2m, końcówka skalowana, wypływ gazu czołowy – 1 szt.
6 | Kabel do przyłączania sond argonowych – 1 szt.
7 | Wózek pod aparaturę, z miejscem na butle z argonem i reduktor do argonu
WARUNKI GWARANCJI dla pozycji 1-8
1 | Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy
2 | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze.
3 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 8 lat)
4 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)
6 | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
9. SSAK ENDOSKOPOWY
1 | Wytwarzana próżnia
2 | Wskaźnik próżni
3 | Regulowana siła ssania
4 | System pływakowy antyprzepełnieniowy
5 | Maksymalna siła ssania: regulacja do –85kPa (-0.85 bar)
6 | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności minimalnie 2 litry
7 | Filtr mikrobiologiczny
8 | Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi
9 | Wymiary: 250 ± 5mm x 310 ± 5mm x 255 ± 5mm
10 | Waga: max. 12.7kg
10. PERYSTALTYCZNA POMPA PŁUCZĄCA POLE ZABIEGOWE
1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopów
2 | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy
3 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu
4 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego w oferowanym systemie
5 | Zbiornik płynu: min. 2 L
6 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu
7 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym
8 | Wymiary: 200 ± 5mm(Szer.) x 173 ± 5mm (Wys.) x 385 ± 5 mm (Głęb)
9 | Maksymalny przepływ wody:
10 | Rurka do kanału narzędziowego = min. 700 > 750 ml/min.
11 | Rurka do kanału pomocniczego = min. 230 ml/min.
11. MYJNIA DO ENDOSKOPÓW - JEDNOSTANOWISKOWA
1 | Urządzenie zgodne z wymogami normy unijnej EN 15883 1 i 4
2 | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w cyklu automatycznym giętkich endoskopów optycznych i wideoedndoskopów
3 | Ilość mytych endoskopów – jeden
4 | Myjnia zapewnia mycie i dezynfekcję urządzeń endoskopowych wszystkich producentów a w szczególności: Wideendoskopów znajdującego się na wyposażeniu szpitala.
5 | Urządzenie realizujące:
- mycie wstępne,
- mycie zasadnicze,
- dezynfekcję chemiczno – termiczną,
- płukanie końcowe- co najmniej 2-krotnie.
6 | Temperatura dezynfekcji max 600C
7 | Jednorazowe użycie środków chemicznych
8 | Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne oświadczenie)
9 | Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu
10 | Ilość zużywanego środka dezynfekcyjnego na jeden cykl dezynfekcji: max 80ml
11 | Kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji
12 | Samodezynfekcja myjni
13 | Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej
14 | Współpraca z elektronicznym systemem dokumentacja procesów dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób ( typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe
15 | Całkowity czas procesu mycia i dezynfekcji endoskopu max .60 min
16 | Zużycie wody na jeden proces mycia i dezynfekcji endoskopu max.25l
17 | Zasilanie elektryczne z sieci 3x400V/230V
18 | Możliwość wykonywania testu skuteczności dezynfekcji w trakcie trwania procesu mycia i dezynfekcji
19 | Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny
20 | System indywidualnych połączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów
21 | Elektroniczne monitorowanie żywotności lampy ultrafioletowej poprzez urządzenie z wyświetlaniem komunikatów o żywotności lampy na głównym wyświetlaczu urządzenia
WARUNKI GWARANCJI dla pozycji 9-11
1 | Gwarancja producencka przez okres minimum: 24 miesięcy
2 | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze.
3 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 8 lat)
4 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)
6 | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
……………………………………………………………
podpis Wykonawcy