ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji: 	wymagany 2014

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja |  |  |
|  | Najwyższej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Przetwornik min. 12-bitowy | TAK |  |
|  | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 40 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 40 000 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 235 dB. Określić. | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17 cali. Możliwość regulacji monitora w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: od 1 MHz do co najmniej 20 MHz | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 16 000 klatek. Podać. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowego w zakresie min. 0,5 - 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół. Opisać. | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B 4 B M B + M D B + D B + D + M B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 850 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 280 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej Min. 4 pasm II harmonicznej | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia (Gain) w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. Opisać | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| 4. | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X18 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X18 | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Urologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
| 5. | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa – 1 szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | 2) Liczba elementów: min.190 | TAK |  |
|  | 3) szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | 5) obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array – 1 szt. szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | 1)Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | 2) Liczba elementów: min. 64 | TAK |  |
|  | 3) kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |
|  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 6 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

……………………………………….

podpis