Załącznik nr 1a do SIWZ

Parametry techniczne

10 stanowiskowy system monitorowania wraz z centralą na Oddział Intensywnej Terapii

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora | TAK podać |  |
|  | Kolorowy ekran WXGA, rozdzielczość min. 1280x768, o przekątnej ekranu minimum 15”. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, przycisków, pokrętła nawigacyjnego oraz opcjonalnego pilota – 10 szt. | TAK podać |  |
|  | Liczba różnych krzywych dynamicznych na ekranie wyświetlanych jednocześnie, przynajmniej 6. Możliwość rozbudowy do 8 krzywych dynamicznych. | TAK podać |  |
|  | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | TAK podać |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku | TAK podać |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 48 godzin. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach | TAK podać |  |
|  | Kardiomonitor gotowy do pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK podać |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku. Zdarzenia zapisywane ręcznie i automatycznie w czasie alarmów. Minimum 4 krzywe i wszystkie dane numeryczne, długość minimum 15 sekund | TAK podać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów, z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia / lub na stałe; | TAK podać |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu | TAK podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych nadzorowania, w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta; | TAK podać |  |
|  | Niska masa monitora/modułu/części monitora zabieranej z pacjentem (zapewniającej ciągłość monitorowania min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, IBP oraz Temp), wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie o przekątnej min. 3”, alarmowanie w trakcie transportu). Wpięcie monitora lub części monitora zabieranej z pacjentem do innego stanowiska musi umożliwiać zachowanie nastaw alarmowych, kalibracji przetworników i przeniesienie danych pacjenta (osobowe i min. 12 godz. trendów) pomiędzy stanowiskami. Zasilanie bateryjne modułu na min. 3 godziny pracy. | TAK podać |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej ekranu minimum 3”, rozdzielczość min. 320x240, obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych. Prezentacja na ekranie min. 3 różnych krzywych pomiarowych. Waga max. 1,5 kg – po jednej sztuce na kardiomonitor. | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oraz aktualizacji oprogramowania. | TAK podać |  |
|  | Co najmniej 10 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | TAK podać |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym ich przełączaniem | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – do wydruku na centralnej drukarce – drukowanie na sieciowej drukarce laserowej | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220 – 240V, 50 Hz | TAK podać |  |
|  | Sygnał alarmowy - zwłoka systemu poniżej 3 sekund; Czas trwania pauzy konfigurowalny: np. 1, 2, 3, 5, 10 minut lub nieskończoność | TAK podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów | TAK podać |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |
|  | EKG w module transportowym. | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika | TAK podać |  |
|  | Pomiar 12 odprowadzeń EKG z minimum 5 elektrod przy możliwości monitorowania także jednego lub 3 odprowadzeń | TAK podać |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii (minimum z 2 odprowadzeń z możliwością przełączenia na 1 odprowadzenie) z alarmami, dokonywana w monitorze przyłóżkowym i/lub w centrali. Klasyfikacja minimum 18 rodzajów arytmii (w tym rozpoznawanie migotania przedsionków) – wymienić jakie. Możliwość programowania arytmii przez użytkownika. | TAK podać |  |
|  | W komplecie standardowy przewód EKG do 12 odprowadzeń – 2 kpl./całość | TAK podać |  |
|  | W zestawie kompletny przewód EKG 3 odprowadzeniowy – po 1 kpl. na kardiomonitor. Dodatkowo 5 zestawów 5 odprowadzeniowych ( kabel zbiorczy wraz z odprowadzeniami) na całość. | TAK podać |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % w zakresie 20-300 bpm | TAK podać |  |
|  | Analiza odcinka ST i QT we wszystkich 12-tu odprowadzeniach (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST), minimalny zakres pomiarowy ST przynajmniej od -15 do +15 mm. Ciągły pomiar QT, QTc i zmian QTc. | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie odchylenia odcinka ST, z ręcznym i automatycznym ustawianiem punktów pomiarowych | TAK podać |  |
|  | Ciągłe graficzne przedstawienie zmian ST w czasie osobno dla odprowadzeń przedsercowych i kończynowych na ekranie podstawowym monitora w formie tabelarycznej i wykresu kołowego. | TAK podać |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | TAK podać |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Krótki czas powrotu linii bazowej EKG po defibrylacji (poniżej 2 sekund); | TAK podać |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK podać |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji. Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie. | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy: minimum 5 – 150 rpm z dokładnością +/- 2 rpm | TAK podać |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) w module transportowym, zakres pomiarowy minimum 70-100% z dokładnością +/- 3%. | TAK podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK podać |  |
|  | Czujnik uniwersalny wielorazowy po jednej sztuce na kardiomonitor, Czujnik SpO2 dla dorosłych powyżej 40 kg typu klips po jednej sztuce na kardiomonitor, Czujnik jednorazowy dla dorosłych powyżej 40 kg przynajmniej 50 szt/ całość | TAK podać |  |
|  | Pomiar wykorzystujący algorytm Nellcor. | TAK podać |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia – w module transportowym. | TAK podać |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas. | TAK podać |  |
|  | Funkcja „stazy” | TAK podać |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej w zakresie 5 minut - 4 godziny | TAK podać |  |
|  | W komplecie do monitora: Przewód do mankietów – 12 szt. Standardowy mankiet dla dorosłych rozmiar średni – 10 szt. Mankiet dla dorosłych rozmiar mały – 5 szt. Mankiet dla dorosłych rozmiar duży – 5 szt. Mankiet dla dorosłych rozmiar bardzo duży – 5 szt. Mankiety pomiarowe bez lateksu. | TAK podać |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg | TAK podać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia dwa kanały pomiarowe w dwóch kardiomonitorach, w pozostałych przynajmniej jeden. | TAK podać |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK podać |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie 30-250/min. | TAK podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia przynajmniej +/- 1 mmHg | TAK podać |  |
|  | Kable do pomiaru IBP do przetworników posiadanych przez zamawiającego przynajmniej 10 szt. | TAK podać |  |
|  | Pomiar temperatury – dwa tory pomiarowe na kardiomonitor. | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury minimum 0 – 45 oC | TAK podać |  |
|  | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej 12 szt./ całość Czujniki temperatury jednorazowe przynajmniej po 10 szt. na kardiomonitor. Przewód połączeniowy do czujników jednorazowych 5 szt. na całość. | TAK podać |  |
|  | Moduł pomiaru rzutu serca C.O. 3 szt. w tym ciągłego rzutu serca CCO – 2 szt./całość. Zakres C.O. min.: 0,1 do 20,0 l/min CCO min.: 0,1 do 20,0 l/min Akcesoria do pomiaru C.O. – 1 szt. Akcesoria do pomiaru PiCCCO – 2 szt. | TAK podać |  |
|  | Monitorowanie CO2 (kapnografii) metodą strumienia głównego na każdym stanowisku. | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 min. 0-130 mmHg | TAK podać |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres minimum: 5 – 120 rpm | TAK podać |  |
|  | Akcesoria do monitorowania CO2 przetwornik i rurka pomiarowa - 12 szt./całość | TAK podać |  |
|  | Linie jednorazowe do pomiaru CO2 w strumieniu głównym dla dorosłych przynajmniej 50 szt./całość | TAK podać |  |
|  | Zawieszenie umożliwiające stabilne przymocowanie monitora do półki z możliwością szybkiego zdjęcia niewymagające używania żadnych narzędzi). – 10 szt. | TAK podać |  |
|  | Zestaw umożliwiający uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się przy kardiomonitorze – 10 kpl. na całość. | TAK podać |  |
|  | Każdy element składowy przedmiotu zamówienia w tym akcesoria, kable, czujniki, mankiety, urządzenia pomiarowe spełniające wymogi stawiane produktom medycznym dopuszczonym do używania w krajach Unii Europejskiej posiadające znak CE. | TAK podać |  |
|  | Środki dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia, co najmniej: Izopropanol 80%, 1-Propanol 50%, nadtlenek wodoru 0,5% | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły IBP, Spirometrii, EEG, NMT. | TAK podać |  |
|  | Monitor centralny | TAK podać |  |
|  | Centrala musi umożliwiać podłączenie min. 10 kardiomonitorów z możliwością rozbudowy o dalsze stanowiska | TAK podać |  |
|  | Centrala musi posiadać przynajmniej jeden 19” ekran TFT | TAK podać |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z każdego kardiomonitora minimum 2, nie tylko EKG (do wyboru przez użytkownika), pogląd całości ekranu wybranego kardiomonitora z zapewnieniem podglądu pozostałych | TAK podać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK podać |  |
|  | Umożliwienie komunikacji monitor-monitor i monitor-centrala | TAK podać |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centralach i w monitorach | TAK podać |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) | TAK podać |  |
|  | Funkcja "holterowska": minimum 48 godziny pamięci ciągłego zapisu dla minimum 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG +inne) – nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu, 48-godzinne trendy poszczególnych parametrów . | TAK podać |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych(alarmów i arytmii i innych zdarzeń z zapisem odcinków min. 4 monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych)-minimalna liczba zdarzeń: 50/pacjenta | TAK podać |  |
|  | Centrala, monitory i inne urządzenia połączone siecią w standardzie LAN, zgodną z powszechnie stosowanym standardem komputerowym (IEEE802.3) | TAK podać |  |
|  | Wykonanie instalacji sieciowej niezbędnej do prawidłowej pracy w/w systemu. | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję exportu i archiwizacji gromadzonych danych (zapis krzywych dynamicznych, paski alarmowe, trendy graficzne i tabelaryczne) do zewnętrznego komputera z możliwością reexportu danych w popularnych formatach graficznych (np. „JPG”) oraz do arkusza Excel | TAK podać |  |
|  | Drukarka laserowa podłączona do centrali do drukowania danych z centrali lub kardiomonitorów: -toner: CF280A (80a), lub CF280X (80x), -automatyczne drukowanie dwustronne, -1 port sieci Ethernet 10/100/1000T, -podłączenie do komputera poprzez port Hi-Speed USB 2.0, -możliwość drukowania bezpośrednio z urządzenia USB, -przynajmniej dwa podajniki papieru, -obsługiwane formaty papieru: Podajnik 1 i 2: --Letter 216 x 279 mm, --Legal 216 x 356 mm, --A4 210 x 297 mm, --A5 148 x 210 mm, --A6 105 x 148 mm, --B5 (JIS) 182 x 257 mm, --Executive 184 x 267 mm, --8,5 x 13 216 x 330 mm, Dodatkowo podajnik 1: --Karta pocztowa (JIS) 100 x 148 mm, --Podwójna karta pocztowa (JIS) 148 x 200 mm, --16K 184 x 260 mm, --16K 195 x 270 mm, --16K 197 x 273 mm, --Koperta Commercial nr 10 105 x 241 mm, --Koperta B5 ISO 176 x 250 mm, --Koperta C5 ISO 162 x 229 mm, --Koperta DL ISO 110 x 220 mm, --Koperta Monarch 98 x 191 mm, --Nietypowy: od 76x127 mm do 216x356 mm. | TAK podać |  |
|  | Podgląd stanowiska centrali w dyżurce lekarskiej. | TAK podać |  |
|  | Gwarancja | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny min. 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Gwarancja na akcesoria przynajmniej 12 miesięcy. | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h | TAK podać |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK podać |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK podać |  |
|  | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK podać |  |
|  | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK podać |  |
|  | Rok produkcji aparatu 2014 rok | TAK podać |  |
|  | Certyfikaty jakości | TAK podać |  |
|  | Certyfikat UE, zgłoszenie do rejestru | TAK podać |  |

…………………………………………….

podpis

Kardiomonitory stacjonarno – transportowe – 2 szt.

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy ekran SVGA, przekątna ekranu minimum 8” rozdzielczość przynajmniej 800x600, obsługa poprzez ekran dotykowy. Prezentacja na ekranie min. 3 różnych krzywych pomiarowych. – 2 szt. | TAK podać |  |
|  | Monitor transportowy posiadający: 1/ Odporność na wstrząsy zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-27 (szczytowe przyśpieszenie do 100g). 2/ Odporność na wibracje przypadkowe zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-64 (przyśpieszenie RMS do 5g). 3/ Odporność na wibracje sinusoidalne zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-6 (szczytowe przyśpieszenie do 2g). 4/ Odporność na uderzenia zgodnie z IEC/EN60068-2-29 (szczytowe przyśpieszenie 15g, 1000 uderzeń). 5/ Test swobodnego upadku zgodnie z EN1789 (obejmuje również IEC TR 60721-4-7 i klasę 7M3). Procedura testowa zgodnie z EN 60068-2-32 (wysokość 0,75 m). 6/ Specyfikacja dla stopnia ochrony zapewnianego przez obudowę zgodnie z IEC/EN 60529: IP 32. 7/ EN 1789 +A1:2003 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – karetki pogotowia (rozdział 6 – urządzenia medyczne). 8/ Wrażliwość na promieniowanie 20 V/m zgodna EN ISO 9919 (SpO2) i EN ISO 21647 (CO2). Zakres wysokości nad poziomem morza od -500 do 3000 m podczas pracy i -500 do 4600 m podczas przechowywania i transportu. Rozszerzone testy wrażliwości na promieniowanie | TAK podać |  |
|  | Kardiomonitory kompatybilne z systemem oferowanym na OIOM pod względem akcesoriów, przesyłania danych oraz obsługi. | TAK podać |  |
|  | Waga do 5 kg, uchwyt do przenoszenia wbudowany w monitor. | TAK podać |  |
|  | Uchwyt do kardiomonitora umożliwiający zawieszenie na ramie łóżka – 2 szt. | TAK podać |  |
|  | Możliwość wymiany i rozbudowy oprogramowania | TAK podać |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta w kardiomonitorze przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej przez 180 min – 3 szt. | TAK podać |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne, wszystkich monitorowanych parametrów, wyświetlane jednocześnie na ekranie | TAK podać |  |
|  | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu monitora, z możliwością łatwego ich przełączania, bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | TAK podać |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, minimum 48 godzin. | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. | TAK podać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów, z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia / lub na stałe; | TAK podać |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu | TAK podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych nadzorowania, w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta; | TAK podać |  |
|  | POMIAR EKG. Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości rytmu serca min. 20-300 bpm | TAK podać |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EKG. Odpowiedni kabel EKG umożliwiający monitorowanie min. 3 odprowadzeń – 1 kpl. na kardiomonitor. | TAK podać |  |
|  | Analiza odcinka ST I QT we wszystkich 12-tu odprowadzeniach (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST) Ciągłe graficzne przedstawienie zmian ST w czasie osobno dla odprowadzeń przedsercowych i kończynowych na ekranie podstawwym monitora w formie tabelarycznej i wykresu kołowego. Minimalny zakres pomiarowy od -15 do +15 mm. Ciągły pomiar QT, QTc i zmian QTc. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja median ST z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz trendu (minimum 48 godzin) | TAK podać |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST i QT w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | TAK podać |  |
|  | Wieloodprowadzniowa analiza arytmi ( z min. 2 odprowadzeń z możliwością przełączenia na 1 odprowadzenie) z alarmami. Klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami w tym rozpoznawanie arytmii migotania przedsionków. | TAK podać |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK podać |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Krótki czas powrotu linii bazowej EKG po defibrylacji (poniżej 2 sekund); | TAK podać |  |
|  | POMIAR RESPIRACJI metodą impedancji. Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK podać |  |
|  | Alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy: minimum 5 – 150 rpm z dokładnością +/- 2 rpm | TAK podać |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ. Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie. | TAK podać |  |
|  | Odstęp w trybie automatycznym co najmniej od 1 do 100 minut | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej | TAK podać |  |
|  | W komplecie mankiet wielorazowy NIBP dla dorosłych z przewodem łączącym z kardiomonitorem po 1 szt. ( z każdego rozmiaru od S do XL) na kardiomonitor. | TAK podać |  |
|  | Funkcja „stazy” | TAK podać |  |
|  | POMIAR SATURACJI Algorytmem Nelcor. | TAK podać |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK podać |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK podać |  |
|  | W komplecie: Czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych po 1 szt. na kardiomonitor | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 30- 100 % z dokładnością +/- 3 % | TAK podać |  |
|  | W zestawie jeden komplet umożliwiający uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się przy kardiomonitorach. | TAK podać |  |
|  | Zawieszenie naścienne kardiomonitora umożliwiające szybki montaż – 2 szt. | TAK podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny min. 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Gwarancja na akcesoria przynajmniej 12 miesięcy. | TAK podać |  |

…………………………………………….

podpis