Pakiet nr 1 Lampy operacyjne

| Lp. | Parametry | TAK/NIE | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Model/typ | Podać |  |
| 3. | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta), wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK (dołączyć) |  |
| 4. | Urządzenie posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN ISO 13485 | TAK (dołączyć) |  |
| 5. | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych obrotowych ramionach nośnych umożliwiających również regulację wysokości lampy, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Oś umożliwiająca swobodne obroty o 360º | TAK |  |
| 6. | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
| 7. | Natężenie oświetlenia lampy głównej z odległości 1m min. 160 000 lx | TAK |  |
| 8. | Natężenie oświetlenia lampy satelity z odległości 1m min. 120 000 lx | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10: lampa główna - minimalny wymagany zakres 240-330 mm; satelita - minimalny wymagany zakres 240-310 mm | TAK |  |
| 10. | Współczynnik odwzorowania barw – [Ra (1-8)] min. 93 | TAK |  |
| 11. | Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min. 90 | TAK |  |
| 12. | Wymagana regulacja temperatury barwowej minimalny wymagany zakres 3700-5000 K | TAK |  |
| 13. | Zakres pracy bez konieczności ogniskowania (głębokość oświetlenia) dla każdej czaszy 700 – 1400 mm | TAK |  |
| 14. | Wgłębność oświetlenia min. 800 mm | TAK |  |
| 15. | Integralny układ oświetlenia endoskopowego dla każdej czaszy – max. 500 lx | TAK |  |
| 16. | przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1 °C | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30-100%, oddzielnie dla każdej czaszy | TAK |  |
| 18. | Żywotność układu świetlnego min. 50 000 h | TAK |  |
| 19. | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw, wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 4 szt. na jedną oprawę | TAK |  |
| 20. | Na obwodzie obudowy każdej oprawy zintegrowane uchwyty do pozycjonowania dla personelu niesterylnego | TAK |  |
| 21. | Bezpieczne oprawy matryc - temperatura opraw nie większa niż 40°C po 60 min pracy | TAK |  |
| 22. | Zużycie energii elektrycznej - nie przekraczające 150W na jedną oprawę oświetleniową i 180W na drugą oprawę przy maksymalnym natężeniu światła z regulacją plamy światła i temp. barwowej | TAK |  |
| 23. | Szczelne o gładkiej powierzchni oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp i odporne na działanie ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych - klasa ochrony min IP=54 | TAK |  |
| 24. | Oprawy oświetleniowe wykonane z metali lekkich | TAK |  |
| 25. | Waga głowicy każdej z lamp maks. 13 kg | TAK |  |
| 26. | Bezpieczna przesłona diod LED wykonana z poliwęglanu - gwarantująca w razie uszkodzenia brak rozpryśnięcia się fragmentów. | TAK |  |
| 27. | Średnica zewnętrzna czaszy maks. 780 mm | TAK |  |
| 28. | Płaskie oprawy o konstrukcji zapewniającej jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego (wykluczone oprawy o znacznej głębokości) | TAK |  |
| 29. | Panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlania umieszczone w sposób integralny w pobliżu każdej oprawy | TAK |  |
| 30. | Zasadnicze zasilanie zestawu 230V/50Hz | TAK |  |
| 31. | Przystosowanie zestawu do zasilania z awaryjnego źródła zasilania. | TAK |  |
| 32. | Każda lampa wyposażona w niezależny elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem na awaryjne źródło zasilania z CB przy zaniku napięcia zasadniczego 230V | TAK |  |
| 33. | Klasa bezpieczeństwa zasilacza - I Zgodność z normami bezpieczeństwa – EN 60601-1 | TAK |  |
| 34. | Czas przełączania sieci głównej na awaryjną przy napięciu przemiennym - <200 ms | TAK |  |
| 35. | Czas przełączania sieci głównej na awaryjną przy napięciu stałym - <100 ms | TAK |  |
| 36. | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | TAK |  |
| 37. | Lampy fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 38. | Termin dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 39. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA

- W cenie montaż lampy wraz z montażem odpowiedniego zawiesia pod lampę.

- Okres gwarancji na sprzęt min. 24 miesiące

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 Aparat do znieczulenia ogólnego: 2 sztuki.

| Lp. | Parametry | TAK/NIE | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | I Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia – wpis lub zgłoszenie | TAK |  |
| 2. | Inne posiadane atesty i certyfikaty; CE; świadectwo kompatybilności oferowanego aparatu z monitorem | TAK |  |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 4. | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 5. | Zasilanie zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 6. | Zintegrowane zasilanie awaryjne na min. 45 minut (nie dopuszcza się zasilania z UPS-a) | TAK |  |
| 7. | Gniazda elektryczne 230 V min. 4 | TAK |  |
| 8. | Zasilanie gazowe O2, N2O i powietrze z sieci centralnej + dodatkowe zasilanie butli wraz z odpowiednim przyłączem i reduktorem | TAK |  |
| 9. | Aparat na własnej podstawie jezdnej; blokada min. 2 kół | TAK |  |
| 10. | Mocowanie parownika w systemie Dräger (kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 11. | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
| 12. | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania o poj. max. 0,7 l. | TAK |  |
| 13. | Pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie 23% | TAK |  |
| 14. | Półka lub blat do pisania | TAK |  |
| 15. | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) – oświetlenie wbudowane w aparat lub dodatkowa zewnętrzna lampka | TAK |  |
| 16. | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | TAK |  |
|  | II System dystrybucji gazów |  |  |
| 17. | Przepływomierze elektroniczne dla: O2, N2O, powietrza | TAK |  |
| 18. | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | III Układ oddechowy |  |  |
| 19. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
| 20. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 21. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o poj. Min. 1,5L | TAK |  |
| 22. | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 23. | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 24. | Alarm niskiego stężenia O2 | TAK |  |
| 25. | Alarm wysokiego stężenia O2 | TAK |  |
| 26. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy – min. 25 szt. | TAK |  |
| 27. | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | TAK |  |

RESPIRATOR ANESTETYCZNY

|  | IV Tryb wentylacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Respirator z napędem elektrycznym, sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 29. | Tryb ręczny | TAK |  |
| 30. | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 31. | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 32. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 33. | Tryb wentylacji typu SIMV/PS | TAK |  |
| 34. | Tryb wentylacji typu PS | TAK |  |
| 35. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | TAK |  |
|  | V Regulacje |  |  |
| 36. | Regulacja stosunku wdech wydech minimum 4:1 do 1:4 | TAK |  |
| 37. | Regulacja częstości oddechu minimum 4-60 l/min | TAK |  |
| 38. | Regulacja objętości oddechu minimum 50-1400 ml | TAK |  |
| 39. | Regulacja ciśnienia wdechowego minimum 5-50 mbar | TAK |  |
| 40. | Regulacja wartości PEEP min. 0-20 cmH2O | TAK |  |
|  | VI Alarmy |  |  |
| 41. | Niskiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 42. | Wysokiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 43. | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 44. | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 45. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 46. | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | VII Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 47. | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 48. | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 49. | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 50. | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | TAK |  |
| 51. | Minutowej objętości oddechowej | TAK |  |
| 52. | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 53. | Obrazowanie krzywej oddechowej ciśnienie/czas | TAK |  |
| 54. | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | TAK |  |
| 55. | Wyświetlanie krzywych ciśnienie /czas | TAK |  |
| 56. | Pomiar tlenu przez aparat | TAK |  |
|  | VIII Inne |  |  |
| 57. | 2 opakowania wapna sodowanego po 5 L. każde | TAK |  |
| 58. | Uchwyt do zamontowania parownika z mocowaniem typu Dräger (kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 59. | Przełącznik dwustanowiskowy do przejścia z układu bezzastawkowego na układy okrężne i na odwrót | TAK |  |
| 60. | Dodatkowy przepływomierz do tlenu | TAK |  |
| 61. | Wapno z indykatorem – minimum 2 opakowanie 5 l. | TAK |  |
| 62. | Wielorazowa maska pacjenta: 3 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 63. | Linia pomiarowa do pomiaru gazów anestetycznych (min. 10 szt.) | TAK |  |
| 64. | Zestaw drenów o dł. 5 m. do zasilania z centralnych gazów: O2, N2O i powietrze; końcówka AGA | TAK |  |

MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY

|  | IX Monitor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65. | Ekran typu TFT | TAK |  |
| 66. | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,4cala | TAK |  |
| 67. | Oprogramowanie w języku polskim; waga do 6,0 kg | TAK |  |
| 68. | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5 | TAK |  |
| 69. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 70. | Zasilanie akumulatorowe minimum 3,0 godz. | TAK |  |
| 71. | Monitor transportowo- stacjonarny – możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |
| 72. | Instalacja monitora na ramieniu | TAK |  |
| 73. | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |
| 74. | Stacja dokująca do monitora ułatwiająca jego szybkie odłączenie i podłączenie oraz zablokowanie monitora stojącego na stacji; stacja dokująca wyposażona w min. podłączenie elektryczne dla monitora | TAK |  |
|  | X Parametry mierzone |  |  |
| 75. | Pomiar EKG z minim. 3 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych,w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | TAK |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o analiza odcinka ST w zakresie min. -/+12 mm | TAK |  |
| 77. | Częstość oddechów ( respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | TAK |  |
| 78. | Pulsoksymetria dla dorosłych i dzieci mierzona metodą Nellcor wraz z odpowiednim czujnikiem wielorazowym na palec | TAK |  |
| 79. | Pomiar temperatury w komplecie czujnik temperatury i temperatury głębokiej – prezentacja 2 temperatur lub 1 z temperatur i różnicy | TAK |  |
| 80. | Kapnografia | TAK |  |
| 81. | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N2O, CO2 wdech i wydech z pomiarem MAC; | TAK |  |
| 82. | Paramagnetyczny pomiar O2 | TAK |  |
| 83. | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) z próbkowaniem co min. 30 sek. | TAK |  |
| 84. | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z 2 torów przez monitor | TAK |  |
| 85. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyją , przewód i 3 mankiety: mały, średni , duży | TAK |  |
| 86. | Pomiar NMT za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora wraz z niezbędnymi akcesoriami pomiarowymi | TAK |  |
|  | XI Alarmy |  |  |
| 87. | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 88. | Alarmy z hierarchią ważności | TAK |  |
| 89. | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 90. | Gwarancja: 48 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym zgodnie z wymogami producenta (podać częstotliwość przeglądów i jakiego sprzętu dotyczy) | TAK |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa/opis | Rozmiar/długość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleszczyki naczyniowe, delikatne, zakrzywione, typu CRAFOORD | 170 – 180 mm | 20 |
| 2. | Kleszczyki naczyniowe, delikatne – preparacyjne, zakrzywione, typu OVERHOLT | 250 – 270 mm | 10 |
| 3. | Kleszczyki naczyniowe, delikatne , proste, typu ROCHESTER PEAN | 150 – 160 mm | 30 |
| 4. | Igłotrzymacz z wzmocnionym końcem roboczym, typu MAYO HEGAR | 200 mm | 10 |
| 5. | Igłotrzymacz z wzmocnionym końcem roboczym, typu MAYO HEGAR | 240 mm | 10 |
| 6. | Kleszczyki typu ALLIS - „miękkie” | 150 – 160 mm | 5 |
| 7. | Kleszczyki typu ALLIS - „miękkie” | 200 – 210 mm | 5 |
| 8. | Penseta anatomiczna, delikatna końcówka części roboczej | 180 – 190 mm | 5 |

UWAGA

- Wymagana instrukcja użytku i metod sterylizacji w języku polskim.

- Okres gwarancji na sprzęt min. 12 miesięcy

……………………………………….

Podpis Wykonawcy