Załącznik nr 1b do SWIZ

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Zadanie PAKIET NUMER 16

# Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor 2szt

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 4 kg Rozmiar max 314 x 145 x 264 mm. Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Ekran o przekątnej min. 12”, kolorowy TFT rozdzielczość: 800x600 | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowej przewodowej | Tak |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 | Tak |  |
|  | Trendy z min. 480 godzin. Oraz funkcja kalkulatora leków. | Tak |  |
|  | Prosta obsługa kardiomonitora z opcją „paska pomocy” informującego użytkownika o możliwościach zmian na danym poziomie menu kardiomonitora | Tak |  |
|  | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 1,5 godziny pracy. Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w języku polskim. | Tak |  |
|  | Obsługa monitora przy pomocy pokrętła i przycisków | Tak |  |
|  | Wbudowane otwarte gniazda kapnografii i inwazyjnego pomiaru ciśnienia. Kardiomonitor przygotowany do zainstalowania czujników kapnografii i IBP bez konieczności odsyłania do serwisu. | Tak |  |
|  | Funkcja zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie co najmniej 30 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych | Tak |  |
|  | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”, turbu trendów i trybu oxyCRG | Tak |  |
|  | Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych: Min: 2400 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia Min: 71 zdarzeń alarmowych | Tak |  |
| Pomiar EKG/ ST/RESP |
|  | Przewód EKG trzy żyłowy | Tak |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 15 ~ 300 bpm | Tak |  |
|  | Przewód EKG z 3 końcówkami EKG | Tak |  |
|  | Wzmocnienie min: 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV |  |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -- -2.0 ~ +2.0 mV | Tak |  |
|  | Analiza Arytmi | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 40 do 270 mmHg | Tak |  |
|  | Tryb pracy ręcznyi automacyczny. Możliwość przeglądu min 2400 ostatnich wartości pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 480 minut | Tak |  |
|  | Mankiety dla dorosłych duży -1szt i średni 1szt oraz przewód łączący mankiet z monitorem. | Tak |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy 70% ~ 100%. Opóźnienie alarmu 10 sekund. Dokładność +/-2bpm | Tak |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dorosłych 1 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar Respiracji |
|  | Respiracja: Zakres pomiarowy: dorośli 0-120 R/min; noworodki/dzieci 0-150 R/min, rozdzielczość 1 R/min |  |  |
|  | Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Wyposażenie: - wózek pod kardiomonitor z koszykiem na akcesoria | Tak |  |