| Pakiet nr 1 poz. 1 - Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie - 2 szt |
| --- |
| Nazwa urządzenia: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie |
| Opis urządzenia: Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, 2szt. |
| Miejsce przeznaczenia: |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji: 2014, sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| II | Parametry ogólne łóżek, 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża | 220cm± 3cm | Bez oceny |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża | 238cm±2cm | Bez oceny |  |
| 3. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych i opuszczonych barierkach | 98cm± 2cm | Bez oceny |  |
| 4. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 5. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 40cm± 1cm | Bez oceny |  |
| 6. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca | 78cm± 2cm | Bez oceny |  |
| 7. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach wznoszących w systemie trapezowym. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm w każdym punkcie (z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami), w celu współpracy z podnośnikami pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Regulowane klamry obejmujące materac, min. 3 szt. po każdej ze stron, umożliwiające dostosowanie leża do różnych szerokości materaca. Klamry zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 9. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, ale z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 11. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | Min. 0-66° | Bez oceny |  |
| 12. | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | Tak | Bez oceny |  |
| 13. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża | Min. 0-28° | Bez oceny |  |
| 14. | Manualna regulacja segmentu podudzia | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża | Min. 0-22° | Bez oceny |  |
| 16. | Ruch wsteczny segmentu oparcia | Tak | Bez oceny |  |
| 17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak | Bez oceny |  |
| 18. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Min. (+/-)16° | Bez oceny |  |
| 19. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
| 20. | Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniającego się od innych przycisków kolorystycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
| 21. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże, do najniższej, bezpiecznej pozycji. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |  |  |
| 22. | Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów; poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku |  |  |  |
| 23. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne, dla personelu medycznego i pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. |  |  |  |
| 24. | Panel sterownia dla personelu medycznego z selektywnymi sterownikami blokującymi funkcje elektryczne, umieszczony po obu stronach łóżka | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 25. | Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, ułatwiające poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas schodzenia z łóżka. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 26. | Zasilanie awaryjne | Tak | Bez oceny |  |
| 27. | 4 pojedyncze antystatyczne koła o średnicy min.150 mm | Tak | Bez oceny |  |
| 28. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 29. | Łóżko wyposażone w piąte koło ułatwiające manewrowanie | Tak | Bez oceny |  |
| 31. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek | Tak | Bez oceny |  |
| 32. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | Tak | Bez oceny |  |
| 33. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. | Tak | Bez oceny |  |
| 34. | Wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia widoczne niezależnie od pozycji barierek | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 35. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | Tak | Bez oceny |  |
| 36. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | Tak | Bez oceny |  |
| 37. | Maksymalny odstęp między zewnętrzną krawędzią barierek a obrysem łóżka nie większy niż 4cm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 38. | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |
| 39. | Szczyt łóżka od strony nóg musi posiadać możliwość montażu drabinek przyłóżkowych | Tak | Bez oceny |  |
| 40. | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki | Tak | Bez oceny |  |
| 41. | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | Tak | Bez oceny |  |
| 42. | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
| 43. | 4 gniazda na statywy infuzyjne | Tak | Bez oceny |  |
| 44. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze | Min. 220 kg | Bez oceny |  |
| 45. | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | Tak | Bez oceny |  |
| 46. | Możliwość wydłużenia łóżka min o 10 cm | Tak | Bez oceny |  |
| 47. | półka na pościel | Tak | Bez oceny |  |
| 48. | Uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka | Tak | Bez oceny |  |
| III | Materac 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Długość materaca napompowanego | 2000 ±30mm | Bez oceny |  |
| 2. | Szerokość materaca napompowanego | 850 ± 10mm | Bez oceny |  |
| 3. | Grubość materaca napompowanego | 165 ± 10mm | Bez oceny |  |
| 4. | Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, składający się z 15 komór. | Tak | Bez oceny |  |
| 5. | Aktywny produkt terapeutyczny należący do klasy IIa | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowana warstwę podkładu z pianki. Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Materac w pokrowcu wodoszczelnym, paro przepuszczalnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny. Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek materaca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta ( bez ręcznej regulacji ) | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 10 min. od aktywowania maksymalnego napompowania. | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające dezynfekcję modułu. Pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym bez przerw dla zapewnienia maksymalnej terapii przeciwodleżynowej. | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |
| 13. | Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej. | min. 150 kg. | Bez oceny |  |
| 14. | Wymiary modułu zasilającego – pompy powietrznej (wysokość x szerokość x głębokość) | max. 200 x 300 x 130 mm | Bez oceny |  |
| 15. | Pompa wyposażona w szybkozłączke umożliwiającą podłączenie opcjonalnej, powietrznej poduszki siedzeniowej | Tak | Bez oceny |  |
| 16. | System kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład niskiego ciśnienia w komorach następuje za pomocą czujników wbudowanych w materac | Tak | Bez oceny |  |
| 17. | Materac wyposażony w indykator trybu transportowego przy braku podłączenia do źródła zasilania wraz z alarmem braku zasilania. | Tak | Bez oceny |  |
| 18. | Numer certyfikatu CE wydany przez jednostkę notyfikowaną. | podać | Bez oceny |  |

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Szafka przyłóżkowa dwustronna, przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia | Tak | Bez oceny |  |
| 2. | Wysokość szafki | 92cm±5cm | Bez oceny |  |
| 3. | Całkowita szerokość szafki | 53cm±3cm | Bez oceny |  |
| 4. | Całkowita głębokość szafki | 47cm±2cm | Bez oceny |  |
| 5. | Szafka wyposażona w dwustronną półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania | Tak | Bez oceny |  |
| 6. | Szafka wyposażona w blat boczny, pochylny z możliwością regulacji wysokości co najmniej w zakresie 710-1110mm (+/- 20mm). Regulacja blatu wspomagana sprężyną gazową z blokadą. | Tak | Bez oceny |  |
| 7. | Półka boczna z płynną regulacją kąta pochylenia | Tak | Bez oceny |  |
| 8. | Wysuwana, dwustronna szuflada górna na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami | Tak | Bez oceny |  |
| 9. | W górnym blacie brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji | Tak | Bez oceny |  |
| 10. | Szuflada dolna wysuwana (kontener), z dostępem z obu stron. Wewnątrz min. 1 taca, z czego jedna z wkładem na butelkę. Wszystkie tace wyjmowane. | Tak | Bez oceny |  |
| 11. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych lub stali lakierowanej proszkowo. Krawędzie szafek zaokrąglone. | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Kolorystyka szafki dobrana do koloru łóżka (podać możliwości) wybór koloru na etapie realizacji umowy | Tak | Bez oceny |  |
| 13. | Cztery podwójne, samonastawne koła jezdne o średnicy min 50mm z blokadą. | Tak | Bez oceny |  |

Pakiet nr 1 poz. 2 - Szafki przyłóżkowe z blatem  bocznym 2 szt