ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Pakiet nr  1 :

STÓŁ OPERACYJNY ELEKTROHYDRAULICZNY Z  WYPOSAŻENIEM SPECJALISTYCZNYM

| # I. | DANE PODSTAWOWE | # WARTOŚĆ WYMAGANA | # WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Wykonawca / Producent |  |  |
| # 2. | # Nazwa, typ i model urządzenia |  |  |
| # 3. | # Kraj pochodzenia |  |  |
| # 4. | # Rok produkcji – 2015 | # TAK |  |
| # 5. | Urządzenie fabrycznie nowe. | # TAK |  |
| # 6. | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta) | # TAK (dołączyć) |  |
| # 7. | Urządzenie posiada certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN ISO 13485 | # TAK (dołączyć) |  |

| II | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | NR KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ortopedycznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym, z możliwością zamontowania zdejmowanej przystawki ortopedycznej wyciągowej do kończyn dolnych | TAK |  |  |
| 2. | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - oparcie pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowy pilot (zapasowy) z funkcjami j.w. | TAK |  |  |
| 4. | Sygnał dźwiękowy przed całkowitym rozładowaniem baterii | TAK |  |  |
| 5. | Alternatywny napęd hydrauliczny z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego | TAK |  |  |
| 6. | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  |  |
| 7. | Długość stołu z blatem min. 2200 mm | TAK |  |  |
| 8. | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |  |
| 9. | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego | TAK |  |  |
| 10. | Zakres regulacji wysokości (z materacem) min. od 715 do 1165 mm | TAK |  |  |
| 11. | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 350 do 750 | TAK |  |  |
| 12. | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK |  |  |
| 13. | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK |  |  |
| 14. | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK |  |  |
| 15. | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 | TAK |  |  |
| 16. | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° - podnóżki blokowane przy pomocy klamek | TAK |  |  |
| 17. | Blat stołu modułowy co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy - dwuczęściowy segment oparcia pleców - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy (możliwość mocowania podnóżków w oparciu krótkim) | TAK |  |  |
| 18. | Regulacja segmentu podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających ich płynną regulację | TAK |  |  |
| 19. | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK |  |  |
| 20. | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  |  |
| 21. | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali kwasoodpornej, dopuszczalne silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK |  |  |
| 22. | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z domieszką aktywnego srebra redukującego bakterie E coli i MRSA – dołączyć świadectwo z laboratorium badawczego | TAK |  |  |
| 23. | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 265 kg w każdym roboczym ustawieniu blatu względem kolumny stołu | TAK |  |  |
| 24. | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK |  |  |
| 25. | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości stołu bez poprzecznych przeszkód oraz umożliwiająca monitorowanie ramieniem „ C” aparatu RTG na całej długości. | TAK |  |  |
| 26. | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 300 mm | TAK |  |  |
| 27. | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min 1500 mm | TAK |  |  |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe do stołu: (WYMAGANE): - podstawa mobilna do akcesoriów - podpórka ręki prosta z pasem i uchwytem mocującym jednopozycyjnym - ekran anestetyczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - oparcie boczne łonowe z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora łonowa z uchwytem jednopozycyjnym, na przegubie kulowym (2 szt.) - podpora do operacji łąkotki z uchwytem mocującym wielopozycyjnym - przystawka do operacji kolana z uchwytem mocującym wielopozycyjnym - wałek podporowy z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - podpora (stolik) do operacji ręki - pas na nadgarstek z klamrą - pas uda z klamrą (2 szt.) - pas tułowia z klamrą (2 szt.) - pas ręki do mocowania na ramce ekranu anestetycznego (2 szt.) - mata grzewcza na stół operacyjny obejmująca plecy i pośladki pacjenta (wymiary około 100x50 cm) | TAK |  |  |

UWAGA !

STÓŁ   z możliwością zamontowania zdejmowanej przystawki ortopedycznej wyciągowej do kończyn dolnych. Stół kompatybilny z przystawką posiadaną przez Zamawiającego spełniającą wymagania:

1. Przystawka ortopedyczna zapewniająca możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta oraz gipsowanie części biodrowej. Obciążenie pojedynczego ramienia przystawki minimum 25 kg, a blatu przystawki 80 kg

2. Przystawka ortopedyczna zawierająca: ramiona z dodatkowymi relingami bocznymi (2 szt.) i podporami (2 szt.) o podwójnie regulowanym kącie rozwarcia (możliwość ustawienia ramion wzdłuż blatu stołu do operacji ręki) i długości, dwa aparaty naciągowe. W wyposażeniu wałek przezierny dla RTG na mocowaniu kwadratowym i dodatkowe elementy przystawki, służące do podpierania pacjenta w zależności od rodzaju zabiegu czy operacji: blat przystawki, podpórka do gipsowania, dwie podpórki prętowe, dwie podpórki nogi wraz z czterema uchwytami, dwa uchwyty pięty, dwa zaczepy uchwytu stopy, dodatkowy uchwyt mocujący nóżki

3. Parametry techniczne przystawki ortopedycznej: - zakres regulacji wysokości aparatu naciągowego 400 mm (+/- 25 mm) - rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym a aparatem naciągowym 280 – 1500 mm (+/- 25 mm) - zakres regulacji naciągu aparatu naciągowego 350 mm (+/- 25 mm) - zakres odwodzenia na boki ramion obrotowych 0 - 180°

| # III | # WYMAGANIA POZOSTAŁE | # WARTOŚĆ WYMAGANA | # WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) - nie dłuższy niż 48 godzin | # Tak (podać) |  |
| # 2. | Okres gwarancji od momentu dostawy i uruchomienia - co najmniej 24 miesiące (obejmujący stół i cały osprzęt) | # Tak, podać |  |
| # 3. | W trakcie okresu objętego gwarancją min. 1 przegląd w roku na koszt Wykonawcy | # TAK |  |
| # 4. | W razie naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych obowiązek wstawienia stołu zastępczego o tych samych parametrach | # TAK |  |
| # 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zlokalizowany w miejscu zapewniającym wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu | Tak, podać lokalizację punktu serwisowego |  |
| # 6. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych - co najmniej 10 lat od daty sprzedaży | # Tak, podać |  |
| # 7. | Przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego z obsługi stołu na koszt Wykonawcy | # TAK |  |
| # 8. | Dokumentacja techniczna urządzenia (dostawa ze sprzętem) | # TAK |  |
| # 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | # TAK |  |
| # 10. | Realizacja najpóźniej 5 tygodni od złożenia zamówienia (podpisania umowy) | # TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Do oferty należy dołączyć foldery producenta potwierdzające wyżej określone parametry techniczne urządzeń.

………………………………………

Podpis Wykonawcy