## PAKIET nr 1
Pakiet nr 1
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną - w opakowaniach po 200 szt. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt.
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. |  | op. | 9 |  | 0 | 8% | 0 | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - 134°C/3,5 min.; 121°C/8 min. - 240/480 szt.
3 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r |  | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe Bowie & Dick TST - 134°C/3,5 min.
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej klasę wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. |  | szt. | 1400 |  | 0 | 8% | 0
5 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o dł. 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | 19 mm | rol. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - biała
6 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | 19 mm | rol. | 350 |  | 0 | 23% | 0 | Taśmy neutralna - bez wskaźnika - 19 mm/50 m neutr
7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 93°C/ 10' - 100 szt..
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z obu stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | Test skuteczności mycia maszynowego STF - 100 szt.
9 | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie komplet, oddzielnie pakowanych, jałowych wymazówek, fiolki do wykrywania pozostałości białkowych oraz fiolki proteinowe. Zestaw pozwala przeprowadzić kontrole negatywną oraz pozytywną dla potwierdzenia wyniku. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmieniki kolor w czasie 1-10 sekund. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. W zestawie znajdują się naklejki służące do dokumentacji procesu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednią do zamówionych testów ilość arkuszy dokumentacyjnych. Opakowanie - 25 sztuk fiolek do kontroli instrumentu oraz 5 fiolek zawierających proteiny do kontroli pozytywnej |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
10 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i/ lub liter. |  | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
11 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. - a 500 szt. |  | rol. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt.
12 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną, odczyt po 3h inkubacji. Na fiolce naklejka zawierająca nazwę mikroorganizmu testowego, wskaźnik chemiczny i miejsce do opisu. Wskaźniki kompatybilne w zakresie metody odczytu z inkubatorem typu Auto – Reader ATTEST |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | Attest Rapid Readout - wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie - 50 szt. - para wodna - 3 godz.
13 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze procesu oraz z określeniem warunków zabicia w temperaturze 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji parowej - 100 szt.
14 | Koperty dokumentacyjne ( S,EO,VH2O2) przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | Koperty do systemu dokumentacji - 100 szt. - proces sterylizacji
15 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | Test kontroli zgrzewu Seal Check - 250 szt.
16 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów |  | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | Test kontroli zgrzewu Seal Check - 250 szt.
17 | Test atramentowny do rutynowej kontroli zgrzewu zgodny z ISO 11607-1. Nie wymagający użycia dodatkowych przyrządów takich jak pipety, nie narażający użytkownika na kontakt z atramentem. Każdy test zapakowany jest w oddzielnym, specjalnym aluminiowym opakowaniu, zapobiegającym uszkodzeniu. Test szybki w użyciu, wynik po 20 sekundach. Każde opakowanie zawiera kod kreskowy, pozwalający przenieść dane dotyczące testu zgrzewu za pomocą skanera w przypadku zgrzewarek posiadających taką funckjonalność. Opakowanie - 30 sztuk. |  | op | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | Torebka posterylizacyjna z przeźroczystej folii, przez którą widoczna jest zawartość opakowania, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych po dezynfekcji niskiego i wysokiego poziomu, zaopatrzone w miejsce do opisu dokumentowania, daty wykonania i podpisu osoby wykonującej (sprzęt po dezynfekcji który nie podlega sterylizacji) - samoprzylepne | 150 x 270 | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
|  | 250 x 350 | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
|  | 250 x 400 | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
|  | 300 x 550 | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
|  | 420 x 700 | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
19 | Rękaw papierowo- foliowy płaski, ze wskaźnikiem procesu S, EO - dł. 200 mb. Potwierdzona zgodność z normą PN EN 868, oraz PN EN 11607.* | 50 | rol. | 4 |  | 0 | 8% | 0
|  | 75 | rol. | 8 |  | 0 | 8% | 0
|  | 100 | rol. | 25 |  | 0 | 8% | 0
|  | 150 | rol. | 25 |  | 0 | 8% | 0
|  | 200 | rol. | 17 |  | 0 | 8% | 0
|  | 250 | rol. | 12 |  | 0 | 8% | 0
|  | 300 | rol. | 10 |  | 0 | 8% | 0
|  | 350 | rol. | 5 |  | 0 | 8% | 0
|  | 400 | rol. | 4 |  | 0 | 8% | 0
20 | Rękaw Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 70g/m2 ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, dł. 100 mb zgodny z normą EN ISO 11607-1 i 11607-2. T | 100 | rol. | 2 |  | 0 | 8% | 0
|  | 150 | rol. | 2 |  | 0 | 8% | 0
|  | 250 | rol. | 2 |  | 0 | 8% | 0
|  | 350 | rol. | 2 |  | 0 | 8% | 0
21 | Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu S, EO, F. Potwierdzona zgodność z normą PN EN 868, oraz PN EN 11607.** | 320 x 500 | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  | 500 x 650 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
|  | 500 x 750 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
22 | Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, kolor biały, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868. | 750 x 750 | szt. | 8750 |  | 0 | 8% | 0
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
23 | Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, kolor zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868. | 750 x 750 | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
24 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2 | 750 x 750 | szt. | 3900 |  | 0 | 8% | 0
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 2400 |  | 0 | 8% | 0
|  | 1200 x 1200 | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
25 | Standardowe, papierowe wkładki absorpcyjne, białe - 70 g/m2 | 250 x 300 | szt. | 5000 |  | 0 | 23% | 0
|  | 300 x 500 | szt. | 5000 |  | 0 | 23% | 0
|  | 400 x 500 | szt. | 4000 |  | 0 | 23% | 0
26 | Zgrzewarka rotacyjna z funkcją automatycznego startu, posiadająca wyświetlacz temperatury zgrzewania, szybkość zgrzewarnia. 10 m/min., posiadająca zabezpieczenie przed przegrzaniem |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
OGÓŁEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 |  | X | X
…………………………………………….
podpis
* Dodatkowe wymagania dot. poz. 19
Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu – wymagane parametry
(konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5, PN EN ISO 11607 – 1,2):
Papier o gramaturze 70g (PN EN 868 – 3):
· wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach·
· przenikanie powietrza [ 1,47 kPa] nie mniej niż 12µm/Pa*s
· nie zwilżalność wodą 20 – 40 s
· wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4kN/m
Folia wielowarstwowa (nie mniej niż 8 warstw) o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868 – 5) nie licząc warstwy kleju:
· przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
· wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
· elastyczna – wydłużenie nie mniej niż 70%.
Wymagania ogólne:
· wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania
· wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskażnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [ PN EN 868 – 5]
· jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
· zgrzew fabrycznie wielokrotny
· ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
· ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
· zgrzewalne w temperaturze 165 - 190ºC
** Dodatkowe wymagania dot. poz. 21
Torebki foliowo-włókninowe z 3 wskaźnikami procesu S, EO, F - wymagane parametry
Włóknina niebieska o gramaturze 60g/m2
· wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m
· wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1300 mN; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 2150 mN
· wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 220 kPa
Folia wielowarstwowa (nie mniej niż 8 warstw) o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868 – 5) nie licząc warstwy kleju:
· przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
· wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN
· elastyczna – wydłużenie nie mniej niż 70%.
Wymagania ogólne:
· wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania
· wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [ PN EN 868 – 5]
· jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
· ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
· zgrzewalne w temperaturze 150 - 180ºC
Pakiet nr 2
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Szczotka wielkrotnego użytku o dł. niekrótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca uchwyt oraz niebieskie nylonowe włosie, na jednym końcu szczotki dwie różne szerokości włosia. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | Spray do uszczelek Getinge
2 | Szczotka wielkrotnego użytku niedłuższa niż 18 cm, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca niebieskie nylonowe włosie |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnch. |  | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | Rolka tuszująca do metkownicy
4 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. |  | szt. | 9 |  | 0 | 8% | 0 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon
5 | Szczotka wielokrotnego użytku przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, posiadająca nylonowe włosię i rączkę wykonaną ze skręconego drutu. | 100 x 12,5 (dł. x śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - rozm. 6-12 / dł. 20 cm - dł. włosia nylon 10 cm dł x śr. 1,25 cm
|  | 50 x 12,5 (dł. x śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia rurek tracheostomijnych - włosie nylonowe - rozm. 0-5 / dł. 11 cm - dł. włosie nylona 5 cm dł x śr. 1,25 cm
6 | Szczotka o dł. 25 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne nylonowe włosie o powierzchni 2,5 x 13,0 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 25 cm - 2,5 cm x 13 cm - włosie nylon
7 | Szczotka do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia, zakończona kolorową kulką, ułatwiającą identyfikację szczotki. | 300 x 3 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 30 cm - śr. 3 mm - włosie nylon
|  | 405 x 10 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 40,5 cm - śr. 10 mm - włosie nylon
8 | Komplet czyścików o rozmiarach: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m |  | kpl. | 2 |  | 0 | 8% | 0
9 | Elastyczna, jednostronna szczotka wielokrotnego użytku o dł. 63,5 cm, wykonana z tworzywa sztucznego z nylonowym włosiem. | 3 (śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna
|  | 5 (śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - jednostronna
10 | Elastyczna, dwustronna szczotka wielokrotnego użytku o dł. 63,5 cm, wykonana z tworzywa sztucznego z nylonowym włosiem. | 3 (śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 3 mm - dwustronna
|  | 5 (śr. włosia) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna
11 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z krótkim nylonowym włosiem o powierzchni 2 x 7 cm. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 25 cm - 2 cm x 7 cm - włosie nylon
12 | Szczotka o dł. 18 cm do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne, krótkie i specjalnie wyprofilowane nylonowe włosie o powierzchni 3,2 x 6,4 cm osadzone w wygodnej plastikowej rączce posiadającej uchwyt na wieszak. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - 3,2 cm x 6,4 cm - włosie nylon
13 | Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 16,5 cm - śr. 8 mm / okrąg 44 mm - włosie nylon
14 | Szczotka o dł. 18 cm z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego, o szer. nylonowego włosia 1,3 +/- 0,1 cm. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | Szczotka do mycia narzędzi z gumowaną rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - szer. 12,7 mm - włosie nylon
15 | Maski osłaniajace twarz, z gumką, pakowane po 24 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
16 | Paski do znakowania narzędzi na arkuszu A5 - Segregator z indeksem 11 + 10 ark. - jednolite + biała zebra |  | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0
OGÓŁEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 |  | X | X
…………………………………………….
podpis
Pakiet nr 3
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Kaseta z nabojami steżonego nadtlenku wodoru do systemu sterylizacji STERRAD* 100S – 5 cykli | 5 szt. | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt.
2 | Testy biologicznej kontroli stosowane w sterylizacji metodą stężonego nadtlenku wodoru inkubowane w temperaturze 55 -60 stopni C, kompatybilne z inkubatorem ASP | 30 szt. | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
| Ogółem |  |  |  |  | 0 | x | 0 |  | x | x
Wymagania ogólne:
1. Potwierdzenie zgodności zaoferowanego asortymentu z systemem sterylizacji Sterrad 100 S wydane przez producenta systemu Sterrad
2. Testy chemiczne umieszczone na wieczku ampułki testu biologicznego winny odbarwić się w sposób jednakowy np. z koloru czerwonego na żółty.
…………………………………………….
podpis