Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 1 poz. 1 -  Defibrylator zewnętrzny AED – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: wys. x szer x gł. : 25 x 28 x 9 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Waga z baterią: około 2.5kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | DEFIBRYLACJA: |  |  |
| 3. | Rodzaj impulsu: dwufazowy | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Energia: 140 360J | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Czas trwania cyklu: zazwyczaj 20 sekund | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Czas ładowania: <12 s. | TAK, PODAĆ |  |
|  | EKG: |  |  |
| 7. | Metoda: Eindhoven II | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Oporność pacjenta: 23-200 Ohm | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Częstość akcji serca: 30-300 uderzeń / min | TAK, PODAĆ |  |
|  | DETEKCJA VF/VT: |  |  |
| 10. | Detekcja VF/VT: TAK | TAK |  |
| 11. | Czas analizy: 7-12 s | TAK, PODAĆ |  |
| 12. | Próg VF/VT : 200 µ V | TAK, PODAĆ |  |
| 13. | Próg zatrzymania serca: <200 µ V | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Detekcja rozrusznika serca: TAK | TAK |  |
|  | ELEKTRODY: |  |  |
| 15. | Elektrody przylepne, wstępnie podłączone |  |  |
| 16. | Długość przydatności: 36 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Długość kabla: 1.3 lub 2 m | TAK, PODAĆ |  |
| 18. | Aktywna powierzchnia elektrod: 174 cm2 | TAK, PODAĆ |  |
| 19. | Warunki przechowywania: od 0 do 50 stopni C | TAK |  |
|  | PRZECHOWYWANIE DANYCH: |  |  |
| 20. | Pamięć przenośna: karta CF | TAK |  |
| 21. | Czas zapisu: ok. 24h | TAK, PODAĆ |  |
| 22. | Oprogramowanie PC (opjonalnie) | TAK, PODAĆ |  |
|  | ZASILANIE: |  |  |
| 23. | Bateria: limno2, żywotność: do 3 lata | TAK, PODAĆ |  |
|  | ALGORYTM POSTĘPOWANIA: |  |  |
| 24. | AHA lub ERC | TAK, PODAĆ |  |
|  | STANDARDY: |  |  |
| 25. | IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices) IEC60601-1-2:2001 (EMC standard) IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Programmable electrical medical systems) IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard) EN1789:2003 (Ambulance standard) | TAK |  |
| 26. | Klasa bezpieczeństwa: IP55 | TAK |  |
| 27. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 2 poz. 1 -  Defibrylator z funkcją kardiowersji – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
|  | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany. Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | TAK |  |
|  | DEFIBRYLACJA: |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | TAK, PODAĆ |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund | TAK, PODAĆ |  |
|  | REJESTRACJA: |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 25 mm/sek. | TAK, PODAĆ |  |
|  | MONITOROWANIE EKG: |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Kabel EKG 3 odprowadzeniowy - Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - Kabel do defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 komplet elektrod do defibrylacji | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 3 poz. 1 -  Kardiomonitor wiszący – 3 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2017- urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem | TAK |  |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
|  | POMIAR EKG: |  |  |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
|  | Funkcja kaskady | TAK |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK |  |
|  | POMIAR RESPIRACJI: |  |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. | TAK |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
|  | POMIAR SATURACJI (SPO2): |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK, PODAĆ |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY (TEMP): |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK, PODAĆ |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |
|  | INNE PARAMETRY: |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK, PODAĆ |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
|  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
|  | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny | TAK, PODAĆ |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |
|  | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |
|  | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
|  | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyposażenie: -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych - uchwyt do mocowania kardiomonitora na szynie modura | TAK, PODAĆ |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 4 poz. 1 Kardiomonitor do sali wybudzeń

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4,5 kg z akumulatorem | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
|  | POMIAR EKG |  |  |
| 9. | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 11. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
| 12. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |
| 13. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |
| 15. | Funkcja kaskady | TAK |  |
| 16. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK, PODAĆ |  |
| 18. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |
| 19. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | TAK |  |
|  | POMIAR RESPIRACJI |  |  |
| 20. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 21. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK, PODAĆ |  |
| 22. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |
| 23. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK |  |
| 24. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK, PODAĆ |  |
| 25. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK, PODAĆ |  |
| 26. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |
|  | POMIAR SATURACJI |  |  |
| 27. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |
| 28. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |
| 29. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK, PODAĆ |  |
| 30. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK, PODAĆ |  |
| 31. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |
| 32. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |
| 33. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| 34. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ(NIBP) |  |  |
| 35. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 36. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
| 37. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK, PODAĆ |  |
| 38. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
| 39. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK, PODAĆ |  |
| 40. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK, PODAĆ |  |
| 41. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |
| 42. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 43. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK, PODAĆ |  |
| 44. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY (TEMP) |  |  |
| 45. | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK, PODAĆ |  |
| 46. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK, PODAĆ |  |
| 47. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |
|  | INNE PARAMETRY |  |  |
| 48. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 49. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 50. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 51. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 52. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 53. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 54. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów | TAK |  |
| 55. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 56. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |
| 57. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 58. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| 59. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 60. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |
| 61. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |
| 62. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | TAK |  |
| 63. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 64. | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |
| 65. | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK |  |
| 66. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 67. | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | TAK |  |
| 68. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
| 69. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |
| 70. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |
| 71. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |
| 73. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |
| 74. | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |
| 75. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |
| 76. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
| 77. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 78. | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |
| 79. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |
| 80. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |
| 81. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet 5 poz. 1 -  Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | TAK |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | TAK |  |
|  | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | TAK, PODAĆ |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK, PODAĆ |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | TAK |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 | TAK |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Stojak na kółkach mobilny pasujący do opisanej pompy | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK, PODAĆ DANE ADRESOWE, TEL, FAX |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 6 poz. 1 -  Pompa infuzyjna mobilna – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ambulatoryjna pompa strzykawkowa w etui przenośnym | TAK |  |
|  | Zasilana bateriami 8x1,5V | TAK |  |
|  | Kompatybilna ze strzykawkami 10,20,30,40,50 ml | TAK |  |
|  | Funkcja wlewu ciągłego (ml/h) | TAK |  |
|  | Wymiary : 170 x 61 x 32 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga 220 g z baterią (alkaliczne LR003 AAAx6, opcjonalnie akumulatorki) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas działania baterii powyżej 70 pełnych infuzji na średnim przepływie | TAK, PODAĆ |  |
|  | Przepływ 0,1-28,0 ml/h, co 0,1 ml/ (dla BD-20ml) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Strzykawki: każdy wariant posiada specjalną strzykawkę | TAK |  |
|  | Dokładność przepływu: ±2% | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dziennik zdarzeń z możliwości pobrania na PC | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitoring bezpiecznego w razie uszkodzenia napędu z podwójnym mikroprocesorem | TAK |  |
|  | Podświetlany monitor LCD potwierdza poprawność działania i wyświetla informacje alarmowe i ostrzeżenia | TAK |  |
|  | Standardowe akcesoria dostarczane z pompą: - miękka torba transportowa, - plastikowa torba do użytku ambulatoryjnego, - plastikowy futerał, - instrukcja użytkowania - zestaw baterii (opcjonalnie baterie w pudełku) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 7 poz. 1 -  Pompa infuzyjna do żywienia dojelitowego – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora wewnętrznego | TAK |  |
|  | Czas pracy pompy zasilany z akumulatora przy szybkości dozowania 125ml/h (Minimum 24 h) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas ładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Prędkość dostarczania produktu żywieniowego (minimum od 1ml/h do 600ml/h w zakresie od 1ml/h do 100 ml/h co 1ml/h w zakresie 100 ml/h do 600 ml/h co 5 ml/h) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Objętość produktu żywieniowego do podania (minimum od 1ml do 5000 ml w zakresie od 1ml do 100 ml regulacja co 1ml w zakresie od 100 ml do 5000 ml regulacja co 5 ml) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Masa pompy- maksymalnie 650g | TAK, PODAĆ |  |
|  | Liczba bolusów min. 1-99 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Precyzja podaży (min. +/- 7%) | TAK, PODAĆ |  |
|  | # ALARMY |  |  |
|  | Alarm błędu systemu | TAK |  |
|  | Alarm błędu przepływu | TAK |  |
|  | Alarm przesunięcia zestawu pompy | TAK |  |
|  | Alarm żywienia | TAK |  |
|  | Alarm o wyczerpaniu akumulatora | TAK |  |
|  | # INNE |  |  |
|  | # Zacisk do mocowania pompy | TAK |  |
|  | # Sety na każdą pompę – (min 30 szt.) | TAK,PODAĆ |  |
|  | # Odporność pompy na zalanie wodą | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z bezpłatną obsługą serwisową obejmującą : bezpłatny dojazd, bezpłatną usługę i wymianę części przewidzianych przez producenta | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 8 poz. 1 -  Holter ciśnienia – 4 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia 0 do 300 mm Hg (względem ciśnienia atmosferycznego) | TAK |  |
|  | Automatyczne dobieranie ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie – przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru – oscylometryczna | TAK |  |
|  | Zasilanie: 4 x AA baterie lub akumulatory (do tygodnia pracy lub 500 badań) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Nieograniczony czas przechowywania badań w pamięci | TAK |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz znakowy LCD, bezpośredni odczyt ostatniego badania | TAK |  |
|  | Sygnalizacja obniżenia napięcia baterii (akumulatorów) | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna | TAK |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne USB do komunikacji z PC poprzez kabel USB | TAK |  |
|  | Wymiary rejestratora: 90x36x93 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wyposażenie: - Rejestrator ciśnieni - Kabel połączeniowy USB - Mankiet dla dorosłych rozmiar średni - Torba na rejestrator z pasem - Baterie alkaliczne AA (4 szt.) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 9 poz. 1 -  Lampa operacyjna – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Kopuła wyposażona w 110 diod LED. | TAK |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w 7 modułów świetlnych: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł świetlny posiadający 20 diod LED. | TAK |  |
|  | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | TAK |  |
|  | Pobór mocy przez kopułę 50 W | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) – min. 96 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego d10-d50: 14cm – 28 cm | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia 140 cm | TAK |  |
|  | Średnica kopuły głównej 63 cm. | TAK |  |
|  | Kopuła wyposażona w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego. | TAK |  |
|  | Obudowa kopuły w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych po obu stronach kopuły. Takie nowatorskie rozwiązanie zapewnia prostotę sterowania bez względu na położenie kopuły. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | TAK |  |
|  | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły. | TAK |  |
|  | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych po obu stronach kopuły. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min. 40 000 godzin | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m². | TAK, PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 10 poz. 1 -  Lampa zabiegowa statywowa – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem) | TAK |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
|  | Średnica kopuły do 30 cm. Kopuła wyposażona w uchwyt brudny. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
|  | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK |  |
|  | Pobór mocy – 19 W | TAK, PODAĆ |  |
|  | Waga do 35 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK, PODAĆ |  |
|  | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 10 poz. 2 -  Lampa diagnostyczna statywowa – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z 8 diodami LED | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Płaska i gładka powierzchnia kopuły ułatwiająca dezynfekcję | TAK |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy | TAK |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy | TAK |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Promieniowe rozmieszczenie soczewek w celu zapewnienia eliminacji cieni i oświetlenia przestrzennego. | TAK |  |
| 9. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100% | TAK, PODAĆ |  |
| 12. | Pobór mocy - 12W | TAK, PODAĆ |  |
| 13. | Waga do 12 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Żywotność źródła światła min. 40.000 godz. | TAK, PODAĆ |  |
| 15. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | TAK |  |
| 17. | Średnica kopuły min. 16 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 18. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 11 poz. 1 -  Ssak elektryczny – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Moc: 110W | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Maksymalny przepływ: 40 L / min | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Maksymalne ciśnienie: 80 kPa | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Wymiary: 320x900x300mm | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Waga: 6,2 kg (wózek 13,6 kg) | TAK |  |
| 7. | Normy: CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie: - dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C) - wskaźnik i regulator podciśnienia - wózek jezdny na kółkach - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 11 poz. 2 -  Ssak elektryczny – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 89 l/min i nie większy niż 93 l/min | TAK |  |
| 2. | Maksymalne podciśnienie – 90 kPa | TAK |  |
| 3. | Czas pracy – praca ciągła | TAK |  |
| 4. | Głośność < lub = 52 dB | TAK |  |
| 5. | Dwie butle do sterylizacji z poliwęglanu | TAK |  |
| 6. | Dwa zbiorniki 4 litrowe wielorazowe z na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z podziałką, do sterylizacji. | TAK |  |
| 7. | Panel przedni wyposażony w pięć przycisków funkcyjnych . Gałka do zmiany podciśnienia i siły ssania. Przełączanie z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących na panelu przednim. Wybór pojemnika odznaczony na panelu przednim z podświetleniem. | TAK |  |
| 8. | Pedał do sterowania nożnego. | TAK |  |
| 9. | Przełącznik do wyboru trybu pracy pedału do sterowania nożnego: praca ciągła, praca przerywana | TAK |  |
| 10. | Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi. | TAK |  |
| 11. | Wieloobrotowy regulator podciśnienia | TAK |  |
| 12. | Podstawa jezdna na 4 kółkach | TAK |  |
| 13. | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 14. | Waga ssaka: 20 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 15. | Wymiary: 460 x 850h 420mm (+/- 10mm) | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)