Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 1 poz. 1 Rezonans magnetyczny

UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Pełna nazwa urządzenia, typ, model: ………………………………..

Producent: ……………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………..

Rok produkcji: 2018

| Rezonans magnetyczny 1,5 T |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany |  | Punktacja | Oferowany parametr / cecha |
| I. | Warunki wstępne |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | - |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia. | Podać |  | - |  |
|  | Kraj pochodzenia. | Podać |  | - |  |
|  | Aparat i wyposażenie nowe, nie powystawowe, nieużywane i nieregenerowane. | TAK |  | - |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji, nie starszy niż 2018 rok | TAK |  | - |  |
|  | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym [kg] | Podać |  | - |  |
| II. | MAGNES |  |  | - |  |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego | 1,5T |  | - |  |
|  | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta | TAK |  | - |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off | TAK |  | - |  |
|  | Aktywny SHIM instalacyjny | TAK |  | - |  |
|  | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK |  | - |  |
|  | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzn pomiarowych: |  |  |  |  |
|  | o średnicy 10 cm, [ppm] | ≤ 0,05 ppm |  | Wartość najmniejsza 2 pkt., największa wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | o średnicy 20 cm, [ppm] | ≤ 0,1 ppm |  | Wartość najmniejsza 2 pkt., największa wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | o średnicy 30 cm, [ppm] | ≤ 0,3 ppm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | o średnicy 40 cm, [ppm] | ≤ 0,7 ppm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | o średnicy 50 cm, lub objętości cylindrycznej 50x50x45 cm, [ppm] | ≤ 2,5 4,0 ppm |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny wymiar FOV [cm] | Podać wartość dla wszystkich osi |  | - |  |
|  | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) [cm] | ≥ 70 cm |  | - |  |
|  | Minimalna odległość od powierzchni stołu (wraz z cewką kręgosłupową) po wjechaniu do wnętrza magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem [cm] | TAK, podać |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| III. | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty | TAK |  | - |  |
|  | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 36 cm; | ≥ 33 [mT/m] |  | - |  |
|  | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm [T/m/s] | ≥ 120 T/m/s |  | - |  |
| IV. | SYSTEM RF |  |  |  |  |
|  | Moc wzmacniacza | ≥ 15 kW |  | - |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika | ≥ 16 bitów |  | - |  |
|  | System z transmisją cyfrową. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK |  | - |  |
|  | Liczba równoległych kanałów odbiorczych | ≥ 48 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek); Podać typ rozwiązania |  | - |  |
|  | Ilość cewek posiadających wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy i bezpośrednie wyjście cyfrowe (optyczne) | TAK/NIE, Podać liczbę cewek z wyjściem cyfrowym |  | TAK, 5 pkt za każdą oferowaną cewkę, NIE - 0 |  |
|  | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF [dB] | TAK, Podać |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | - |  |
|  | Kontrola częstotliwości | TAK |  | - |  |
|  | Kontrola fazy | TAK |  | - |  |
|  | Kontrola amplitudy | TAK |  | - |  |
|  | System minimalizacji SAR | TAK |  | - |  |
| V. | CEWKI |  |  | - |  |
|  | Zintegrowana cewka nadawczo–odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | - |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu ASSET, iPAT, SENSE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka i jej elementy mogą być wykorzystane do realizacji innych funkcjonalności) | TAK, min.16 elementów / kanałów odbiorczych i min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | - |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L), bez układania cewek na tułowiu pacjenta, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; (Do realizacji funkcjonalności mogą być wykorzystane cewki oferowane w innych punktach) | TAK, min. 40 24 elementów / kanałów odbiorczych. Podać ilość elementów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) zgodnie z nomenklaturą producenta i techniki obrazowania równoległego |  | - |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i układaniu cewek na tułowiu pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; (Do realizacji funkcjonalności mogą być wykorzystane cewki oferowane w innych punktach) | TAK, min. 52 40 elementy / kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość elementów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) zgodnie z nomenklaturą producenta i techniki obrazowania równoległego |  | - |  |
|  | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu ASSET, iPAT, SENSE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 32 28 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu - Podać nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki równoległej. |  | - |  |
|  | Rozwiązanie w punkcie 8 5 w oparciu o jedną cewkę, tj. badanie jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, z wykorzystaniem akwizycji równoległych (typu ASSET, iPAT, SENSE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zestaw cewek do badania całego ciała w zakresie minimum 200 cm, umożliwiający stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). (Do realizacji funkcjonalności mogą być wykorzystane cewki oferowane w innych punktach) | TAK, min. 100 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu; Podać nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki równoległej. |  | - |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki, czy jest cewką nadawczo –odbiorczą techniki obrazowania równoległego. |  | - |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | - |  |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | - |  |
|  | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu ASSET, iPAT, SENSE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego |  | - |  |
|  | Cewki elastyczne typu „mały i średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego |  | - |  |
|  | System do uporządkowanego przechowywania odpowiedniej liczby cewek i fantomów | TAK |  | - |  |
| VI. | OTOCZENIE PACJENTA |  |  | - |  |
|  | Maksymalny udźwig stołu pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu i akcesoriów leżących na stole) [kg} | ≥200 kg |  | - |  |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji nie dłuższy niż 30 45 sekund | TAK |  | - |  |
|  | Dodatkowy w pełni funkcjonalny stół lub blat z dedykowanym wózkiem o funkcjonalnościach jak w punkcie powyżej (przygotowanie, ewakuacja pacjenta, wbudowane cewki niezbędne do badania) | TAK |  | - |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej z zestawem 4 wymiennych akumulatorów lub przewodowo | TAK |  | - |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania | TAK |  | - |  |
|  | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK |  | - |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK |  | - |  |
|  | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK |  | - |  |
|  | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała [cm] | ≥ 140 cm |  | Najniższa zaoferowana wartość - ≥140 – 0 pkt Największa wartość zaoferowana – 10 pkt |  |
|  | System automatycznych komend głosowych i instruktażu dla pacjenta. | TAK |  | - |  |
|  | Możliwość przerwania sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji wraz z kontynuacją badania z wykorzystaniem tych danych | TAK |  | - |  |
| VII. | APLIKACJE KLINICZNE |  |  | - |  |
|  | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  | - |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK, podać nazwę |  | - |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK, podać nazwę |  | - |  |
|  | Dyfuzja |  |  | - |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK |  | - |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  | - |  |
|  | Liczenie map ADC | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania według nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK |  | - |  |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK |  | - |  |
|  | DWI całego ciała (Whole Body DWI) | TAK |  | - |  |
|  | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna - z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. | TAK, podać [liczba kierunków] |  | - |  |
|  | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania według wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  | - |  |
|  | Perfuzja |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji kontrastowej oraz bezkontrastowej - możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | - |  |
|  | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA | TAK |  | - |  |
|  | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | - |  |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | - |  |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native, Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | - |  |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | - |  |
|  | MRA naczyń domózgowych | TAK |  | - |  |
|  | MRA naczyń obwodowych | TAK |  | - |  |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  | - |  |
|  | 3D GR Echo | TAK |  | - |  |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  | - |  |
|  | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania wątroby 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (4D-THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę |  | - |  |
|  | Cholangiografia | TAK |  | - |  |
|  | Single Shot MRCP | TAK |  | - |  |
|  | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Pakiet oprogramowania dedykowany do badania tułowia pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej. | TAK/NIE, opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE, opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Nawigator 2D dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Sekwencje do badania tułowia swobodnie oddychających pacjentów | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Oprogramowanie do badania całego ciała w zakresie min. 200 cm pozwalające na automatyczne łączenie obrazów z całego badania. | TAK, Podać nazwę |  | - |  |
|  | Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia odtłuszczenia wątroby (IDEAL IQ lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK Podać nazwę / NIE |  |  |  |
|  | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokodzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek./fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, piersi (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak Podać nazwę / NIE |  |  |  |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | TAK |  | - |  |
|  | Badania stawu skokowego | TAK |  | - |  |
|  | Badania barku | TAK |  | - |  |
|  | Badania nadgarstka | TAK |  | - |  |
|  | Automatyczne planowanie przekrojów przez bark, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, opisać |  | - |  |
|  | Automatyczne planowanie przekrojów przez kolano, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, opisać |  | - |  |
|  | Automatyczne planowanie przekrojów przez kręgosłup, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK/NIE, opisać |  | - |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only przy użyciu sekwencji Turbo Spin Echo (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w obrazowaniu ortopedycznym | TAK, podać |  | - |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej. | TAK/NIE, opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE, opisać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Obrazowanie równoległe i sekwencje redukcji hałasu |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe (ASSET, GEM, iPAT, SENSE, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego | ≥ 8 |  | - |  |
|  | Pakiet obejmujący sprzętowe i programowe opcje redukcji hałasu w czasie badania | TAK |  | - |  |
| VIII. | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania wg nomenklatury producenta |  | - |  |
|  | Bramkowanie |  |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | - |  |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne | TAK |  | - |  |
|  | Inne |  |  |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | - |  |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | - |  |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania: |  | - |  |
|  | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | - |  |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | - |  |
| IX. | SEKWENCJE |  |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  | - |  |
|  | InversionRecovery (IR) | TAK |  | - |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | - |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta. | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | - |  |
|  | DIR | TAK |  |  |  |
|  | Multi-Shot | TAK |  | - |  |
|  | Single-Shot | TAK |  | - |  |
|  | Turbo IR | TAK |  | - |  |
|  | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | - |  |
|  | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech. | TAK |  | - |  |
|  | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) [ms] | TAK, podać |  | - |  |
|  | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) [ms] | TAK, podać |  | - |  |
|  | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) [ms] | TAK, podać |  | - |  |
|  | EPI: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) [ms] | ≤ 10,0 ms |  | - |  |
|  | EPI: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) [ms] | ≤ 2,7 2,9 ms |  | - |  |
|  | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | - |  |
|  | AKWIZYCJA DANYCH |  |  |  |  |
|  | Minimalna wartość FoV [cm] | ≤1 cm |  | - |  |
|  | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y) [cm] | ≥ 50 cm |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania) [cm] | ≥ 50 45 cm |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna | ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 2D) [mm] | ≤ 0,5 mm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 3D) [mm] | ≤ 0,1 mm |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| X. | KONSOLA OPERATORSKA APARATU |  |  |  |  |
|  | Komputer sterujący |  |  |  |  |
|  | Komputer dostosowany do obsługi zaoferowanego urządzenia. | TAK |  | - |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 250 000 obrazów | TAK |  | - |  |
|  | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | - |  |
|  | Komputer obrazowy |  |  |  |  |
|  | Komputer dostosowany do obsługi zaoferowanego urządzenia. | TAK |  | - |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV [obr/s] | ≥ 20 000 12 000 obrazów / s |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Monitor/monitory |  |  |  |  |
|  | Monitor / monitory w technologii LCD lub LED | TAK |  | - |  |
|  | Przekątna monitora: minimum 23” lub stacja dwumonitorowa z monitorami min. 19” | TAK |  | - |  |
|  | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 dla 19” oraz minimum 1900x1200 dla 23” | TAK |  | - |  |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | - |  |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy | TAK |  | - |  |
|  | MPR | TAK |  | - |  |
|  | MIP | TAK |  | - |  |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | - |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny | TAK, podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | - |  |
|  | Filtr obrazów | TAK |  | - |  |
|  | Praca w sieci |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | - |  |
| XI. | KONSOLA DIAGNOSTYCZNA MR |  |  |  |  |
|  | Niezależna stacja diagnostyczna jako oddzielna stacja obrazowo-opisowa producenta systemu MR obsługująca wszystkie funkcje postprocesingowe zaoferowanego sytemu głównego | TAK |  |  |  |
|  | Praca w sieci |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  |  |  |
|  | Min dwa diagnostyczne monitory obrazowe o przekątnej min 21” o rozdzielczości min 2MP | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PAKS | TAK |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MPR, 3d VRT | TAK |  |  |  |
|  | Ocena badań porównawczych | TAK |  |  |  |
|  | Narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie, powierzchnie, objętości | TAK |  |  |  |
| XII. | NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | - |  |
|  | Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta | TAK |  | - |  |
|  | Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) | TAK, Podać typ |  | - |  |
|  | Niemagnetyczna gaśnica | TAK |  | - |  |
|  | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  | - |  |
|  | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI 1.5T (minimalne wyposażenie dodatkowe – 8 gniazd zasilania 230V, 1 okno, 1 drzwi bezprogowe wejście do klatki Faradaya, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią dostawa i montaż w porozumieniu z Wykonawcą robót adaptacyjnych pomieszczenia pod urządzenie, wyprowadzenie helu na zewnątrz budynku w razie wystąpienia quench’u | TAK |  | - |  |
|  | Duplikator do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD z badaniami pacjenta zintegrowany z systemem RIS/ PACS – 1 szt. | TAK |  | - |  |
|  | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej z hydraulicznym układem napędowym tłoków przystosowana do pracy w polu magnetycznym wraz z pakietem startowym elementów zużywalnych o certyfikowalnej sterylności. Pakiet elementów zużywalnych pozwalający na wykonanie min 200 badań. | TAK |  | - |  |
|  | W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt. | TAK |  | - |  |
| XIII. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Zestaw szafek do przechowywania fantomów i cewek w pomieszczeniu z magnesem. | TAK |  |  |  |
|  | Podłączenie stacji lekarskiej do systemu aplikacji klinicznych do zakupowanego serwera. | TAK |  |  |  |
|  | Integracja rezonansu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS. | TAK |  |  |  |
| XIV. | Warunki gwarancyjne i pogwarancyjne |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu minimum 85% przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty) | TAK |  | - |  |
|  | Gwarancja dla systemu rezonansu oraz współpracujących z nim urządzeń. | TAK min. 24 m-cy |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Naprawa gwarancyjna a terminy gwarancji: - w przypadku dostarczenia zamiast urządzenia wadliwego urządzenia wolnego od wad albo dokonania istotnych napraw urządzenia – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego; | TAK |  | - |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy – Zamawiający udostępnia łącze w sterowni (tunel VPN) | TAK |  | - |  |
|  | Liczba przeglądów nieodpłatnych niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu w okresie rocznym (zgodnie z zaleceniami producenta). | TAK, Podać |  | - |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – bezpłatne. | TAK |  | - |  |
|  | Możliwość dokonania zdalnej naprawy oprogramowania systemu rezonansu magnetycznego w tym możliwość zdalnej naprawy oprogramowania, przeinstalowania opcji i rekonfiguracji oprogramowania | TAK |  | - |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej i diagnostycznej (testy uruchamiane zdalnie komputera głównego, dysków twardych, rekonstruktora obrazów) | TAK |  | - |  |
|  | Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” UWAGA: czas reakcji serwisu będzie liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną [godz] | TAK ≤ 24 godz |  | - |  |
|  | Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” ≤ 24 godz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy UWAGA: czas reakcji serwisu będzie liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK, podać sposób |  | - |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - |  |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od dnia zgłoszenia awarii, bez użycia części zamiennych. W przypadku użycia części zamiennych do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany całego urządzenia – czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 6-ciu tygodni. | TAK |  | - |  |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji | TAK, podać lokalizacje serwisów autoryzowanych fabrycznych w Polsce |  | - |  |
|  | W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | TAK |  | - |  |
|  | Dostępność części w okresie pogwarancyjnym 10 lat od daty dostawy | TAK |  | - |  |
|  | Gwarantowany przez okres 5 lat koszt netto w PLN pełnego rocznego kontraktu serwisowego na zaoferowany system MR | TAK |  | Cena najmniejsza 10 pkt., cena największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt | TAK |  | - |  |
|  | Po dostarczeniu i uruchomieniu Urządzenia Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego następujące szkolenia w zakresie umożliwiającym obsługę Urządzenia z wykorzystaniem wszystkich jego funkcji, wskazanego przez Zamawiającego personelu w liczbie co najmniej 10 osób: - niezwłocznie po dokonaniu przez Strony bezusterkowego uruchomienia Urządzenia i podpisania przez Strony protokołu odbioru Urządzenia. Szkolenie powinno być prowadzone przez co najmniej 5 dni roboczych, w wymiarze po 8 godzin dziennie, - w terminie do 4 miesięcy po dokonaniu przez Strony bezusterkowego uruchomienia Urządzenia i podpisania przez Strony protokołu odbioru Urządzenia, przez co najmniej 5 dni roboczych, w wymiarze po 8 godzin dziennie, | TAK |  | - |  |
|  | Specjalistyczne szkolenia aplikacyjne lekarzy i techników w ośrodkach referencyjnych , szkoły rezonansu ) przez min.10 osobodni. | TAK |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby łącznie 8 godzin | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu. Wykonawca dokona wymaganych pomiarów i dostarczy Zamawiającemu plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania strefy w całej pracowni. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja możliwości rozszerzenia zaoferowanego oprogramowania o program do badania piersi wraz z cewką. | TAK |  |  |  |
|  | Termin montaż i uruchomienia MR 12 tygodni liczone od daty obustronnego podpisania umowy. | TAK |  | 10 12 tygodni – 0 pkt Najkrótszy termin 20 pkt reszta proporcjonalnie (termin podawać w tygodniach) |  |