Załącznik nr 1 a Parametry techniczne

Pakiet nr 2 poz. 1 Tomograf komputerowy

UWAGA! Oferta przedstawiająca urządzenie nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

- Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

- Typ, model (podać)………………………………………………..

- Producent (podać)…………………………………………………

- Rok produkcji:  2018

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Punktacja | Oferowany parametr / cecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania Podstawowe |  |  |  |
| 1 | Tomograf komputerowy nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Tomograf 64-rzędowy do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) min. 128 warstw submilimetrowych. | TAK | - |  |
| 3. | Tomograf komputerowy spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z 5 maja 2017 r. poz. 884. | TAK |  |  |
| II. | GANTRY/STÓŁ/DETEKTOR |  |  |  |
| 1. | Średnica otworu w gantry [cm] min. ≥ 70 cm. (z pochyleniem ≥ +/- 30º wykorzystywana w pełnym oferowanym zakresie w trakcie wykonywania badań) | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Detektor modułowy panelowy o obniżonym poziomie szumów (np. Clarity DAS, Stellar, NanoPanel, Pure Vision lub równoważny). | TAK, PODAĆ | - |  |
| 3. | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1 mm (submilimetrowych) min. 64. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 4. | Szerokość zespołu detektorów obrazowych w osi Z min. ≥ 38 mm. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 5. | Częstotliwość próbkowania danych jednego elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 3600 (liczba projekcji/obrót/element). | TAK, PODAĆ | - |  |
| 6. | Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) [cm] min. 170 cm | TAK, PODAĆ | - |  |
| 7. | Nośność blatu stołu dla precyzji pozycjonowania min. ≥ 200 kg | TAK, PODAĆ | - |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe stołu aparatu: - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy unieruchamiające pacjenta - podpórka pod ramię, kolana i nogi - materac z ochroną przed zalaniem płynami fizjologicznymi | TAK | - |  |
| III. | GENERATOR/LAMPA RTG |  |  |  |
| 1. | Rzeczywista moc generatora min. 70 kW | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Najniższa możliwa do nastawienia wartość napięcia anodowego do zastosowania w protokołach klinicznych ≤ 80 kV | TAK, PODAĆ | 80 kV – 0 pkt < 80 kV – 5 pkt ≤ 70 kV – 10 pkt - |  |
| 3. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | TAK, PODAĆ | - |  |
| 4. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV ≥ 550 mA | TAK, PODAĆ | ≥ 550 mA – 0 pkt ≥ 650 mA – 5 pkt |  |
| 5. | Lampa o min. 2 ogniskach. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 6. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. ≥ 6 5 [MHU] | TAK, PODAĆ | 6 5 [MHU] – 0 pkt ≥ 6 > 5 [MHU] – 10 pkt |  |
| 7. | Szybkość chłodzenia min. ≥ 1000 780 kHU/min | TAK, PODAĆ | ≥ 1000 780 kHU/min. – 0 pkt ≥ 1600 kHU/min– 10 pkt |  |
| 8. | Odległość ognisko lampy od detektora ≤ 110 cm | TAK, PODAĆ | ≤ 100 cm – 5 pkt ≤ 105 cm – 2 pkt ≤ 110 cm – 0 pkt |  |
| 9. | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na panelu dotykowym na gantry (min. 3 2 pozycje dostępne na gantry) | TAK | 2 pozycje – 0 pkt ≥ 3 pozycje – 5 pkt |  |
| 10. | Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza, umiejscowione tak by były widoczne dla niego podczas wykonywania skanowania, zarówno kiedy pacjent wjeżdża do gantry głową, jak i w sytuacji kiedy wjeżdża do gantry nogami | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11. | Panele sterujące pochylanie gantry z co najmniej dwóch stron gantry, realizacja poprzez wbudowany sterownik lub przenośny tablet | TAK | - |  |
| 12. | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu lub poprzez kątową modulację dawki w czasie rzeczywistym z automatycznym dostosowaniem prądu lampy | TAK | - |  |
| 13. | Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych i metalowych elementów | TAK | - |  |
| IV. | PARAMETRY SKANU |  |  |  |
| 1. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (3600) zespołu lampa rtg - detektor < ≤ 0,4 [s] | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw ≤ 0,625 mm | TAK, PODAĆ | - |  |
| 3. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | TAK, PODAĆ | ≥ 512 x 512 – 0 pkt ≥ 1024 x 1024 – 5 pkt |  |
| 4. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP) min. 20 obrazów/s | TAK, PODAĆ | - |  |
| 5. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej) min. 17 16 obrazów/s | TAK, PODAĆ | - |  |
| 6. | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV [cm] ≥ 50 cm | TAK, PODAĆ | - |  |
| 7. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | TAK, PODAĆ | - |  |
| 8. | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego min. ≥ 158 cm | TAK, PODAĆ | - |  |
| 9. | Maksymalny czas ciągłego skanu spiralnego min. ≥ 80 s | TAK, PODAĆ | - |  |
| 10. | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych, z pojedynczego podania kontrastu [mm] | TAK, PODAĆ | - |  |
| 11. | Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT ≥ 2. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 12. | Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 0,35 mm przy akwizycji min. 64 nienakładających się warstw. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 13. | Algorytm rekonstrukcji obrazu z projekcji wykonanych przy użyciu stożkowej wiązki promieniowania umożliwiający trójwymiarową akwizycję i rekonstrukcję danych w skanowaniu spiralnym z możliwie jak najlepszą rozdzielczością czasową. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 14. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW), umożliwiający: - redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody FBP przy zachowaniu jakości obrazu - poprawę jakości obrazu w porównaniu do FBP przy zachowaniu warunków ekspozycyjnych - pracujący w cyklu mieszanym (częściowa redukcja dawki przy poprawie jakości obrazu) | TAK, podać nazwę algorytmu | Redukcja dawki bez utraty jakości obrazu ≥ 80 – 5 pkt ≥ 60 – 2 pkt ≥ 40 – 0 pkt |  |
| 15 | Bramkowanie prospektywne. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 16 | Możliwość podglądu pomiaru EKG na ekranie sterowni technika. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 17 | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG po zebraniu danych | TAK, PODAĆ | - |  |
| 18 | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 19 | Algorytm rekonstrukcji obrazu z projekcji wykonanych przy użyciu stożkowej wiązki promieniowania umożliwiający trójwymiarową akwizycję i rekonstrukcję danych w skanowaniu spiralnym z możliwie jak najlepszą rozdzielczością czasową. | TAK, PODAĆ | - |  |
| V. | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
| 1. | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Capthan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3% przy napięciu ≥ 120 kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI Phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3) min. 5 mm. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm min. 11,8 11,5 pl/cm. | TAK, PODAĆ | - |  |
| VI. | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
| 1. | Konsola operatorska jednostanowiskowa, dwumonitorowa, obsługiwana jedną klawiaturą i jedną myszką. | TAK |  |  |
| 2. | Monitory obrazowe kolorowe LCD min. 19” 2 szt. | TAK | - |  |
| 3. | Stół do konsoli operatorskiej z monitorami | TAK | - |  |
| 4. | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 240 tys. | TAK | - |  |
| 5. | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania. | TAK | - |  |
| 6. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK | - |  |
| 7. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist. | TAK | - |  |
| 8. | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK | - |  |
| 9. | SSD (Surface Shaded Display). | TAK | - |  |
| 10. | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK | - |  |
| 11. | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe. | TAK | - |  |
| 12. | Pomiary analityczne i geometryczne. | TAK | - |  |
| 13. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji. | TAK | - |  |
| 14.. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | TAK | - |  |
| 15. | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka cieniującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie. | TAK | - |  |
| VII. | STACJE LEKARSKIE |  |  |  |
|  | Stacja dwumonitorowa (monitory diagnostyczne), o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat min.19”. Monitory LCD i stacje opisowe spełniające wymogi Rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 18.02 2011 roku, zał. nr1/ - wyświetlacze kolorowe skalibrowane do DICOM z 14 bit, - kontrast – min. 2000:1, - jasność – min. 300 cd/m², - kąt widzenia – min. 178 stopni poziomo, min. 178 stopni pionowo, - rozdzielczość podstawowa min. 1280x1024, - warstwa przeciwodblaskowa, - złącze DVI, - min. 10 bitowa skala kolorów. | TAK | - |  |
|  | Konsola lekarska niezależna od aparatu TK, a także niezależna od innych konsol lekarskich (o rozdzielnych bazach danych obrazowych), połączona z TK i innymi urządzeniami przez sieć komputerową pracującą z szybkością min. 1 GB Ethernet, otrzymujące obrazy z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu, jak i przy wyłączonych pozostałych konsolach lekarskich i odpięciu od sieci LAN. | TAK | - |  |
|  | Nagrywanie obrazów na CD, DVD i USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | TAK | - |  |
|  | Dla stanowiska lekarskiego dodatkowy monitor opisowy 19"obsługujący systemu RIS. Obsługa stacji lekarskiej i monitora opisowego za pomocą jednej klawiatury i myszki | TAK | - |  |
|  | System operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową komputera, na którym pracuje zainstalowane oprogramowanie | TAK | - |  |
|  | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK | ≥ 12 GB | - |  |
|  | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [512 x 512] bez kompresji | ≥ 1 000 000 900 000 | - |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0: DICOM Send / Receive, DICOM Storage lub DICOM Store, DICOM Querry/Retrieve | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania badań i importu badań archiwalnych pacjenta w oparciu o ustalonych schemat (czas, rodzaj badania, maksymalna liczba badań do pobrania) na potrzeby porównania z badaniem bieżącym | TAK | - |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | TAK/NIE, podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zaawansowany pakiet do analizy badań jelita grubego |  | - |  |
|  | -Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii -Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita -Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach -Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej -Możliwość prezentacji jelita na płaszczyźnie tzw. wirtualna dysekcja jelita | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw. electronic cleasing | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Zaawansowany pakiet do analizy badań naczyniowych |  | - |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK, podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy | TAK, podać nazwę oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic biodrowych | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie przypisujące, w oparciu o wartości CT, barwy zwapniałym i nie zwapniałym blaszkom miażdżycowym w naczyniach obwodowych | TAK, podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP i VRT, przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Zaawansowany pakiet do analizy badań pulmonologicznych |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i podpłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji litych guzów płuc | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji częściowo-litych guzów płuc | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji nielitych guzów płuc | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Segmentacja płatów płuc z automatycznym obliczaniem rozedmy w poszczególnych pięciu segmentach płatach płuc | TAK/NIE podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | TAK/NIE podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zaawansowany pakiet do analizy badań onkologicznych |  | - |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań, | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0 | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.1 | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami WHO | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami CHOI | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami morfologicznymi oceny stworzonymi przez użytkownika | TAK/NIE Podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej - objętość zmiany - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do danych z badań dynamicznych zbieranych w trybie CTA 4D i wyświetlanie ich w trybie CINE w technice VRT | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej analizy perfuzji mózgu 3D z automatycznymi pomiarami i mapami czynnościowymi następujących parametrów CBV, CBF, MTT, Tmax, | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej analizy perfuzji mózgu 3D z automatycznymi pomiarami IRF T0 | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie mapy współczynnika przepuszczalności błonkowej PS | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające nałożenie mapy czynnościowej na obraz odniesienia. Tworzenie połączonego widoku barwnego obrazu parametrycznego i obrazu odniesienia w skali szarości lub innego barwnego obrazu parametrycznego. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu 3D automatycznie zaznaczające tętnicę i żyłę, z możliwością ich ręcznej korekty przez użytkownika | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie obszaru penumbry i strefy martwicy mózgu w oparciu o progi dyskryminacji przyjęte przez użytkownika | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające korektę osi symetrii w przypadku przekrzywienia głowy pacjenta podczas badania | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do klasyfikacji tkankowej danych z badań perfuzyjnych mózgu pozwalające na wizualizację obszarów utworzonych w wyniku segmentacji tkanki przy pomocy interaktywnej dyskryminacji progowej (thresholding) map objętości krwi, przepływu krwi, średniego czasu przejścia i Tmax. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Specjalistyczne (dedykowane tkankowo) protokoły perfuzyjne uwzględniające specyficzność tkankową danego narządu dla: - śledziony - gruczołu krokowego - trzustki - guzów kości | TAK/NIE, podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji fazy wrotnej podczas przeprowadzania segmentacji wątroby. | TAK/NIE, podać nazwę oprogramowania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykrywanie i unikanie zmian chorobowych zachodzących na siebie. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do obliczanie obciążenia guzem płata, segmentu lub całej wątroby. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
|  | Oprogramowanie do objętościowego renderowania przedstawionej zmiany w wątrobie, wątroby wraz poszczególnymi płatami, segmentami, żyłą wrotną, w celu wzdłużnego porównania. | TAK, podać nazwę oprogramowania | - |  |
| VIII. | DODATKOWE STACJE LEKARSKIE DWIE SZTUKI |  | - |  |
| 1. | Stacje diagnostyczne do oceny obrazów pochodzących z Tomografu Komputerowego, Rezonansu Magnetycznego w tym fuzji obrazów, oraz obrazów RTG Minimalne parametry: - zintegrowany z jednostką główną 21,5-calowy monitor opisowy prekalibrowany do DICOM. - fabrycznie parowane 2 MP monitory monochromatyczne (z funkcją wyświetlanie w kolorze) dedykowane do opisów RTG- 64-bitowe oprogramowanie diagnostyczne certyfikowane jako wyrób medyczny w klsie IIa - system operacyjny stacji OS X w njnowszej wersji lub równoważny - min. procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4,400 punktów (wynik zaproponowanego procesoa musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) oraz 64-bitowa aplikacja diagnostyczna pozwalają na płynną analizę badań oraz szybkie rekonstrukcje czy też wizualizacje, przy użyciu zaawansowanych protokołów obróbki obrazu. Stacje zintegrowane desktopowo z posiadanym systemem RIS/PACS | TAK |  |  |
| 2 | Oprogramowanie diagnostyczne tożsame z oprogramowaniem stacji lekarskiej opisanym w pky VII ppkt od 9 do 62 (CT) oraz XI 84 (MR) | TAK |  |  |
| 3 | Oprogramowanie z licencjami bezterminowymi do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego, pozwalające na spełnienie dyrektywy EURATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 zg z aktualnymi wymogami prawnymi | TAK |  |  |
| 4 | Oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną poziomu dawek – automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek | TAK |  |  |
| 5 | Oprogramowanie umożliwiające porównywanie dawek z tomografu z dawkami dla określonej populacji | TAK |  |  |
| 6 | Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) | TAK |  |  |
| 7 | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: a) wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisanej na listę mailingową oprogramowania. b) możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. c) zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku/BMI/ itd. i możliwość korzystania z międzynarodowego leksykonu (np. RadLexicon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań. | TAK |  |  |
| 8 | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate – szacunkowa wielkość dawki zależna od rozmiaru). | TAK |  |  |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta | TAK |  |  |
| 10 | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie powinno zawierć średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. | TAK |  |  |
| 11 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sporządzanie raportów tygodniowych/ miesięcznych/ kwartalnych ze zgromadzonych danych (dane pacjenta, rodzaj badania, rozpoznanie medyczne skierowania i wynik badania, zlecający badanie, opisujący badanie, wykonujący badanie) | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość podłączeni urządzeń: Tomograf Komputerowy, Aparat RTG, Mammograf, Densystometr do oferowanego oprogramowania do monitorowania i raportowania poziomu dawek | TAK |  |  |
| IX. | WYPOSAŻENIE ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA: |  |  |  |
| 1. | Wykonanie projektu usytuowania aparatu oraz dokumentacji obliczeniowej osłon przed promieniowaniem X dla Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Edukacji 102 i uzgodnienie jej bez zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w cenie oferty | TAK | - |  |
| 2. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS- w cenie oferty | TAK | - |  |
| 3. | Nagrywarka płyt CD/DVD z badaniami pacjenta zintegrowany z systemem RIS/PACS | TAK |  |  |
| 4. | Wykonanie testów odbiorczych i akceptacyjnych po instalacji aparatu TK w cenie oferty | TAK | - |  |
| 5. | Wykonanie wymaganych pomiarów i przeprowadzenie odbioru technicznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących promieniowania jonizującego w cenie oferty. | TAK | - |  |
| 6. | Zestaw fantomów do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości oferowanego aparatu TK zgodnie z obowiązującym prawem w cenie oferty. | TAK | - |  |
| 7. | Zestaw do kalibracji monitorów diagnostycznych stacji lekarskiej w cenie ofert. | TAK | - |  |
| 8. | Termin montaż i uruchomienia TK 12 tygodni liczone od daty obustronnego podpisania umowy | TAK | 12 tygodni – 0 pkt Najkrótszy termin 20 pkt reszta proporcjonalnie (termin podawać w tygodniach) |  |
| 9. | Szkolenie specjalistyczne aplikacyjne dla lekarzy i techników z obsługi sprzętu potwierdzone certyfikatami: - I szkolenie - przez 6 dni (3 grupy po 5 osób) x 5 godz. dziennie po uruchomieniu aparatu; - II szkolenie – zawansowane dla lekarzy, techników przez okres minimum 8 dni x 5 godz. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK | - |  |
| 10. | Szkolenie z obsługi wstrzykiwacza dla personelu w wymiarze 15 godz. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wydaniem certyfikatu. | TAK | - |  |
| X. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Bezwkładowy, automatyczny, 3 kanałowy (2 źródła kontrastu i 1 źródło NaCl) wstrzykiwacz kontrastu (z zintegrowanym podgrzewaczem kontrastu), pracujący w środowisku tomografu komputerowego, na podłogowym stojaku jezdnym, możliwość ustawienia przed i za gantry tomografu komputerowego, kompatybilny z oferowanym systemem tomografu komputerowego. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 2. | Pobieranie środka kontrastowego (z różnych opakowań, o pojemności do 500ml ) i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków kontrastowych, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 3. | Maksymalna objętość kontrastu i roztworu NaCl gotowa do podawania – min. 1000 ml. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 4. | Pakiet elementów zużywalnych o certyfikowanej sterylności pozwalający na wykonanie min. 200 badań w czasie 20 dni roboczych z użyciem ww strzykawki (dzienny czas pracy 12godz.,dziennie używane są różne kontrasty o poj. 500ml). | TAK, PODAĆ | - |  |
| 5. | Ochrona radiologiczna: - fartuch chroniący przed promieniowaniem RTG o ekwiwalencie ołowiu 0.5 mm Pb (x 2 szt.) - ochrona tarczycy o ekwiwalencie ołowiu 0.5 mm Pb (x 2 szt.) - okulary ochronne (x 2 szt.) - osłony rtg bizmutowo – lateksowe na gałki oczne, tarczycę, gruczoły piersiowe, gruczoły płciowe dla dorosłych i dzieci (x 2 szt). | TAK | - |  |
| XI. | WARUNKI INSTALACJI TK |  |  |  |
| 1. | Maksymalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu | PODAĆ | - |  |
| 2. | Wymagana moc podłączeniowa [KW] | PODAĆ | - |  |
| 3. | Waga urządzenia | TAK, PODAĆ | - |  |
| XII. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim dostarczona przy dostawie. | TAK | - |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym np. CD - dostarczona przy dostawie | TAK | - |  |
| 3. | Paszport techniczny dla oferowanych urządzeń – dostarczony przy dostawie | TAK | - |  |
| 4. | Foldery i dane techniczne potwierdzające zaoferowane parametry aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim | TAK | - |  |
| 5. | Licencje na oprogramowanie i wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w języku polskim dla oferowanych składników systemu dostarczone przy dostawie | TAK | - |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sporządzanie raportów tygodniowych / miesięcznych / kwartalnych ze zgromadzonych danych (dane pacjenta, rodzaj badania, rozpoznanie medyczne skierowania i wynik badania, zlecający badanie, opisujący badanie, wykonujący badanie) | TAK | - |  |
| 8. | Podłączenie i zakup licencji do posiadanego przez zmawiającego systemu RIS/PACS | TAK | - |  |
| 9. | Podłączenie tomografu komputerowego do dostarczonego, rozbudowanego serwera RIS/PACS |  |  |  |
| XIII. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 1. | Gwarancja dla TK oraz współpracujących z nim urządzeń. UWAGA: gwarancja bezwarunkowa, w tym pełna (bez limitu skanów i innych ograniczeń) gwarancja na lampę RTG. Gwarancja min. 24-m-cy | TAK | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza wymagana 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK | - |  |
| 3. | Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego. | TAK | - |  |
| 4. | Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu TK do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych (np. lampy) w okresie gwarancji. | TAK | - |  |
| 5. | Naprawa gwarancyjna a terminy gwarancji: - w przypadku dostarczenia zamiast urządzenia wadliwego urządzenia wolnego od wad albo dokonania istotnych napraw urządzenia – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego; - w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1 – termin gwarancji ulega przedłużeniu o każdy dzień trwającej naprawy | TAK | - |  |
| 6. | Zdalna diagnostyka przez modem serwisowy – Zamawiający udostępnia łącze w sterowni (tunel VPN) - możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu. | TAK | - |  |
| 7. | Możliwość dokonania zdalnej naprawy oprogramowania tomografu w tym możliwość zdalnej naprawy oprogramowania, przeinstalowania opcji i rekonfiguracji oprogramowania (dla potwierdzenia możliwości podać kontakt do pracowni, w której taka funkcjonalność jest zainstalowana) | TAK | - |  |
| 8. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu (w rozbiciu na jeden rok kalendarzowy – zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, PODAĆ | - |  |
| 9. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – bezpłatne | TAK | - |  |
| 10. | Czas reakcji serwisu (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” UWAGA: czas reakcji serwisu będzie liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii potwierdzonego faksem lub pocztą elektroniczną [godz] | TAK ≤ 24 GODZ | - |  |
| 11. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK, PODAĆ SPOSÓB | - |  |
| 12. | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK | - |  |
| 13. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia awarii, bez użycia części zamiennych. W przypadku użycia części zamiennych do 4 dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wymiany całego urządzenia – czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 6-ciu tygodni. | TAK | - |  |
| 14. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji | PODAĆ LOKALIZACJE SERWISÓW AUTORYZOWANYCH FABRYCZNYCH W POLSCE | - |  |
| 15. | Możliwość stosowania (w okresie pogwarancyjnym) zamienników tzw. oryginalnej lampy RTG | PODAĆ NAZWĘ ZAMIENNIKA I PRODUCENTA | TAK/NIE |  |
| 16. | W okresie pogwarancyjnym – możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | POTWIERDZIĆ OŚWIADCZENIEM NIEAUTORYZOWANEGO SERWISU | TAK/NIE |  |
| 17. | Gwarantowany przez okres 5 lat koszt netto w PLN pełnego rocznego kontraktu serwisowego na zaoferowany system MR CT | TAK | Cena najmniejsza 10 pkt., cena największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 18. | Dostępność części w okresie pogwarancyjnym 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
| 19. | W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest, po dokonanej instalacji, do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz innych niewykorzystanych materiałów oraz ich utylizację na własny koszt. | TAK | - |  |
| 20. | Przekazanie pełnego dostępu do tomografu i stacji lekarskiej po okresie gwarancji (przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją) | TAK |  |  |