Załącznik nr 1A do SIWZ- Parametry techniczne

Pakiet 1 poz. 1 Aparat RTG przewoźny – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

Typ, model (podać)………………………………………………..

Producent (podać)…………………………………………………

Rok produkcji:  2018

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Punktacja | ### Oferowany parametr / cecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I. | ### PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| ### 1. | ### Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | ### TAK | ### - |  |  |
| ### 2. | ### Aparat RTG jezdny, przyłóżkowy bez napędu elektrycznego | ### TAK | ### - |  |  |
| ### 3. | ### Cyfrowa akwizycja obrazowa będzie wykonywana za pomocą przenośnego detektora, będącego wyposażeniem aparatu RTG kostno-płucnego lub posiadanego systemu pośredniej radiografii Carestreem Healthacare | ### TAK | ### - |  |  |
| ### II. | ### GENERATOR RTG |  |  |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości | TAK | - |  |  |
| 2. | Częstotliwość generatora | ##### ≥ 100 kHz | - |  |  |
| ##### 3. | ##### Moc generatora | ≥ 30 kW | 30 kW – 0 pkt > 30 kW – 10 pkt |  |  |
| 4. | Zakres napięć wyjściowych generatora | Min od 40 kV do 125 kV | - |  |  |
| 5. | Maksymalny prąd ekspozycji RTG | ≥ 450 mA | - |  |  |
| 6. | Zakres mAs | Min od 0.05 mAs do 320 mAs | - |  |  |
| 7. | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1,0 | - |  |  |
| 8. | Maksymalny czas ekspozycji [s] | ≥ 3 | - |  |  |
| III. | PANEL DOTYKOWY APARATU RTG |  |  |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony w panel dotykowy typu „Touch Screen” do sterowania pracą aparatu | TAK | - |  |  |
| 2. | Wybór techniki ekspozycji z panelu dotykowego | TAK | - |  |  |
| 3. | Praca w technice dwupunktowej (niezależny wybór mAs i kV) | TAK | - |  |  |
| 4. | Praca w technice trzypunktowej (niezależny wybór mA, czasu ekspozycji i kV) | TAK | - |  |  |
| 5. | Wybór z panelu dotykowego trzech typów sylwetki pacjenta: szczupły, normalny, otyły | TAK | - |  |  |
| 6. | Wyboru z panelu dotykowego: pacjent dorosły, dziecko | TAK | - |  |  |
| 7. | Programy anatomiczne - ilość | ≥ 3000 | = 3000 – 0 pkt ˃ 3000 – 5 pkt |  |  |
| 8. | Oprogramowanie do analizy zużycia lampy RTG, pozwalające na zliczenie parametrów wszystkich wykonanych ekspozycji przez aparat | TAK / NIE | NIE – 0 pkt TAK – 30 pkt |  |  |
| IV. | LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |  |  |
| 1. | ##### Lampa z anodą wirującą | TAK | - |  |  |
| 2. | Dwa ogniska lampy | TAK | - |  |  |
| 3. | Rozmiar małego ogniska | ≤ 0,6 mm | - |  |  |
| 4. | Maksymalna dostępna moc na małym ognisku | ≥ 10 kW | - |  |  |
| 5. | Rozmiar dużego ogniska | ≤ 1,3 mm | - |  |  |
| 6. | Maksymalna dostępna moc na dużym ognisku | ≥ od maksymalnej mocy wyjściowej generatora RTG | - |  |  |
| 7. | Pojemność cieplna anody | ≥ 80 kJ | - |  |  |
| 8. | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 300 W | - |  |  |
| 9. | Pojemność cieplna głowicy RTG | ≥1000 kJ | - |  |  |
| 10. | Szybkość chłodzenia głowicy RTG | ≥100 W | - |  |  |
| 11. | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | TAK, opisać | - |  |  |
| 12. | Wbudowane w kolimator dodatkowe filtry (min.: 2,0 mm Al, 1,0 mm Al + 0,1 mm Cu, 1,0 mm Al + 0,2 mm Cu) | TAK, opisać | - |  |  |
| V. | INNE PARAMETRY |  |  |  |  |
| 1. | ##### Hamulec ruchu wzdłużnego aparatu | #### TAK, #### opisać | Nożny – 0 pkt Ręczny – 10 pkt |  |  |
| 2. | ##### System jezdny składający się z czterech kół jezdnych | #### TAK | - |  |  |
| 3. | ##### Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości ognisko–detektor równej 1 m | #### ≥ 35 x 43 cm | - |  |  |
| 4. | ##### Regulowane przysłony wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania | #### TAK | - |  |  |
| 5. | ##### Minimum trzy niezależne płaszczyzny przysłon wewnątrz kolimatora | #### TAK | - |  |  |
| 6. | ##### Oświetlenie pola ekspozycyjnego w technologii LED | #### TAK | - |  |  |
| 7. | Długość kabla zasilającego | ≥ 4 m | - |  |  |
| 8. | Długość kabla do ekspozycji | ≥ 8 m | - |  |  |
| 9. | ##### Obrót lampy RTG wokół osi poziomej, poprzecznie do osi aparatu | ≥ 135° | - |  |  |
| 10. | ##### Obrót lampy RTG wokół osi poziomej, wzdłużnie do osi aparatu | ≥ +/- 90° | - |  |  |
| 11. | ##### Obrót kolimatora względem obudowy lampy RTG | ≥ +/- 90° | - |  |  |
| 12. | ##### Ruch obrotowy kolumny, na której zamocowana jest lampa RTG z kolimatorem | ≥ 110° | - |  |  |
| 13. | ##### Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG od podłogi | ≥ 205 cm | - |  |  |
| 14. | ##### Maksymalna odległość między kolumną aparatu a ogniskiem lampy | ≥ 100 cm | - |  |  |
| 15. | ##### Zasilanie z gniazda elektrycznego o napięciu 230 V | TAK | - |  |  |
| 16. | ##### Maksymalny pobór prądu | ≤ 16 A | - |  |  |
| 17. | ##### Wymiary transportowe aparatu: [wys. / szer. / dł.] | #### Podać | - |  |  |
| 18. | ##### Maksymalna szerokość aparatu | #### ≤ 65 cm | - |  |  |
| 19. | ##### Waga aparatu [kg] | #### ≤ 180 kg | - |  |  |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1. | Kaseta 43 x 35 cm do radiografii cyfrowej Carestream | 2 szt. | - |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem w wersji papierowej i cyfrowej | TAK | - |  |  |
| 2. | Certyfikat CE | TAK | - |  |  |
| 3. | Instalacja i uruchomienie aparatu | TAK | - |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację serwisu, wystawione przez producenta | TAK | - |  |  |
| 5. | Gwarancja na cały system | ≥ 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 3 pkt, 48 miesięcy – 5 pkt |  |  |
| 6. | W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne i konserwację systemu zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, nie rzadziej jednak niż min. 1 raz na 12 miesięcy | TAK | - |  |  |
| 7. | Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego | TAK | - |  |  |
| 8. | Wykonanie testów odbiorczych wymaganych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. wraz z nowelizacją z dn. 12.11.2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | - |  |  |
| 9. | Szkolenie 2 dni x 5h | TAK | - |  |  |
| 10. | Czas dostawy – 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK | - |  |  |

UWAGA! Oferta przedstawiająca urządzenie nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona jako niezgodna 
z treścią SIWZ.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1a Parametry techniczne

Pakiet 2 poz. 1 Aparat RTG kostno-płucny – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

Typ, model (podać)………………………………………………..

Producent (podać)…………………………………………………

Rok produkcji:  2018

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Punktacja | Oferowany parametr / cecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | TAK | - |  |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Generator rtg | TAK | - |  |
|  | Lampa rtg na zawieszeniu sufitowym | TAK | - |  |
|  | Stół pacjenta | TAK | - |  |
|  | Statyw do zdjęć rtg klatki piersiowej | TAK | - |  |
|  | Tor cyfrowej akwizycji obrazów rtg (detektor – stacja akwizycyjna) | TAK | - |  |
|  | Najważniejsze podzespoły: generator, stół pacjenta, statyw pochodzą od jednego producenta | TAK | - |  |
| II. | GENERATOR RTG |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 80 kW | - |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 400 kHz | ≥ 400 kHz – 0 pkt ≥ 450 kHz – 5 pkt |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Min od 40 kV do 150 kV | - |  |
|  | Zakres ustawień mAs | Min od 0.1 mAs do 1000 mAs | - |  |
|  | Zakres ustawień mA | Min od 10 mA do 1000 mA | - |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1,0 ms | - |  |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | TAK | - |  |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 1000 kombinacji | - |  |
| III. | LAMPA RTG ZAWIESZENIU SUFITOWYM |  |  |  |
|  | Lampa RTG zawieszona na teleskopowym zawieszeniu sufitowym | TAK | - |  |
|  | Ruch wzdłużny lampy | ≥ 320 cm | - |  |
|  | Ruch poprzeczny lampy umożliwiający wykonanie zdjęcia pacjenta na wózku oraz łóżku szpitalnym | ≥ 200 cm | - |  |
|  | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | ≥ 150 cm | - |  |
|  | Automatyczne podążanie lampy w pionie za zmianą wysokości detektora w stojaku płucnym (także przy projekcjach skośnych) i stołu pacjenta tzw. „autotracking” | TAK | - |  |
| IV. | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Pomiar dawki ekspozycji DAP z wyświetlaniem dawki | TAK | - |  |
|  | Kolimator z możliwością ręcznej korekty kolimacji | TAK | - |  |
|  | Obrót kolimatora | ≥ 900 | - |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą | ≥ 9000 obr/min | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 1100 kHU | - |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min | - |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1600 kHU | - |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 130 stopni | ≥ 3300 | - |  |
|  | Obrót lampy wokół osi pionowej | ≥ 3300 | - |  |
|  | Pojedynczy przycisk zwalniający hamulce ruchów (min. wzdłużnego, poprzecznego, góra/dół) | TAK | - |  |
|  | Przyciski regulacji wysokości blatu stołu na kołpaku lampy RTG | TAK | - |  |
|  | Małe ognisko | ≤ 0.6 mm | - |  |
|  | Duże ognisko | ≤ 1.2 mm | - |  |
|  | Moc małego ogniska | ≥ 40 kW | - |  |
|  | Moc dużego ogniska | ≥ 80 kW | - |  |
|  | Wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy zlokalizowany ma kołpaku, umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji (min. kV i mA), włączenie/wyłączenie funkcji „autotracking”, określenie aktualnego kąta nachylenia oraz obrotu kołpaka. Obraz na wyświetlaczu samoczynnie obraca się o 90 stopni stosownie do tego jak obrócony jest kołpak. | TAK | - |  |
| V. | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stacjonarny – mocowany do podłogi | TAK | - |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu | TAK | - |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu od podłogi | Min od 55 cm do 85 cm | - |  |
|  | Ruch poprzeczny blatu | ≥ 26 cm | - |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu | ≥ 100 cm | - |  |
|  | Zakresu ruchu detektora w stole | ≥ 60 cm | - |  |
|  | Długość blatu | ≥ 240 cm | - |  |
|  | Szerokość blatu | ≥ 80 cm | - |  |
|  | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu | ≥ 250 kg | - |  |
|  | Współczynnik absorpcji blatu stołu | ≤ 0,7 mmAl | ≤ 0,7 mmAl – 0 pkt ≤ 0,5 mmAl – 5 pkt |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | ≥ 12:1, 75 l/cm | - |  |
| VI. | STATYW DO ZDJĘĆ RTG KLATKI PIRSIOWEJ |  |  |  |
|  | Zakres ruchu uchylnego panela detektora | Min od +900 do -200 | - |  |
|  | Zakres ruchu detektora w pionie | Min od 45 cm do 180 cm | - |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowalna bez użycia narzędzi | ≥ 12:1, 75 [l/cm] | - |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | TAK | - |  |
| VII. | TOR CYFROWEJ AKWIZYCJI OBRAZÓW RTG - DETEKTOR |  |  |  |
|  | Jeden detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” w stole pacjenta oraz jeden detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” w statywie do zdjęć klatki piersiowej | TAK | - |  |
|  | Możliwość wyjęcia detektorów i swobodnego wykonania zdjęć z niezależnym źródłem promieniowania rtg (np. z mobilnym aparatem rtg przyłóżkowym posiadanym przez Zamawiajacego) | TAK | - |  |
|  | Transfer obrazów z detektorów do stacji akwizycyjnej poprzez połącznie sieciowe WiFi | TAK | - |  |
|  | Akumulatory do zasilania detektora | ≥ 3 SZT | - |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania min. 2 akumulatorów | TAK | - |  |
|  | Materiał scyntylacyjny CsI | TAK | - |  |
|  | Detektor wodoodporny i pyłoszczelny | TAK | - |  |
|  | Pole aktywne detektora | ≥ 35 x 42 cm | - |  |
|  | Rozmiar aktywnej matrycy detektora | ≥ 8,5 mln pxl | ≥ 8,5 mln pxl – 0 pkt ≥ 9 mln pxl – 10 pkt |  |
|  | Wielkość pixela | ≤ 130 µm | ≤ 130 µm – 0 pkt < 128 µm – 10 pkt |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3.8 pl/mm | - |  |
|  | Wartość DQE dla 0.1 pl/mm | ≥ 60 % | - |  |
|  | Grubość detektora | ≤ 15,0 mm | - |  |
|  | Waga detektora z baterią | ≤ 3.0 kg | - |  |
|  | Głębokość przetwarzania | ≥ 16 bit | - |  |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna detektora pozwalająca na archiwizację obrazów rtg poza zasięgiem WiFi | ≥ 100 obrazów | ≥ 100 obrazów – 0 pkt ≥ 200 obrazów – 5 pkt |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu wstępnego (podglądu) | ≤ 4 s | ≤ 4 s – 0 pkt ≤ 2 s – 5 pkt |  |
|  | Czas do pojawienia się w pełni diagnostycznego obrazu | ≤ 6 s | ≤ 6 s – 0 pkt ≤ 5 s – 5 pkt |  |
|  | Wytrzymałość detektora na obciążenie mierzona na jego powierzchni o wymiarach 4 x 4 cm | ≥150 kg | - |  |
|  | Wytrzymałość detektora na obciążenie (bez dodatkowych osłon) | ≥300 kg | - |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii bez konieczności ładowania | ≥ 300 ekspozycji | - |  |
|  | Dodatkowa, dedykowana osłona z uchwytem zwiększająca wytrzymałość na upadek – do swobodnych ekspozycji | TAK | - |  |
|  | Dodatkowa osłona do badań pod obciążeniem o wytrzymałości | ≥ 500 kg | - |  |
|  | Możliwość zamocowania detektora w pozycji prostopadłej do stołu celem wykonania zdjęcia poziomą wiązką promieni X (uchwyt) | TAK | - |  |
| VIII. | TOR CYFROWEJ AKWIZYCJI OBRAZÓW RTG - STACJA AKWIZYCYJNA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Obsługa oprogramowania stacji akwizycyjnej w języku polskim | TAK | - |  |
|  | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG | TAK | - |  |
|  | Wyświetlanie stanu naładowania baterii | TAK | - |  |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy stacją akwizycyjną, a detektorem | TAK | - |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych | TAK, podać sposób zabezpieczenia | - |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | TAK | - |  |
|  | DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print | TAK | - |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | TAK | - |  |
|  | Automatyczne zapisywanie parametrów ekspozycji wraz z wykonanym zdjęciem (bez konieczności manualnego wprowadzania danych przez technika) | TAK | - |  |
|  | Integracja z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego | TAK | - |  |
| IX. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wózek do przewożenia pacjenta z transparentnym dla promieniowania X blatem | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu posadowienia aparatu w pracowni rtg tzw. lay-out oraz projektu osłon stałych | TAK | - |  |
|  | Jednoczęściowy fartuch rtg 0,5 mmPb o rozmiarze L - 1 szt oraz fartuch połówkowy 1 mmPb dla dorosłych 1 szt do zdjęć klatki piersiowej oraz osłona tarczycy 1 szt | TAK | - |  |
|  | Jednoczęściowy fartuch rtg dla dzieci - 1 szt oraz fartuch połówkowy dla dzieci 1 szt do zdjęć klatki piersiowej oraz osłona tarczycy 1 szt | TAK | - |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem w wersji papierowej i cyfrowej | TAK | - |  |
|  | Certyfikat CE na cały system | TAK | - |  |
|  | Instalacja, uruchomienie, integracja aparatu radiologicznego | TAK | - |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce - załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację serwisu, wystawione przez producenta | TAK | - |  |
|  | Gwarancja na cały system | ≥ 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 3 pkt, 48 miesięcy – 5 pkt |  |
|  | W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne i konserwację systemu zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, nie rzadziej jednak niż min. 1 raz na 12 miesięcy | TAK | - |  |
|  | Szkolenie 5 dni x 5h | TAK | - |  |
|  | Możliwość zliczenia dawki promieniowania DAP | TAK | - |  |
|  | Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego | TAK | - |  |
|  | Czas dostawy – 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych wymaganych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. wraz z nowelizacją z dn. 12.11.2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | - |  |

UWAGA! Oferta przedstawiająca urządzenie nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1a Parametry techniczne

Pakiet 3 poz. 1 Mammograf – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

Typ, model (podać)………………………………………………..

Producent (podać)…………………………………………………

Rok produkcji:  2018

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Punktacja | Oferowany parametr / cecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | TAK | - |  |
|  | Najważniejsze podzespoły: detektor, generator, statyw pochodzą od jednego producenta | TAK | - |  |
| II. | GENERATOR RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK | - |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | ≥ 5 kW | - |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Min. od 22 kV do 39 kV | - |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | ≥ 500 mAs | - |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra, dawka | TAK | - |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Anoda wirująca wysokoobrotowa | TAK | - |  |
|  | Materiał anody | Podać | - |  |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 5500 obr/min | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU | - |  |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka | ≥ 500 kHU | - |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,1 mm | - |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 | ≤ 0,3 mm | - |  |
|  | Filtry kształtujące charakterystykę promieniowania min. 2 dodatkowe | TAK, podać materiał filtra | - |  |
| IV. | AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG |  |  |  |
|  | Automatyka AEC | TAK | - |  |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK | - |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK | - |  |
|  | Ręczna korekcja kompresji | TAK | - |  |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | TAK | - |  |
|  | Funkcja AEC z preekspozycyjną analizą piersi umożliwiającą m.in. wykrycie implantu | TAK / NIE | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | TAK | - |  |
|  | Dwustopniowa funkcja automatycznego zatrzymania kompresji | TAK | - |  |
| V. | RAMIĘ MAMMOGRAFICZNE |  |  |  |
|  | Zespół lampa rtg - detektor o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK | - |  |
|  | Źródło promieniowania RTG i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” | TAK | - |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie - ruch zmotoryzowany | Min. od 71 cm do 140 cm | - |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy pomiędzy zdjęciami CC i skośnymi | TAK | - |  |
|  | Zakres obrotu głowicy - ruch zmotoryzowany | ≥ 3500 | 3500 - 0 pkt > 3500 - 5 pkt |  |
|  | Obrót zespołu lampa rtg – detektor | ≥ 1800 | - |  |
|  | Odległość ognisko lampy RTG – detektor obrazu | ≥ 65 cm | - |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK, podać współczynnik powiększenia | - |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół przy pomocy przycisków ręcznych i nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych) lub przy pomocy przycisków nożnych oraz pokręteł | TAK | - |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK | - |  |
|  | Komplet płytek dociskowych z autodetekcją (aparat automatycznie rozpoznaje wielkość zainstalowanej płytki dociskowej i dobiera kolimację) w tym do robienia zdjęć celowanych oraz powiększonych | TAK | - |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji : - Płytka dużego formatu min.23x29cm - Płytka do zdjęć celowanych - Płytka do zdjęć z powiększeniem wraz z zestawem do powiększeń - Płytka małego formatu min.18 x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora lub płytka kompresyjna specjalnie zaprojektowana do badania małych piersi | TAK | - |  |
|  | Wyświetlacz aparatu podaje min. siłę ucisku i grubość piersi po uciśnięciu | TAK | - |  |
|  | Automatyczny start systemu umożliwiający przeprowadzenie dziennej kalibracji systemu o zdefiniowanej porze | TAK / NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| VI. | CYFROWY DETEKTOR OBRAZOWY |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach | ≥ 23cm x 29cm | - |  |
|  | Bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez warstwy scyntylacyjnej, detektor selenowy) | TAK | - |  |
|  | Heksagonalny kształt piksela detektora optymalizujący dawkę oraz jakość obrazowania | TAK / NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość obrazu | ≥ 12 megapikseli | ≥ 12 megapikseli – 0pkt > 20 megapikseli – 5pkt |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 70µm | < 70 mikronów – 5 pkt. ≥ 70 mikronów – 0 pkt |  |
|  | Zakres dynamiki | ≥ 14 bit | ≥ 14 bit – 0 pkt. ≥ 16 bit – 5 pkt. |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK | - |  |
| VII. | STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Wyposażenie stacji akwizycyjnej: monitory, komputer z systemem operacyjnym, klawiatura obsługowa, stół operatora z szybą ochronną dla operatora, UPS | TAK | - |  |
|  | Szyba ochronna dla operatora zintegrowana z konsolą technika | ekwiwalent ≥ 0,5 mm Pb | - |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | TAK | - |  |
|  | Monitory obsługowe dla technika LCD | ≥ 20” | - |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta lub pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK | - |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Storage - DICOM Modality Worklist, - DICOM Print | TAK | - |  |
|  | Wysyłanie obrazów do systemu PACS w standardzie DICOM | TAK | - |  |
|  | Wysyłane obrazy kompatybilne z oferowaną stacją opisową (w tym badania tomosyntezy) | TAK | - |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze konsoli technika | ≤ 10 s | ≤ 5 sek. – 5pkt > 5sek. – 0pkt |  |
|  | Czas pomiędzy diagnostycznymi ekspozycjami | ≤ 25 s | ≤ 15 sek. – 5pkt > 15sek. – 0pkt |  |
| 12. | Funkcje diagnostyczne: - zmiana kontrastu i jasności, - powiększenie wybranego fragmentu, - dodawanie tekstu do obrazu - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej - wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia - pomiar wartości pikseli w zaznaczonym regionie (ROI) - pomiar długości | TAK | - |  |
| VIII. | BADANIA DWUENERGETYCZNE |  |  |  |
|  | Moduł wykonywania badania dwuenergetycznego z kontrastem. Podać wartości napięć, przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | TAK | - |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do wykonywania procedur dwuenergetycznych | TAK | - |  |
| IX. | TOMOSYNTEZA |  |  |  |
|  | Tomosynteza wykonywana bez dodatkowej przystawki zakładanej na stolik wykorzystywany przy zdjęciach 2D | TAK | - |  |
|  | Wykonywanie zdjęć w trybie tomosyntezy bez zatrzymywania ruchu głowicy lampy w celu wykonania pojedynczej ekspozycji - płynny ruch głowicy w czasie skanowania | TAK | - |  |
|  | Możliwość uzyskania rozdzielczości zdjęć 3D (tomosyntezy) takiej samej jak rozdzielczości zdjęć mammograficznych 2D | TAK | - |  |
|  | Zakres skanu tomosyntezy | ≥ +/- 7,50 | +/- 7,50 – 0 pkt, do +/- 8,50 – 2 pkt, > 8,50 – 5 pkt |  |
|  | Wykonanie tomosyntezy przy min. 2 różnych kątach akwizycji (np. 15⁰ i 40⁰ lub inne) | TAK / NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęć 2D i tomosyntezy z jednej kompresji piersi | TAK | - |  |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy | ≤ 15 s | 15 s – 0 pkt, do 12 s – 2 pkt, < 12 s – 5 pkt |  |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | ≤ 1 mm | - |  |
|  | Możliwość otrzymania syntetycznych zdjęć 2D z syntezy zdjęć tomograficznych | TAK | - |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu z akwizycji w technice 3D - podać nazwę algorytmu | TAK / NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| X. | STACJA DIAGNIOSTYCZNA LEKARSKA |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. 1) Komputer stacji lekarskiej o parametrach dedykowanych przez producenta. 2) 2 x diagnostyczny monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne, - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21" - kontrast min. 1100:1, - jasność maksymalna min. 1100 cd/m2, - kąty widzenia min.1700/1700 | TAK, opisać | - |  |
|  | Monitor RIS - Monitor LCD min. 19” | TAK | - |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej | TAK | - |  |
|  | Graficzna karta medyczna dedykowana do obsługi 2 monitorów 5MP i monitora RIS | TAK | - |  |
|  | Interfejs sieciowy min. 1 GB/sek | TAK | - |  |
|  | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | TAK | - |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z podświetlanymi klawiszami | TAK, opisać | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie posiadające funkcje powiększenia, przesunięcia obrazu, skali narzędzie lupy | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali dopasowania obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali | TAK | - |  |
|  | Dla badań mammograficznych funkcje automatycznego wyrównania piersi, wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi | TAK | - |  |
|  | Funkcja synchronizacji badań do porównania | TAK | - |  |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive , dysk USB) | TAK | - |  |
|  | Archiwizacja plików DICOM na płycie CD/DVD, pendrive , dysk USB | TAK | - |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę i ocenę badań tomosyntezy w zakresie min. oglądania poszczególnych warstw, automatycznego odtworzenia zdjęć | TAK | - |  |
|  | Funkcje poprawy obrazu z wieloma ustawieniami WL/LUT oraz dostosowanie LUT | TAK | - |  |
| XI. | TESTY ODBIORCZE |  |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych wymaganych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. wraz z nowelizacją z dn. 12.11.2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | - |  |
| X. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu posadowienia aparatu w pracowni rtg tzw. lay-out oraz projektu osłon stałych | TAK | - |  |
|  | Fartuch rtg połówkowy 1 mmPb - 1 szt | TAK | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do biopsji stereotaktycznej umożliwiającej wykonanie biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej, podciśnieniowej oraz zakładanie znaczników z oprogramowaniem | TAK | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do wykonywania biopsji pod kontrolą tomosystezy | TAK | - |  |
|  | Deklaracja zgodności (lub certyfikat CE) na cały aparat zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) | TAK | - |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym - dostarczyć z aparatem | TAK | - |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego po instalacji i uruchomieniu aparatu | TAK min. 5 dni x 5h | - |  |
|  | Gwarancja interwencji serwisu na miejscu w ciągu max. 36 h od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze, od momentu zgłoszenia telefonicznego, mailowego, lub za pomocą faksu. | TAK, max. 36h podać godz. pracy serwisu | 36 h – 0 pkt, 30 h – 2 pkt, 24 h – 5 pkt |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 24 miesięcy, podać | 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 3 pkt, 48 miesięcy – 5 pkt |  |
|  | W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne i konserwację systemu zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, nie rzadziej jednak niż min. 1 raz na 12 miesięcy | TAK | - |  |
|  | Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego | TAK | - |  |
|  | Czas dostawy – 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych wymaganych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. wraz z nowelizacją z dn. 12.11.2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | - |  |

UWAGA! Oferta przedstawiająca urządzenie nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1a Parametry techniczne

Pakiet 4 poz. 1 Densytometr – 1 szt.

Pełna nazwa urządzenia…………………………………………

Typ, model (podać)………………………………………………..

Producent (podać)…………………………………………………

Rok produkcji: 2018

| L.P. | Parametry techniczne | Wartość graniczna | Punktacja | Wartości/ parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE: |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | TAK | - |  |
| 2. | Stacjonarny aparat rentgenowski z metodą DEXA nie wymagający zastosowania osłon stałych | TAK | - |  |
| 3. | Stół pacjenta stacjonarny | TAK | - |  |
| 4. | Skanowanie całego ciała | TAK | - |  |
| 5. | Moc generatora | ≥ 300W | 300 W – 0 pkt, > 300 W – 5 pkt |  |
| II. | TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA: |  |  |  |
| 1. | Ruchome ramię C | TAK | - |  |
| 2. | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej działającej w oparciu o metodę skanowania jednokrotnego przejścia nad pacjentem podczas całego badania dla obszarów min. pomiar kręgosłupa, przedramię, szyjka kości udowej. | TAK | - |  |
| 3. | Detektor wysokiej rozdzielczości | ≥ 60 elementów detektora | 60 elementów – 0 pkt, > 60 elementów – 10 pkt |  |
| 4. | Generator dwu energetyczny: generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie | TAK | - |  |
| 5. | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) | Podać | - |  |
| 6. | Obszar skanowania | wzdłuż ≥190 cm, poprzecznie ≥60 cm | - |  |
| 7. | Czasy skanowania kręgosłupa | ≤ 30s | 30 s – 0 pkt, < 30 s – 10 pkt |  |
| 8. | Czasy skanowania szyjki kości udowej | ≤ 30s | 30 s – 0 pkt, < 30 s – 10 pkt |  |
| 9. | Czasy skanowania całe ciało / skład ciała | ≤ 360s | 360 s – 0 pkt, < 360 s – 10 pkt |  |
| 10. | System kalibracji automatycznej pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badań niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie lub codzienna kalibracja aparatu za pomocą fantomu lub bloku kalibracyjnego | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 11. | Ruchomy blat stołu zapewniający ruch wzdłużny i poprzeczny. Blat stołu ze zmiennym położeniem umożliwiający zdalną zmianę pozycjonowania pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności ręcznego przemieszczania pacjenta | TAK | - |  |
| 12. | Pozycjoner laserowy do ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta | TAK | - |  |
| 13. | Maksymalna wolna przestrzeń pionowa między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych | ≥ 45 cm | 45 cm – 0 pkt, > 45 cm – 5 pkt |  |
| III. | WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE - POMIARY W LOKALIZACJACH ANATOMICZNYCH: |  |  |  |
| 1. | Pomiar szyjki kości udowej z wynikiem wartości dla: - trzon, krętarz, szyjka kości udowej, total - automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO - pomiar długości szyjki udowej HAL FRAX, ocena ryzyka złamania | TAK | - |  |
| 2. | Pomiar dwóch szyjek kości udowej z jednego ułożenia pacjenta z automatycznym pozycjonowaniem do pomiaru drugiej szyjki wraz z raportem porównawczym | TAK | - |  |
| 3. | Możliwość wygenerowania z pomiaru szyjki kości udowej raportu struktury szyjki kości udowej z pomiarem: - momentu bezwładności - położenie środka masy - FRAX, ocena ryzyka złamania - kąt nachylenia osi szyjki udowej - długość kości szyjki udowej | TAK | - |  |
| 4. | Pomiar przedramienia wraz z automatycznym odniesieniem wyniku do klasyfikacji WHO | TAK | - |  |
| 5. | Pomiar odcinka L kręgosłupa wraz z automatycznym odniesieniem wyniku do klasyfikacji WHO | TAK | - |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o pomiar i analiza protez stawu biodrowego i kolanowego | TAK | - |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o program do oceny kręgosłupa LVA lub IVA w zależności od terminologii producenta wraz z opcją automatycznego wyznaczania punktów referencyjnych na wskazanym kręgu kręgosłupa | TAK | - |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o zewnętrzne oprogramowanie TBS (Trabecular Bone Score) | TAK | - |  |
| 9. | Pomiar i analiza skoliozy | TAK | - |  |
| 10. | Pomiar i analiza kręgosłupa o niskiej gęstości | TAK | - |  |
| 11. | Pomiar całego ciała oraz składu ciała: - Gynoid i Android - VAT ocena tkanki trzewnej - FMI indeks masy ciała - odniesienie wyników do klasyfikacji WHO - możliwość generowania raportów tendencji zmian w czasie - możliwość wyznaczania wartości BMD dla dowolnego określonego regionu - pomiar i analiza obszarów wokół endoprotezy stawu biodrowego i endoprotezy kolana | TAK | - |  |
| 12. | Baza danych umożliwiająca pomiary dla badań pediatrycznych w tym: - przedramię - szyjka kości udowej - odcinek L kręgosłupa - całe ciało i skład ciała | TAK | - |  |
| 13. | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania na podstawie algorytmu FRAX TM wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD). Automatyczne wyświetlenie wyniku odniesienia dla programów kręgosłupa, szyjki kości udowej, przedramienia oraz całego ciała | TAK | - |  |
| 14. | Możliwość generowania wyniku błędnych badań LSC Last Significant Change | TAK | - |  |
| IV. | INNE FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
| 1. | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | TAK | - |  |
| 2. | Limit wagi pacjenta dopuszczony przez oprogramowanie aparatu | ≥ 200 kg | 200 kg – 0 pkt, > 200 kg – 5 pkt |  |
| 3. | Interface sieciowy DICOM w zakresie min DICOM STORE | TAK, podać | - |  |
| 4. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji | TAK | - |  |
| 5. | System komputerowy stacji roboczej densytometru w klasie PC, system operacyjny min Windows 7 lub nowszy, mysz, klawiatura Parametry minimalne : - Procesor: min. Intel Dual Core min. 3 GHz - RAM min.2GB - Dysk min. 250GB - UPS - monitor kolorowy min. 19” - drukarka kolorowa laserowa do wydruku raportów | TAK, podać | - |  |
| V. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | - komplet fantomów wg zaleceń producenta - stolik (biurko) pod zestaw sterujący - krzesło obrotowe - akcesoria do pozycjonowania pacjenta | TAK, podać | - |  |
| VI. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Wykonanie projektu posadowienia aparatu w pracowni rtg tzw. lay-out oraz projektu osłon stałych | TAK | - |  |
| 2. | Instrukcje obsługi do wyboru w języku polskim dostarczone wraz ze sprzętem 1 kpl. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym - dostarczyć z aparatem | TAK, podać | - |  |
| 3. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodnie zg z obowiązującym prawem | TAK, podać | - |  |
| 4. | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego po instalacji i uruchomieniu aparatu | TAK min. 3 dni x 5 h | - |  |
| 5. | Gwarancja interwencji serwisu na miejscu w ciągu max. 36 h od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze, od momentu zgłoszenia telefoniczniego, mailowego, lub za pomocą faxu. | TAK, max. 36h podać godz. pracy serwisu | 36 h – 0 pkt, 30 h – 2 pkt, 24 h – 5 pkt |  |
| 6. | Okres gwarancji | Min. 24 miesięcy, podać | 24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy – 3 pkt, 48 miesięcy – 5 pkt |  |
| 7. | W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona przeglądy techniczne i konserwację systemu zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, nie rzadziej jednak niż min. 1 raz na 12 miesięcy | TAK | - |  |
| 8. | Wykonanie testów odbiorczych wymaganych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. wraz z nowelizacją z dn. 12.11.2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej | TAK | - |  |
| 9. | Czas dostawy – 6 tygodni od daty podpisania umowy | TAK | - |  |

UWAGA! Oferta przedstawiająca urządzenie nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)