## PAKIET nr 1
Pakiet nr 1
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną - w opakowaniach po 200 szt. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. |  | op. | 80 |  |  |  |  | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 200 szt.
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. |  | op. | 8 |  |  |  |  | Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - 134°C/3,5 min.; 121°C/8 min. - 240/480 szt.
3 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cm x 12cm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r |  | szt. | 400 |  |  |  |  | Test kontroli sterylizatora - Pakiety testowe Bowie & Dick TST - 134°C/3,5 min.
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej klasę wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. |  | szt. | 200
5 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o dł. 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. | 18 mm | rol. | 100 |  |  |  |  | Taśmy ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - biała
6 | Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 50 mb, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | 18 mm | rol. | 340 |  |  |  |  | Taśmy neutralna - bez wskaźnika - 19 mm/50 m neutr
7 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 45 |  |  |  |  | DES-CHECK - Test parametrów dezynfekcji termicznej - 93°C/ 10' - 100 szt..
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z obu stron substancją testową, odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew), której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech kierunków. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  | Test skuteczności mycia maszynowego STF - 100 szt.
9 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie 25 sztuk. |  | op. | 6
10 | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. - a 500 szt. |  | rol. | 180 |  |  |  |  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej - rolka - 500 szt.
11 | Koperty dokumentacyjne ( S,EO,VH2O2) przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  | Koperty do systemu dokumentacji - 100 szt. - proces sterylizacji
12 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  | op. | 2 |  |  |  |  | Test kontroli zgrzewu Seal Check - 250 szt.
13 | Papier sterylizacyjny krepowany- włókno celulozowe, naprzemiennie pakowany:kolor biały/zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2), zgodność z normą PN EN 868. | 750 x 750 | szt. | 17500
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 12500
|  | 1200x1200 | szt. | 300
14 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - Transportowy materiał opakowaniowy w arkuszach do sterylizacji, wolny od lateksu, 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym para, tlenek etylenu, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym oraz trwała syntentycza włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 wartstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2 | 750 x 750 | szt. | 3000
|  | 1 000 x 1 000 | szt. | 3600
|  | 1200 x 1200 | szt. | 300
15 | Standardowe, papierowe wkładki absorpcyjne, białe - 70 g/m2 | 250 x 300 | szt. | 7000
|  | 300 x 500 | szt. | 3500
|  | 400 x 500 | szt. | 3000
16 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i/ lub liter. |  | szt. | 1
OGÓŁEM
Pakiet nr 2
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Rolka tuszująca do metkownicy (alfanumerycznej i numerycznej) trzyrzędowej dostosowana do nadruku na etykietach podwójnie przylepnch. |  | szt. | 10 |  |  |  |  | Rolka tuszująca do metkownicy
2 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. Opakowanie - 3 sztuki |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon
2 | Szczotka do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia, zakończona kolorową kulką, ułatwiającą identyfikację szczotki. | 300 x 3 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 30 cm - śr. 3 mm - włosie nylon
|  | 405 x 10 (dł. szczotki x śr. włosia) | szt. | 2 |  |  |  |  | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - zakończona kolorową kulką - dł. 40,5 cm - śr. 10 mm - włosie nylon
4 | Szczotka o dł. 18,4 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego z włosiem ze stali nierdzewnej Opakowanie - 3 sztuki |  | szt. | 5 |  |  |  |  | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - dwustronna
5 | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - sztywne włosie nylon-3 szt. |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - 3,2 cm x 6,4 cm - włosie nylon
6 | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Specjalistyczna, dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 16,5 cm - śr. 8 mm / okrąg 44 mm - włosie nylon
7 | Zestaw uzupełniajacy czyścików do posiadanego dozownika: -Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m |  | kpl. | 1
8 | Maski osłaniajace twarz, z gumką, pakowane po 100 szt. |  | op. | 1
9 | Niebieski szczelnie zamykany pojemnik transportowy wykonany ze 100% polipropylenu, zapewniający bezpieczny transport czystych narzędzi. Waga niewiększa niż 1400 g, pojemność 16 litrów, wymiary: zewnętrzne 400 x 300 x 220 mm; wewnętrzne 287 x 232 x 200 mm. Pojemnik posiada przeźroczystą kieszeń na etykietę do zapisania informacji. Wytrzymała pokrywa wykonana z tego samego materiału co cały pojemnik, umożliwiająca piętrowe układanie pojemników. Pojemniki wytrzymują proces dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w temp. do 95oC. Opcjonalnie możliwość stosowania dodatkowego rozkładanego kosza wewnętrzenego ułatwiającego wkładanie oraz wyciąganie transportowanych narzędzi. |  | szt. | 1
10 | Paski do znakowania narzędzi na arkuszu A5 - Segregator z indeksem 11 + 10 ark. - jednolite + biała zebra |  | kpl. | 1
OGÓŁEM:
Pakiet 3
L.p. | Opis towaru | Rozmiar w mm. | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Torebki posterylizacyjne z samoprzylepnym zamknięciem, wykonane z folii polietylenowej o gr.0,05 +/- 8%. Wyrób medyczny. | 150 x 250 | szt. | 2500
|  | 200 x 300 | szt. | 2500
|  | 300 x 500 | szt. | 1500
|  | 400 x 550 | szt. | 1000
|  | 600 x 760 | szt. | 600
| Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego poliestrowo- polipropylenowego oraz papieru medycznego o gramaturze 70g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia, znak CE. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat. | 75 | rol. | 4
|  | 100 | rol. | 8
|  | 120 | rol. | 10
|  | 150 | rol. | 20
2 |  | 200 | rol. | 15
|  | 250 | rol. | 12
|  | 300 | rol. | 7
|  | 350 | rol. | 4
|  | 380 | rol. | 2
|  | 400 | rol. | 2
3 | Torebki papierowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz papieru o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Wyciecia na kciuk po obu stronach torebki ułatwiające załadunek. | 75x200 | szt. | 4000
|  | 75x250 | szt. | 4000
|  | 75x300 | szt. | 4000
|  | 100x200 | szt. | 2500
|  | 100x250 | szt. | 12000
|  | 100x300 | szt. | 12000
|  | 120x250 | szt. | 1400
|  | 120x300 | szt. | 1400
|  | 120x400 | szt. | 1400
4 | Torebki włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Wyciecia na kciuk po obu stronach torebki ułatwiające załadunek. | 320 x 500 | szt. | 500
|  | 420x600 | szt. | 200
|  | 490x640 | szt. | 200
5 | Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego poliestrowo-polipropylenowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia, znak CE . Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat. | 210x100 | szt. | 2
|  | 250x100 | szt. | 3
Ogółem
Wymagania dla pozycji nr 2
Papier :
- zawartość siarczków 0,25% zgodnie z normą ISO 9198
- zawartość chlorków 0,055 zgodnie z ISO9197
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 7,20 kN/m, poprzecznie 3,80kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro 150 kPa, na sucho 400 kPa,odpowiednio zgodne z ISO 3689 , ISO 2758
- wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 700 mN, poprzeczne 750 mN, zgodnie z normą ISO 1974
- niezwilżalność wodą 40 s
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 2,40 kN/m, poprzecznie 1,30 kN/m zgodne z normą ISO 3781
Wymagania dla pozycji nr 3
Papier :
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 6,40 kN/m, poprzecznie 3,40 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 2,10 kN/m, poprzecznie 1,10 kN/m zgodne z normą ISO 3781
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro 150 kPa, na sucho 350 kPa,odpowiednio zgodne z ISO 3689 , ISO 2758
- wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 600 mN, poprzeczne 650 mN, zgodnie z normą ISO 1974
- niezwilżalność wodą 35 s
- zawartość siarczków 0,25 %, zgodnie z ISO 9198
- zawartość chlorków 0,05 % , zgodnie z ISO 9197
Wymagania dla pozycji nr 4,5
Włóknina :
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 2,20 kN/m, poprzecznie 0.90 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 1,80 kN/m, poprzecznie 0,70 kN/m zgodne z normą ISO 3781
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro 190 kPa, na sucho 230 kPa,odpowiednio zgodne z ISO 3689 , ISO 2758
- wytrzymałość na przedarcie wzdłużne 1100 mN, poprzeczne 1600 mN, zgodnie z normą ISO 1974
Wymagania dla pozycji nr 2,3,4,5,
Folia :
- grubość 52 um
- siła zrywania wzdłuż 65N
- siła zrywania poprzek 62 N , zgodnie z norma ASTM D 882, PN EN ISO 527 - 1,3
- folia wielowarstwowa ( nie mniej niż 7 warstw)
Pakiet 4
L.p. | Opis towaru | Ilość w opakowaniu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Kaseta z nabojami steżonego nadtlenku wodoru do systemu sterylizacji STERRAD* 100S – 5 cykli | 5 szt. | op. | 3 |  |  |  |  | 3
2 | Testy biologicznej kontroli stosowane w sterylizacji metodą stężonego nadtlenku wodoru inkubowane w temperaturze 55 -60 stopni C, kompatybilne z inkubatorem ASP | 60 szt. | op. | 2
Ogółem
Wymagania ogólne:
1. Potwierdzenie zgodności zaoferowanego asortymentu z systemem sterylizacji Sterrad 100 S wydane przez producenta systemu Sterrad
2. Testy chemiczne umieszczone na wieczku ampułki testu biologicznego winny odbarwić się w sposób jednakowy np. z koloru czerwonego na żółty.
Pakiet 5
L.p. | Opis towaru | Ilość w opakowaniu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa Hadlowa | Numer katalogowy | Producent
1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 1 godzinie inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjnąpotwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej, zgodność z EN ISO 11138 | 24+5 | op. | 35
2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą EN ISO 11138 referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | 25+25 | op. | 45
Ogółem