# Załącznik nr 1a do SIWZ        Wymagania techniczno-użytkowe

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych analizatora do badań immunohematologicznych w pracowni Serologii Transfuzjologicznej                                     oraz kompletnego manualnego systemu zastępczego                                                      wymagane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Nazwa i typ/model aparatu:

Producent (pełna nazwa i adres):

Tabela nr 1 Parametry wymagane

| Parametry wymagane |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| ANALIZATOR |  |  |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Mikrokarty zawierające 6 kolumn wypełnionych żelowym lub kulkowym podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania. |  |
|  | Oferowany analizator, nie starszy niż 2016 r., z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS, komputer własny analizatora, drukarka, stół pod analizator). |  |
|  | Analizator o wymiarach nieprzekraczających: (dług x szer x wys) 125 x 90 x 100 cm ( Ze względu na warunki techniczne pracowni ) |  |
|  | Drukarka do kodów kreskowych. Podać nazwę i producenta |  |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). |  |
|  | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu zastępczego/backup / pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny: - wirówka ( 6 – 12 mikrokart ) – 1 szt, - inkubator – 1 szt., - pipetory dedykowane do systemu – 2 szt., - dozownik do diluentu - 1 szt. (jeśli konieczny), - statyw do pracy manualnej dla kart i probówek (jeśli konieczne) |  |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi i odpowiednimi surowicami przez producenta): - grupa krwi układu ABO z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D(VI-), drugie oznaczenie anty -D musi być wykonane innym klonem , p-ciała grupowe do grupy krwi - izoaglutyniny anty-A1,anty-B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw), - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D dla biorców oraz dla dawców (zgodnie z obowiązującymi przepisami) - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie, - Badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D(VI-), ctrl, BTA (I-sza seria) oraz potwierdzenie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B (II-ga seria),anty-D ( inny klon niż w serii I) - Bezpośredni test antyglobulinowy | Podać nazwy klonów Podać nazwy klonów Podać nazwy klonów |
|  | Możliwość oznaczania grupy krwi w systemie manualnym ( w przypadku awarii analizatora ) – anty-A, anty-B dwoma seriami odczynników lub dwoma klonami i anty-D z dwoma różnymi klonami w każdej swoistości oraz izoaglutynin A1,B. | Podać nazwy klonów |
|  | Wszystkie odczynniki (karty, krwinki wzorcowe) oraz analizator (z wyjątkiem kontroli zewnętrznej, odczynników do metody klasycznej, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora, stołu i nakłuwaczy) muszą pochodzić od tego samego producenta. Kontrola codzienna musi być dedykowana do systemu. |  |
| 10 | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-16 mm. |  |
| 11 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze, serii i dacie ważności. |  |
| 12 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. |  |
| 13 | Oprogramowanie analizatora aktywnie monitoruje załadowane na pokład odczynniki. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych ilości badań. |  |
| 14 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora: - wirówki: kontrola prędkości wirowania, - inkubatora: temperatura inkubacji, - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania odczynników |  |
| 15 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |
| 16 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). |  |
| 17 | Wydajność analizatora – min. 20 grup krwi dorosłych z badaniem przeciwciał w PTA-LISS na 1 godz. |  |
| 18 | Analizator posiadający system detekcji skrzepu oraz system automatycznego rozpoznawania zakorkowanych probówek na pokładzie zabezpieczający przed wygięciem /złamaniem igły pipetującej. Zamawiający pracuje na systemie Sarstedt. |  |
| 19 | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. |  |
| 20 | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. |  |
| 21 | Wykonawca w ramach umowy zapewnia podłączenie (dwustronna komunikacja) oferowanego analizatora do szpitalnego systemu informatycznego Infomedica Asseco. |  |
| 22 | # Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt dostawcy, w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 23 | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie |  |
| 24 | Dopuszczenie do użytku kart, odczynników, krwinek, metodyki badań zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi |  |
| 25 | zamawiający wymaga pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja2016 o zmianie Ustawy o Publicznej Służbie Krwi oraz niektórych innych Ustaw |  |
| 26 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. |  |
| 27 | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie. |  |
| 28 | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP |  |
| 29 | Możliwość wykonywania badań z minimalnej objętości materiału, max. objętości materiału badanego 50 µl |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek |  |
| 31 | Wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla wszystkich wyników badań |  |
| II. ODCZYNNIKI |  |  |
|  | Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową do systemu automatycznego (anty-A, anty-B oraz anty-D(VI-), anty-D(drugi klon); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | Podać nazwy klonów |
|  | Grupa krwi ABO i RhD na kartach w systemie manualnym, na dwóch seriach odczynników: anty-A, anty-B (dwie serie lub dwa klony), anty-D(VI-), anty-D(drugi klon); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów |
|  | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym, włączając Cw. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
|  | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną. |  |
|  | Oznaczanie skróconych grup krwi i RhD biorców (anty-A, anty-B, anty-D(VI-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-D, zastosowany odczynnik anty-D powinien wykrywać większość słabych odmian antygenu D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | Podać nazwy klonów |
|  | Badanie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-DVI(-), ctrl, BTA (I-sza seria) | Podać nazwy klonów |
|  | Potwierdzenie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B (II-ga seria), anty-D(drugi klon) | Podać nazwy klonów |
|  | Bezpośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną |  |
|  | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań uwzględniając termin przydatności po dostawie. |  |
|  | Odczynniki – gotowe do użycia. Odczynniki monoklonalne naniesione na kolumienki przez producenta, a krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. |  |
|  | Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: dla kart – minimum 6 miesięcy, dla krwinek wzorcowych – minimum 1 miesiąc, dla pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych – minimum 6 miesięcy. |  |
|  | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  |
|  | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem zgodnym z zaleceniami producenta. |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie. |  |
|  | Temperatura przechowywania wszystkich kart – pokojowa (18-25 st. C). |  |
|  | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina wzorcowych krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%. |  |
|  | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości IHiT potwierdzona certyfikatem 4 x w rok. |  |
|  | Zapewnienie wszystkich niezbędnych odczynników do metody probówkowej (zgodnie ze specyfikacją). Odczynniki mogą pochodzić od innego producenta niż mikrometoda. |  |
|  | W przypadku niedoszacowania ilości opakowań odczynników i materiałów zużywalnych, Wykonawca dostarczy je na koszt własny w okresie obowiązywania umowy. |  |
|  | Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą. |  |
| III. Warunki gwarancji i serwisu analizatora oraz kompletnego systemu zastępczego |  |  |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów i części, okresowych przeglądów serwisowych. |  |
| 2. | Infolinia, w języku polskim, dostępna 7 dni w tygodniu 365 dni w roku w tym niedziele i święta. Czas reakcji serwisu: w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni powszednie i 48h w dni wolne od pracy. 3 naprawy tego samego elementu powodują wymianę urządzenia na nowe. |  |
| 3. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów:……………….. | podać nr telefonu |
| Uwaga: Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |  |  |

## Tabela nr 2 Parametry oceniane

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis parametru / cechy | Sposób oceny | Opis oferowanych parametrów – wypełnia Wykonawca |
| 1. | Możliwość ciągłego przechowywania odczynników krwinkowych (do grupy i przeciwciał) na pokładzie analizatora | Do 7 dni – 5 pkt. Poniżej 7 dni - 0 pkt. |  |
| 2. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu automatycznego i manualnego zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. Termin ważności zestawu min. 4 tygodnie. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Automatyczny system kontroli niezgodności uzyskiwanych wyników z wynikami z archiwum. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4 | Konserwacja ( odkażanie ) analizatora wykonywana | max. 1 x w tygodniu – 5 pkt. częściej niż 1x w tygodniu – 0 pkt. |  |
| 5. | Próbka CITO obsługiwana przez analizator w trybie natychmiastowym bez zbędnej interakcji z oprogramowaniem | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6. | Badanie grupy krwi układu ABO i RhD z badaniem przeciwciał grupowych ( izoaglutynin ) na jednej karcie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

………………………………..

podpis Wykonawcy