Pakiet nr 1 poz. 1 Kompletny Tor Laparoskopowy z trzema zestawami narzędzi – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			              ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| Sterownik Kamery | Tak |  |
|  | Platforma kamery 2D, pozwalająca na pracę z głowicami kamery - 1 chipowej i 3 chipowej | Tak |  |
|  | Sterownik kamery umożliwiający rozpoznanie podłączonej głowicy i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora | Tak |  |
|  | Zapis minimum 5 trybów pracy: Chirurgia Ogólna, Urologia, Ginekologia, Neurologia, Cardio/Torakochirurgia. Dodatkowo posiada możliwość zapisania trzech indywidualnych trybów pracy użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia w każdym trybów: - Jasności (0d -5 do 5 co 1) - Zoom cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2) - Kontrastu (od -5 do 5 co 1), - Wyostrzenia krawędzi (od -5 do 5, co 1). Dodatkowe efekty: ·- Red Enhancement (RE) - wzmocnienie odcieni koloru czerwonego ( od 0 do 5, co 1), - Smoke Reduction (SR) - uzyskanie lepszej widoczności w momencie zadymienia pola operacyjnego, -Picture out of Picture (PoP) - wyświetlanie dwóch obrazów obok siebie. Dodatkowo efekty mogą być dodane do profili: redukcja czerwonego koloru, algorytm redukcji dymu, obraz obok obrazu oraz posiadać możliwość dodania Ostatnich 10 funkcji do szybkiego wyboru | Tak |  |
|  | Wbudowany sterownik posiadający automatyczną kontrolę światła poprzez połączenie ze źródłem światła | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Sygnał wideo: - 2 x DVI-D (1080p), - 2 x 3G SDI (1080p), - 1 x 2D przez HD-SDI (1080i) | Tak |  |
|  | Maksymalna masa własna – 7,5kg Wymiary (szer. x wys. x gł.) - 330 mm x 101 mm x 353 mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP21 | Tak |  |
| Głowica Kamery CMOS Z ZOOM |  |  |
|  | Kamera Full HD | Tak |  |
|  | Typ przetwornika: 1/3 "CMOS | Tak |  |
|  | Progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |
|  | Ogniskowa: 14 do 28 mm | Tak |  |
|  | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s | Tak |  |
|  | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D | Tak |  |
|  | Cztery(4) przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. | Tak |  |
|  | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcji | Tak |  |
|  | Zaprogramowane funkcje czterech przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) - 53x50x149 mm | Tak |  |
| Źródło Światła LED |  |  |
|  | Źródło światła, LED Panel przedni z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania) | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) | Tak |  |
|  | Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) | Tak |  |
|  | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu (MIS-BUS | Tak |  |
|  | Obsługa realizowana przez głowicę kamery (światło w trybie uśpienia/wstrzymania) | Tak |  |
|  | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm | Tak |  |
|  | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu | Tak |  |
|  | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda | Tak |  |
|  | Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA | Tak |  |
|  | Adapter do światłowodów x 1 szt. | Tak |  |
| Monitor Full HD LCD |  |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej 27 cali, z ekranem antyrefleksyjnym | Tak |  |
|  | Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Format obrazu 16:9 | Tak |  |
|  | Wejścia sygnału video: - 1x DVI-D, - 2x 3G-SDI Wyjścia sygnału video: - 1x DVI-D, - 2x 3G-SDI | Tak |  |
|  | Maksymalna jasność 900 (Cd/m2) | Tak |  |
|  | Mocowanie VESA 100, podstawa do mocowania monit. | Tak |  |
| Pompa Ssąco-Płucząca |  |  |
|  | Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca | Tak |  |
|  | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi zbiornikami o pojemności 2l | Tak |  |
|  | Wartość płukania w trybie laparoskopia 1 - 3,5 l | Tak |  |
|  | Ciśnienie w trybie laparoskopia - 500 mmHg | Tak |  |
|  | Parametry odsysania - 0,7 bar | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o dodatkowe tryby pracy: histeroskopia, artroskopia, cystoskopia | Tak |  |
|  | Wyposażenie zgodnie z wymaganiami: - dren wielorazowy do pompy - dren z filtrem do wytwarzania próżni, - jednorazowy pojemnik na odessane treści, - dren ssący Dodatkowe wyposażenie: - zestaw transpondera do laparoskopii – 1szt - zestaw drenów płuczących z Luer Lock – 2szt - dren do odsysania z filtrem – 1szt - jednorazowe pojemniki na wydzielinę o pojemności 2l (opakowanie 40szt) – 1op - dren do ssania dł. 1m – 8szt | Tak |  |
| Insuflator |  |  |
|  | Insuflator laparoskopowy z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min.40 l/min | Tak |  |
|  | Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C | Tak |  |
|  | Automatyczna desuflacja gazu, dwa tryby pracy: niski przepływ igła Veressa, wysoki przepływ | Tak |  |
|  | Sygnalizacja objętości butli CO2 oraz ilości zużytego gazu w trakcie zabiegu | Tak |  |
|  | Waga nie większa niż 11,5kg | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 305 mm x 175mm x 340 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie zgodnie z wymaganiami: - Dreny do insuflacji z podgrzewaniem autoklawowalny, - Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2, -filtry Dodatkowe wyposażenie: - rurka do insuflacji z wstępnym ogrzaniem gazu – 2szt - wąż CO2 do butli CO2 (dł. 1,5m) – 1szt - filtr jednorazowy sterylny CO2 – 1szt | Tak |  |
| Wózek endoskopowy wąski |  |  |
|  | Minimum 4 półki | Tak |  |
|  | Blokada 2 kół jezdnych | Tak |  |
|  | Szuflady zamykane na klucz | Tak |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowych urządzeń | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) 703mm x 1506mm x 663 mm | Tak |  |
|  | Listwa ekwipotencjalna zintegrowana z wózkiem | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka 210kg | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: zabezpieczające elementy wieży laparoskopowej | Tak |  |
| Podstawowe narzędzia do zabiegów pęcherzyka żółciowego, wyrostka, przepukliny |  |  |
|  | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne - 4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające płucne typu nelson, z małymi zębami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Uchwyt do elek monopol gk383 i gk386 – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Monop.elektrod haczyk tylk kon tnąca – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 310 mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Imadło lewe, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Imadło prawe, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Full hd światłowód.śr.4,8mm długi 2,5m – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Optyka szerokokatna śr.10mm 30 st.330mm – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Kaniula insuflacyjna veress 120mm – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Unrzadzenie ssąco-płuczące średnica 5mm, długośc 330mm – 3 sztuki | Tak |  |
| Zestaw Trokarów – 3kpl | Tak |  |
|  | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, bez zaworu insuflacji, wyposazony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.5,5mm, długość 110mm, bez obturatora – 6 sztuk | Tak |  |
|  | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, z zaworem insuflacji, wyposazony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.10mm, długość 110mm, bez obturatora – 6 sztuk | Tak |  |
|  | Obturator trójkątny do trokaru. Śr. 5,5mm 110mm – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Obturator trójkątny do trokaru. Śr. 10,0mm 110mm – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Uszczelki silikonowe zewnetrzne do trokarów śr.5,5mm, op.20szt – 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Uszczelki silikonowe zewnetrzne do trokarów śr.10mm, op.20szt – 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Uszczelka zewnetrzna redukujaca z 10mm na 5mm op.5szt – 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Uszczelki silikonowe wewnetrzne do trokarów śr.5,5mm, op.20szt – 1 opakowanie | Tak |  |
|  | Uszczelki silikonowe wewnetrzne do trokarów śr.10 i 12,5mm, op.20szt – 1 opakowanie | Tak |  |
| Kontenery |  |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Primeline pro 1/1 pokrywa czerwona – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Mocowania do trokarów – 6 sztuk | Tak |  |
|  | Kosz do jednej optyki z dodatkowym wspaciem do 340mm – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Mini kosz z pokrywą na drobne sprzety typu uszczelki do trokaru – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 2 poz. 1 Kamera operacyjna dla Ginekologii + sterownik kamery – 1kpl

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				                …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| Sterownik Kamery | Tak |  |
|  | Sterownik kamery Full HD CMOS | Tak |  |
|  | Obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 Pikseli | Tak |  |
|  | Kompatybilny z głowicami kamery z zoom, wzdłużną i pojedynczą | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału video: - 2x DVI-D 1080p (50/60 Hz) - 2xHD-SDI 1080i (50/60 Hz) - S-Video | Tak |  |
|  | Złącze komunikacyjne M-Bus | Tak |  |
|  | Złącze zdalnego sterowania, możliwość sterowania z głowicy wszystkimi funkcjami kamery | Tak |  |
|  | Sześć (6) trybów pracy w tym tryb fiberoskop (eliminujący efekt Moora) i 3 tryby użytkownika | Tak |  |
|  | Masa nie większa niż 5,5 kg | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 305 mm x 75 mm x 305 mm |  |  |
| Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
|  | Progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |
|  | Ogniskowa: 14 do 28 mm | Tak |  |
|  | Szybkość migawki: 1/50 do 1/10 000 s | Tak |  |
|  | Zoom cyfrowy 2,5x | Tak |  |
|  | Cztery (4) przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą | Tak |  |
|  | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom | Tak |  |
|  | Zaprogramowane funkcje czterech (4) przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć/start lub stop wideo) | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 52 mm x 52 mm x 130 mm | Tak |  |
|  | Długość przewodu minimum 4 metry | Tak |  |
|  | Typ odporności na defibrylację CF Standardowa zgodność wg. Do IEC / DIN EN 60601-1 Klasa ochrony przed spadającą wodą: IPX 7 EMC wg. Do IEC / DIN / EN 60601-1-2 Klasyfikacja wg. Do 93/42 / EWG: lla | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 poz. 1 Zestaw haków i rozwieraczy do Operacji Ortopedycznych – 1 zestaw

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne haków i rozwieraczy |  |  |
|  | Zacisk mocujący kompatybilny ze wszystkimi rodzajami stołów operacyjnych. | Tak |  |
|  | Uchwyt główny mocujący do stołu rozkładany, dzięki czemu umożliwia to dokładne przeprowadzenie dokładnego procesu mycia dezynfekcji i sterylizacji, posiadający izolację wewnętrzną chroniącą pacjenta przed niebezpieczeństwem poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Ruchome, stabilne ustawienie w miejscu operacji na wszystkich poziomach - trzy elementy kulowe – pełna regulacja w trzech płaszczyznach | Tak |  |
|  | Możliwość osobnego niezależnego ustawienia każdego z ramion retraktora przy pełnej stabilizacji drugiego | Tak |  |
|  | Możliwość całkowitego rozłączenia ramion w celu czyszczeni i przygotowania do powtórnego użytku | Tak |  |
|  | Konstrukcja mocowania poszczególnych ramion retraktora posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie się ramion w pozycji otwartej - to jest w przypadku pozycji, w której mamy możliwość ustawiania obu ramion jednocześnie lub każdego z osobna w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Zastosowanie zamków mimośrodowych dla prostszego montażu i obsługi poszczególnych elementów retraktora | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania uchwytów do haków z dodatkowym systemem kulowym umożliwiającym dokładniejsze dopasowanie położenia haków w zależności od potrzeb pola operacyjnego | Tak |  |
|  | Stabilne i bezpieczne trzymanie haków w każdym kierunku | Tak |  |
|  | Zastosowanie uchwytów mocujących poszczególne haki do ramion retraktora posiadające blokady zapobiegającej przypadkowemu upuszczeniu narzędzia(haka) w pole operacyjne |  |  |
| W skład zestawu wchodzą: | Tak |  |
|  | Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i wbudowaną izolacją w zestawie z dwoma zaciskami, montowany do stołu operacyjnego – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Ramie mocujące z kulą (poprzecnica) montowane do uchwytu głównego – – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Uchwyt mocujący ramiona retraktora z poprzecznicą - – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Uchwyt-ramię haka z kulą (ortopedyczny) – 2 SZTUKI | Tak |  |
|  | Uniwersalny zacisk podwójny z zamkiem mimośrodowym – 4 SZTUKI | Tak |  |
|  | Uchwyt do łyżek z zaczepem kulowym – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Adapter do podważki kostnej Hohmann – 4 SZTUKI | Tak |  |
|  | Ruchomy uchwyt do łyżek z zaczepem kulowym – 3 SZTUKI | Tak |  |
|  | Hak Israel, głęboka forma, 6-esio zębny, obrotowy 62mm/53mm – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Siatka/ taca kontenera wym. 532x251x64mm – 1 SZTUKA | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4 poz. 1 Shaver artroskopowy z ręcznym sterowaniem kompatybilny z sprzętem CORE firmy STYRKER będący w posiadaniu szpitala – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne uchwytu |  |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy | Tak |  |
|  | Zakres obrotów maksymalnych do 12000 obr./min, oscylacje do 3000 cykli/min | Tak |  |
|  | Programowalne 3 przyciski na uchwycie | Tak |  |
|  | Regulacja ssania 0-100% | Tak |  |
|  | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie min. 2,5mm - 5,5mm | Tak |  |
|  | Shaver kompatybilny z konsolą CORE firmy STRYKER będący na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
|  | Końcówki 1x do shavera do tkanek miękkich , proste, dł. robocza 130 mm fi. 4,5 mm – 1 op | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7 poz. 1 Okulistyczny mikroskop operacyjny – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	              ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			               ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Mikroskop przeznaczony do przeprowadzania operacji okulistycznych w przednim i tylnym odcinku oka. | Tak |  |
|  | Obiektyw apochromatyczny z ogniskową 200 mm. | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany układ powiększenia zoom. Zmotoryzowane ogniskowanie. Wyświetlanie aktualnych parametrów powiększenia i ogniskowania na ramieniu mikroskopu w zasięgu wzroku operatora. | Tak |  |
|  | Szeroka na 25 mm baza stereoskopii dla dobrego widzenia przestrzennego. | Tak |  |
|  | Pochylanie głowicy mikroskopu zgrubne w zakresie od – 70 do + 90 stopni. Pochylanie precyzyjne przez przekładnię w zakresie od -10 do + 10 stopni. | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w szerokim zakresie regulacji 200 stopni. Okulary szerokokątne dla operatora z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od +5 D do -8 D | Tak |  |
|  | Oświetlenie bliskie osi obserwacji. Ciągła regulacja kąta oświetlenia osiowego dla uzyskania optymalnego odbicia światła z dna oka. | Tak |  |
|  | Wskaźnik pozycji układu wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka umieszczony na ramieniu mikroskopu w zasięgu wzroku operatora. | Tak |  |
|  | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany układ xy sterowany z przycisku nożnego o dużym zakresie przesuwu 60 mm/60 mm. Wyświetlanie aktualnej pozycji xy na ramieniu mikroskopu w zasięgu wzroku operatora. | Tak |  |
|  | Przycisk nożny, przewodowy, do regulacji następującymi funkcjami: zoom, ogniskowanie, xy, regulacja jasności światła, włączanie i wyłączanie światła, inwersja ruchu xy w operacjach witrektomii, reset mikroskopu. Możliwość programowania przez użytkownika funkcji przycisku. | Tak |  |
|  | Stereoskopowy mikroskop asystenta do montażu z dowolnej strony mikroskopu. Łamany w trzech osiach. Z prostowaniem obrazu. | Tak |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe, dla oddalenia źródła ciepła od pola operacyjnego, diodowe o mocy 50W, o dużym zakresie regulacji jasności oświetlenia. Ciągła regulacja jasności oświetlenia z przycisku nożnego i z panelu sterującego. Wbudowany moduł diodowy 50 W jako zapas do szybkiego przełożenia. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ramieniu mikroskopu, w zasięgu wzroku operatora, procentowej wartości względnej poziomu oświetlenia w stosunku do oświetlenia maksymalnego. | Tak |  |
| 15. | Kolumna podłogowa, na kołach z hamulcami. Wskazanie na wyświetlaczu stanu wyważenia mikroskopu. Automatyczne zablokowanie ruchu głowicy w pionie w przypadku braku jej wyważenia dla bezpieczeństwa pacjenta i operatora. Hamulce elektromagnetyczne umożliwiające swobodne pozycjonowanie głowicy mikroskopu. | Tak |  |
| 16. | Sześć kompletów obłożeń na pokrętła, do sterylizacji w autoklawie. Pokrowiec na mikroskop – 1 szt. Osłona na obiektyw- 1 szt. | Tak |  |
| 17. | Mikroskopowy medyczny system obrazowania full HD zintegrowany z mikroskopem. Adapter kamery z przesłoną irysową do regulacji głębi ostrości. Kamera full HD 3 x CMOS o rozdzielczości 1000 linii z skaningiem 50 klatek 1920 x 1080 pikseli. Bez przeplotu. Wyjście HDMI HD, SDI, wyjście DVI, S-video. | Tak |  |
| 18. | Oftalmoskop operacyjny bezkontaktowy, z wewnętrznym ogniskowaniem bez zmiany odległości soczewki obiektywu od oka. Z wbudowanym inwertorem obrazu. Dwie wielorazowe soczewki centralne i dwie soczewki obwodowe. Trzy komplety obłożeń do sterylizacji. | Tak |  |
| 19. | Możliwość stosowania w oftalmoskopie soczewek sterylnych, jednorazowych. | Tak |  |
| 20. | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 21. | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7 poz. 2 Biometr okulistyczny – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Biometr okulistyczny, optyczny, bezkontaktowy, z automatycznym naprowadzaniem głowicy do pozycji pomiarowej | Tak |  |
|  | Pomiar automatyczny wszystkich parametrów z wyświetleniem średnich mierzonych wartości z odchyleniem standardowym. | Tak |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej w zakresie minimum 14 – 32 mm | Tak |  |
|  | Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie minimum 1,5 – 6,5 mm | Tak |  |
|  | Pomiar średnicy tęczówki (White-to-White) w zakresie minimum 7 - 16 mm | Tak |  |
|  | Pomiar szerokości źrenicy w zakresie minimum 2-13 mm | Tak |  |
|  | Pomiar decentracji osi widzenia względem środka geometrycznego tęczówki i źrenicy | Tak |  |
|  | Keratometria z wykorzystaniem odbicia światła w 32 punktach na 2 centralnych okręgach 1,65 i 2,3 mm | Tak |  |
|  | Pomiar w trybie gęstej zaćmy | Tak |  |
|  | Metody kalkulacji soczewki IOL SRK/T, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1, SRK II. | Tak |  |
|  | Metoda nowej generacji kalkulacji soczewki: Barrett Universal II | Tak |  |
|  | Metody kalkulacji soczewki u pacjentów po zabiegach refrakcyjnych: Barrett True-K, Masket/Modified Masket, Shammas No-History | Tak |  |
|  | Baza soczewek IOL do wyboru z personalizacją stałych obliczeniowych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie, menu, komunikaty, wydruki w języku polskim. | Tak |  |
|  | Stolik z regulacją elektryczna wysokości. Komputer sterujący zewnętrzny z systemem Windows 10. Drukarka laserowa | Tak |  |
|  | Zasłonki na oko umieszczone na oparciu na głowę pacjenta dla ułatwienia fiksacji u badanego pacjenta | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 - Dioptriomierz elektroniczny – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | ZAKRES POMIARÓW |  |  |
|  | Sfera: od 0 D do +/-25 D (0,25/0,12/0,06/0,01) | Tak |  |
|  | Cylinder: od 0 D do ±10 D (0,25/0,12/0,06/0,01) | Tak |  |
|  | Oś cylindra: od 0˚do 180˚ (krok pomiarowy 1˚) | Tak |  |
|  | Progresja: od 0 D do ±10 D (0,25/0,12/0,06/0,01) | Tak |  |
|  | Pryzma: od 0△ do 20△ (0,25/0,12/0,06/0,01) | Tak |  |
|  | TRYBY POMIAROWE |  |  |
|  | Znak cylindra: ±, +, - | Tak |  |
|  | Zapis Pryzmy: prostokątny / biegunowy / wektorowy | Tak |  |
|  | Długość światła diody LeD: 525 nm (zielone) | Tak |  |
|  | Matryca Hartmanna - 81 punktów pomiarowych, umożliwia zwiększenie precyzji pomiarowej, szczególnie w przypadku soczewek wieloogniskowych oraz o dużej krzywiźnie. |  |  |
|  | Soczewki kontaktowe: twarde i miękkie | Tak |  |
|  | Wartość ABBE: Definiowana manualnie | Tak |  |
|  | Fala: e-line, d-line | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: Kolorowy 5,7” panel LCD (640x480) | Tak |  |
|  | Interfejs: RS-232 | Tak |  |
|  | Szybkość komunikacji: 9,600 / 57,600 / 115,200 bps | Tak |  |
|  | Wymiary: 182 mm (szer.) x 235 mm (gł. ) x 415 mm (wys.) | Tak |  |
| 19. | Waga: 4,0 kg | Tak |  |
| 20. | Zasilanie: AC 100~240V, 50/60 Hz, 0,3-0,2 A |  |  |
| 21. | AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE SOCZEWEK W zależności od typu soczewki (jednoogniskowa, progresywna, inna) dioptriomierz automatycznie dostosowuje tryb pomiarowy. |  |  |
| 22. | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 23. | Okres Gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 poz. 1 Mikroskop Operacyjny – 1 sztuka

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	               ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			               ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach | Tak |  |
| 2. | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |
| 3. | Zamknięty system prowadzenia światłowodu oraz innych kabli sterujących w ramionach kolumny (brak jakichkolwiek kabli na zewnątrz statywu) eliminujący możliwość ich przypadkowego uszkodzenia lub złamania. | Tak |  |
| 4. | Oświetlenie halogenowe (główne i zapasowe) | Tak |  |
| 5. | Moc źródła światła głównego | Tak |  |
| 6. | Wbudowane zapasowe źródło światła o mocy | Tak |  |
| 7. | Automatyczna wymiana przepalonej żarówki | Tak |  |
| 8. | Hamulce każdego z kół podstawy jezdnej statywu oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabli leżących na podłodze | Tak |  |
| 9. | Pokrętło do ustawienie limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | Tak |  |
| 10. | Pulpit sterujący zintegrowany ze statywem | Tak |  |
| 11. | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | Tak |  |
| 12. | Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu | Tak |  |
| 13. | Zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) | Tak |  |
| 14. | Tubus uchylny w zakresie: | Tak |  |
| 15. | Apochromatyczna optyka mikroskopu | Tak |  |
| 16. | Zmotoryzowany system zoom | Tak |  |
| 17. | Możliwość manualnej zmiany zoom w przypadku braku zasilania | Tak |  |
| 18. | Zmiana parametru zoom poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |
| 19. | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | Tak |  |
| 20. | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie | Tak |  |
| 21. | Zmiana parametru focus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |
| 22. | Możliwość zmiany pozycji rękojeści mikroskopu | Tak |  |
| 23. | Możliwość zmiany szybkość działania funkcji zoom | Tak |  |
| 24. | Możliwość zmiany szybkości działania funkcji focus | Tak |  |
| 25. | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |
| 26. | Rodzaje innych układów sterowanych z rękojeści | Tak |  |
| 27. | Możliwość współpracy mikroskopu z laserami chirurgicznymi | Tak |  |
| 28. | Możliwość zapamiętania indywidualnych ustawień mikroskopu dla kilku operatorów | Tak |  |
| 29. | Możliwość płynnego zawężania oświetlanego pola | Tak |  |
| 30. | Zakres pochylenia głowicy mikroskopu min. 1800 | Tak |  |
| 31. | Wyważanie wszystkich ruchów mikroskopu | Tak |  |
| 32. | Dwuokularowy podgląd asystencki łamany w min. dwóch płaszczyznach z możliwością obrotu obrazu oraz blokadą zabezpieczającą przed przypadkową zamianą pozycji podglądu | Tak |  |
| 33. | Gwarancja (Pakiet nr 1 poz.1) mini. 12 miesięcy |  |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 poz. 2 Zestaw narzędzi laryngologicznych – 1 zestaw

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			               ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu Fergusson, średnica max. 2,3mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson, zagięty, dł. max. 180mm, śr. max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson, zagięty, dł. max. 180mm, śr. max. 4mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson 1 x 2mm, dł. max. 230mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson 1 x 2,5mm, dł. max. 230mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson 1 x 3mm, dł. max. 230mm | Tak |  |
|  | Ssak nosowy typu Fergusson 1 x 4mm, dł. max. 230mm | Tak |  |
|  | Trokar z kaniulą, dł. robocza max. 85mm, średnica max. 4mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki proste typu Blakesley, dł. robocza max. 130mm, szerokość max. 4mm, | Tak |  |
|  | Kleszczyki zagięte do góry 45 stopni typu Blakesley, dł. robocza max. 130mm, szerokość max. 4mm | Tak |  |
|  | Nożyczki nosowe proste, dł. max 130mm, śr. max. 3,5mm | Tak |  |
|  | Ssak do zatok typu Eicken, dł. max. 130mm, śr. max 3mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki nosowe proste typu Blakesley, dł. max. 150mm, śr. max. 4mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki nosowe zagięte do góry 45 stopni typu Blakesley, dł. max. 150mm, śr. max. 4mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki nosowe zagięte do góry 90 stopni typu Blakesley, dł. max. 150mm, śr. max. 4mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne zagięte do góry 70 stopni typu Giraffe, dł. max. 130mm, śr. max. 3mm | Tak |  |
|  | Rurka ssąca mocno zagięta typu Eicken, dł. max. 140mm, śr. max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Łyżeczka do zatok zagięta 90 stopni typu Kuhn-Bolger, dł. max. 190mm | Tak |  |
|  | Łyżeczka laryngologiczna, mała, zakrzywiona, dł. max. 200mm | Tak |  |
|  | Nóż sierpowaty spiczasty, dł. max. 200mm | Tak |  |
|  | Rurka ssąca ostro zagięta typu Eicken, dł. max. 150mm, śr. max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Rurka ssąca ostro zagięta typu Eicken, dł. max. 150mm, śr. max. 3mm | Tak |  |
|  | Rurka ssąca lekko zagięta typu Eicken, dł. max. 150mm, śr. max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Rurka ssąca lekko zagięta typu Eicken, dł. max. 150mm, śr. max. 3mm | Tak |  |
|  | Kleszcze biopsyjne zagięte 90 stopni, poziome typu Kuhn-Bogler 2x4mm, dł. max. 130mm, | Tak |  |
|  | Kleszcze biopsyjne zagięte 90 stopni, pionowe typu Kuhn-Bogler 2x4mm, dł. max. 130mm, | Tak |  |
|  | Kleszcze do zatok zagięte w dół 90 stopni, otwierane wstecznie, dł. max. 130mm | Tak |  |
|  | Ssak giętki, delikatnie zagięty typu Eicken, dł. max 150mm, śr. max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Ssak giętki, delikatnie zagięty typu Eicken, dł. max 150mm, śr. max. 3mm | Tak |  |
|  | Punch zatokowy obrotowy, dł. max. 170mm, śr. max. 3,5mm | Tak |  |
|  | Sonda kulkowa podwójna, podwójnie wygięta, dł. max. 210mm, śr. max. 1,2mm / 2mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne zagięte horyzontalnie 70 stopni typu Giraffe, dł. max. 130mm, śr. max. 3mm | Tak |  |
|  | Punch obrotowy 360 stopni 3,5mm, dł. max. 170mm | Tak |  |
|  | Punch wygięty do góry 65 stopni typu „grzybek”, dł. max. 160mm, śr. max. 3,5mm | Tak |  |
|  | Łyżeczka podwójnie wygięta 45 stopni i 90 stopni, dł. max. 190mm, śr. max. 2,2mm i 2,7mm | Tak |  |
|  | Zatokowy punch tnący zagięty do góry 45 stopni otwierany horyzontalnie, dł. max. 130mm | Tak |  |
|  | Zatokowy punch tnący zagięty do góry 90 stopni otwierany horyzontalnie, dł. max. 130mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki zatokowe typu punch zagięty w górę 70 stopni, o kącie cięcia 40 stopni, dł. max. 140mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki typu punch do Antrum tnące w prawo, dł. max. 100mm, dł. ostrza max. 3,5mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki typu punch do Antrum tnące w lewo, dł. max. 100mm, dł. ostrza max. 3,5mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki zatokowe punch typu Ostrom tnące w prawo, dł. max. 100mm, dł. ostrza max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki zatokowe punch typu Ostrom tnące w lewo, dł. max. 100mm, dł. ostrza max. 2,5mm | Tak |  |
|  | Perforator prosty, dł. max. 165mm, śr. końcówki max. 0,4mm | Tak |  |
|  | Pętelka zakrzywiona, ząbkowana, dł. max. 160mm | Tak |  |
|  | Łyżeczka stapedotomijna podwójna, dł. max. 150mm, śr. max. 1 + 1,2mm i 1,5 + 1,8mm | Tak |  |
|  | Raspator laryngologiczny, delikatnie zagięty w górę, dł. max 165mm, śr. końcówki max. 1mm | Tak |  |
|  | Nóż do okrągłego cięcia zakrzywiony w górę 45 stopni, dł. max. 160mm, śr. końcówki max. 1,5mm | Tak |  |
|  | Nóż do okrągłego cięcia zakrzywiony w górę 45 stopni, dł. max. 160mm, śr. końcówki max. 2,3mm | Tak |  |
|  | Podważka delikatnie zagięta, zaokrąglone krawędzie, dł. max. 160mm, szerokość końcówki max. 1,8mm | Tak |  |
|  | Nóż sierpowaty, ostrze zagięte, dł. max. 165mm | Tak |  |
|  | Nóż do okrągłego cięcia zakrzywiony w górę 90 stopni, dł. max. 160mm, śr. końcówki max. 2mm | Tak |  |
|  | Nożyczki mikrochirurgiczne proste, dł. robocza max. 80mm, ostrze max. 4mm x 1,5mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki typu młoteczek, tnące wstecz, dł. robocza max. 80mm | Tak |  |
|  | Gwarancja (Pakiet nr 1 poz.2) mini. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 poz.3 – Zestaw do wykonywania zabiegów endoskopowych + Tor Wizyjny HD + shaver laryngologiczny z wiertarką – 1komplet

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				               …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry Ogólne |  |  |
| Monitor Medyczny | Tak |  |
|  | Monitor LCD, przekątna min. 26” | Tak |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | Tak |  |
| Kamera medyczna Full HD | Tak |  |
|  | Kamera medyczna posiadająca certyfikat medyczny rozdzielczość kamery FULL HD min. 1920x1080 | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w gniazdo do podłączenia głowic kamer, gniazdo mikrofonu | Tak |  |
|  | Urządzenie gotowe do podłączania videonasopharyngoskopów ze zintegrowanym chipem kamery na końcu dystalnym oraz videootoskopów | Tak |  |
|  | Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania). | Tak |  |
|  | Sterownik kamery posiadający na panelu sterowania przyciski funkcyjne do obsługi: Balans bieli do wyboru "balansu bieli". Przycisk trybu endoskopowego do wyboru rozmiaru okna ekspozycji, z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk ustawiania jasności do ustawienia jasności, z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk ustawiania kontrastu do ustawienia kontrastu, z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk stop klatki do "zamrażania" obrazu i wyzwalanie impulsu sterującego na wyjściu typu remote. Przycisk profilu użytkownika o wybierania profilu aplikacji 1,2 lub 3, z diodą LED do wyświetlania wybranego profilu aplikacji Przycisk trybu video do ustawiania ekspozycji pola z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk menu | Tak |  |
|  | Min. 2x zoom cyfrowy, regulowany skokowo od 1x do 2.4x realizowany przez oprogramowanie dedykowane do zestawu | Tak |  |
|  | Panel przedni urządzenia nieposiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość czyszczenia i stosowania dezynfekcji powierzchniowej, potwierdzoną przez producenta | Tak |  |
|  | Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora oraz krótkim sygnałem dźwiękowym | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów kamery dla min. 3 użytkowników oraz możliwość ich szybkiego wywołania z panelu przedniego za pomocą przycisku | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w tylnej części w gniazda: USB - Typ B AUDIO OUT - (Line Out) 3,5 mm Stereo Gniazdo podłączenia przycisku nożnego Gniazdo do sterowania źródłem światła LED Dwa gniazda typu REMOTE 1 i 2 – do podłączenia zewnętrznych odbiorników Dwa gniazda DVI, 2 x DVI-D 4 Gniazda wyjściowe video SDI, 4 x 3G-SDI Gniazdo zabezpieczenia typu KENSINGTON LOCK | Tak |  |
|  | Standard sygnałów video na wyjściu: FULL HD: 1080 p - 60 Hz DVI-D 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) 3G-SDI 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu – tzw. stop klatki zarówno z panelu przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas zabiegu operacyjnego (np. komentarz podczas zabiegu) | Tak |  |
|  | Funkcja balansu bieli wykonywana za pomocą przycisku na panelu przednim urządzenia i na głowicy kamery | Tak |  |
|  | System uniemożliwiający przypadkowe wykonanie balansu bieli podczas pracy endoskopu w polu operacyjnym | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w głowicę kamery z dwoma przyciskami funkcyjnymi w tym jeden do stop klatki (zamrożenia obrazu) drugi programowalny do min. funkcji balansu bieli, kontrastu, jasności. | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w przetwornik 1/3” 1 chip CMOS ze skanowaniem progresywnym, z ogniskową w zakresie minimum f=16-32mm | Tak |  |
|  | Waga głowicy kamery ( bez przewodu) max. 240 g | Tak |  |
|  | Przewód przyłączeniowy głowicy kamery o dł. min. 3 m | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w dwa niezależne, programowalne przyciski do sterowania wybranymi funkcjami kamery w tym jeden do stop klatki (zamrożenia obrazu) drugi programowalny do min. funkcji balansu bieli, kontrastu, jasności | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w dwa pierścienie do regulacji zoomu optycznego oraz ostrości | Tak |  |
|  | Zoom optyczny min. 2x | Tak |  |
|  | Optyczny obiektyw umożliwiający dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości i bez konieczności ponownego ogniskowania (funkcja parafokalności) | Tak |  |
|  | Głowica kamery nadająca się do dezynfekcji za pomocą środka czyszczącego powierzchniowo | Tak |  |
|  | Możliwość integracji sterowania funkcji oprogramowania z dedykowanym komputerem medycznym za pomocą przycisku głowicy kamery | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w możliwość funkcji rozjaśniania ciemniejszych obszarów przy podłączeniu do dedykowanego oprogramowania do archiwizacji i przeglądania obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość upgradu urządzenia do obsługi rozdzielczości UHD 4K oraz technologii obrazowania 3D FULL HD oraz dedykowanych głowic 4K, 3D. jednoczesna obsługa poprzez jeden sterownik FULL HD, UHD 4K i 3D FULL HD. | Tak |  |
|  | Możliwość upgradu sterownika o funkcje: obróbki obrazu do uwydatnienia obrazu tkanki – funkcja równoważna do systemu obrazowania w wąskim paśmie światła dla następujących trybów: - wyrównanie jasności dla wszystkich obszarów obserwowanej tkanki - zwiększenie kontrastu barw w obrazie - zróżnicowanie poprzez filtr bezczerwienny struktur tkankowych | Tak |  |
| Źródło światła LED | Tak |  |
|  | Medyczne źródło światła typu LED posiadające certyfikat medyczny | Tak |  |
|  | Źródło światła tego samego producenta co sterownik kamery | Tak |  |
|  | Źródło światła posiadające dwa niezależne kanały typu LED o minimalnej intensywności 720 lm, temperatura barwowa światła 6500K (zbliżona do światła ksenonowego) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja natężenia źródła światła | Tak |  |
|  | Żywotność źródła LED min. 5000 godzin dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania mocy światła - po włączeniu urządzenie uruchamia się z nastawioną przez użytkownika preferowaną mocą | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające gniazdo i funkcję typu IrisControl (kontrola przesłony kamery) do automatycznej kontroli natężenia światła | Tak |  |
| Wózek medyczny | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy jezdny, z minimum 5 kołami w tym min, dwa wyposażone w hamulce z uchwytem na monitor medyczne z mocowaniem typu VESA, półką na urządzenie oraz szufladą na akcesoria | Tak |  |
|  | Wózek posiadający możliwość ustawienia półki i szuflady na dowolnej wysokości po wskazaniu przez Zamawiającego przed dostawą | Tak |  |
|  | Wbudowane w wózek gniazda do podłączenia urządzeń - minimum 6 gniazd wraz włącznikiem głównym | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| Akcesoria | Tak |  |
|  | Światłowód o podwyższonej jakości przesyłania światła, długość min. 3 m; średnica max. 4,8 mm; z adapterami typu STORZ | Tak |  |
|  | Optyka nosowa HD; autoklawowalna, długość max. 175mm; średnica 4,0mm, kąt widzenia 30°, 2 szt. | Tak |  |
|  | Optyka nosowa szerokokątna; autoklawowalna, długość max. 175mm; średnica 4,0mm, kąt widzenia 45°, 1 szt. | Tak |  |
|  | Optyka krtaniowa laryngoskop średnica 10mm, kąt widzenia 90°, długość 195 mm, autoklawowalna, 1 szt. | Tak |  |
| Perystaltyczna pompa płucząca do zabiegów typu FESS | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 1,5 bar | Tak |  |
|  | Przepływ min. 1-17 l/h | Tak |  |
|  | Wyposażona we włącznik nożny i uchwyt do płynów | Tak |  |
|  | W zestawie 100 szt. drenów jednorazowych | Tak |  |
|  | Płaszcz endoskopowy na optykę o śr. 4 mm, współpracujący z pompą | Tak |  |
| Konsola shavera i wiertarki | Tak |  |
|  | Konsola shavera i wiertarki laryngologicznej wysokoobrotowej z modułem noża obrotowo-ssącego umożliwiająca wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona we wbudowaną pompę perystaltyczną o szerokości max. 370mm, wysokości max. 115mm | Tak |  |
|  | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki umieszczone z boku urządzenia | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran do podglądu sterowania parametrami, funkcja wyświetlania informacji o pracy urządzenia w postaci wartości numerycznych i graficznych, m.in. dotyczących pracy pompy | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w minimalnym zakresie od 10 do 130 ml/min, z dwoma trybami pracy pompy: ciągły oraz przerywany aktywowany z sterownika nożnego lub z konsoli | Tak |  |
|  | Tryby pracy: ciągły (przy stałej prędkości) oraz zmienny (z regulacją prędkości za pomocą przycisku nożnego) | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wysięgnik z możliwością zawieszenia butli irygacyjnej | Tak |  |
|  | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki | Tak |  |
|  | Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. min. 3 m, pozwalający na: regulację prędkości pracy wiertarki/shavera, zmianę kierunku obrotu wiertarki, regulację pracy pompy irygacyjnej. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru płukania ciągłego lub przerywanego | Tak |  |
|  | System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora | Tak |  |
|  | Możliwość pracy pompy w trybie samoczynnym bez podłączonego mikromotora | Tak |  |
|  | Możliwość płynnego sterowania szybkością obrotów, zakres pracy obrotów dla wiertarki od 4 000 do 80 000 obr./min | Tak |  |
| Shaver | Tak |  |
|  | Minimalny zakres pracy obrotowej od 600 do 12000 obr/min, Minimalny zakres pracy oscylacyjnej od 500 do 5000 obr/min | Tak |  |
|  | Rączka shavera z mikromotorem bezwibracyjnym, bezszczotkowym, chłodzonym powietrzem, wraz z kablem połączeniowym. Moment obrotowy min. 15 mNm, waga max. 200 g, długości 140 mm +/-5mm, średnica 20 mm +/- 5 mm | Tak |  |
|  | Wbudowany kanał irygacyjny w rączce shavera | Tak |  |
|  | Rączka zagięta (w kształcie pęsety bagnetowej), o kącie zagięcia 15° +/-2° | Tak |  |
|  | Kanał ssący ustawiony w linii prostej z ostrzami | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania ostrzy jedno i wielorazowych oraz ostrzy wiercących | Tak |  |
|  | Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie max. 65 dB mierzony zgodnie normą ISO11498 | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134°) mikromotora wraz z kablem połączeniowym | Tak |  |
|  | Rękojeść z możliwością regulacji położenia ostrza w zakresie 360° z automatyczną blokadą | Tak |  |
| Wiertarka i Akcesoria | Tak |  |
|  | Wiertarka wysokoobrotowa z mikromotorem bezwibracyjnym, bezszczotkowym, chłodzonym powietrzem wraz z kablem połączeniowym, wszystkie części klasy BF. Moment obrotowy mikromotora min, 40 mNm przy 30 000rpm, 4000 do 80000 obr/min | Tak |  |
|  | Kątnica do mikromotora montowana zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy, długości max. 80mm +/-1mm, o wadze max. 49g +/- 1g | Tak |  |
|  | Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu | Tak |  |
|  | Kontener do sterylizacji, wraz specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania mikromotora wiertarki i kątnic oraz rysunkami przedstawiającymi odpowiednie rozmieszczenie elementów składowych zestawu | Tak |  |
|  | Kontener do sterylizacji rączki shavera wraz z ostrzami wielorazowymi, z specjalnymi silikonowymi uchwytami, z rysunkami przedstawiającymi odpowiednie rozmieszczenie elementów składowych zestawu | Tak |  |
|  | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych pozwalających na regulację przepływu płynu irygacyjnego, do pompy o min. dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % - 50 szt. | Tak |  |
|  | Ostrze shavera proste, wielorazowe, podwójnie ząbkowane, Ø 4mm, 2 szt. | Tak |  |
|  | Ostrze shavera zagięte 40 stopni, jednorazowe, podwójnie ząbkowane, średnica 4mm, sterylne, 50 szt. | Tak |  |
|  | Ostrze shavera typu „różyczka” zagięte 15 stopni, jednorazowe, średnica 4mm, sterylne, 3 szt. | Tak |  |
|  | Ostrze shavera typu "wiertło" zagięte 60 stopni, jednorazowe, podwójnie ząbkowane, średnica 3mm, sterylne, 3 szt. | Tak |  |
|  | Zestaw 14 wielorazowych wierteł diamentowych o długości 70 mm +/- 5 mm i średnicach od 0,6 do 7 mm. Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu. | Tak |  |
|  | Zestaw 14 wielorazowych wierteł stalowych o długości 70 mm +/- 5 mm i średnicach od 0,6 do 7 mm. Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu. | Tak |  |
|  | Stojak na wiertła do przechowywania i sterylizacji, z opisem prawidłowego umieszczenia wg. rozmiarów wierteł | Tak |  |
|  | Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do czyszczenia elementów składowych zestawu, poj. min. 500 ml, 5 szt. | Tak |  |
|  | Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, dostosowane do wielkości elementów składowych zestawu, poj. min. 500 ml, 5 szt. | Tak |  |
|  | Gwarancja (Pakiet nr 1 poz.3) mini. 12 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 1 Myjnia dezynfektor narzędzi – pojemność 10 tac wraz z wyposażeniem

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			               ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			              …..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2019 rok | Tak |  |
|  | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory | Tak |  |
|  | Pojemność komory 10 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak |  |
|  | Moc urządzenia 10 kW (+/-10%) | Tak |  |
|  | Komora ogrzewana elektryczne. Krótki czas procesu dzięki mocy elementów grzewczych komory > 8 kW | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Zintegrowana suszarka z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. Kondensator oparów powietrza usuwanego typu „powietrze-powietrze”, odzyskujący energię w czasie rzeczywistym. Ekologiczny system odzysku ciepła niezużywający wody. | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (zapewniające przejrzystość nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) wraz z oświetleniem elektrycznym wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia (umożliwiające wstawienie w miejscu posiadanej myjni dezynfektora): - szerokość: maksymalnie 65 cm, - głębokość: maksymalnie 70 cm, - wysokość: maksymalnie 193 cm. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej lub zaworu spustowego. Pompa spustowa zapewnia szybki | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Minimum 10 programów mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 5 programów najczęściej stosowanych, wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy panelu sterowania (każdy z programów ma przypisany oddzielny klawisz). | Tak |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. | Tak |  |
|  | Automatyczny układ monitorujący stan filtra suszarki. Sygnalizacja dwóch stanów krytycznych filtra: - zapchania filtra oraz - uszkodzenia (przerwania) filtra komunikatami alarmowymi na ekranie sterownika. Niniejsza funkcja ma zapewnić wymianę filtra wtedy, kiedy to konieczne (w przypadku zapchania lub uszkodzenia), a nie co określony czas, czyli na zapas. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń niewymagający użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak |  |
|  | Opanelowanie wokół otworu w ścianie wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość – szt. 1. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi kanałowych o pojemności min. 30 przyłączy dla narzędzi tabularnych. Wsad umieszczany na wózku narzędziowym. Możliwość umieszczenia oraz podłączenia narzędzi kanałowych na dolnym poziomie oraz jednocześnie umieszczenia 4 tac DIN z instrumentami na wyższych poziomach. Ilość – szt. 1. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy umożliwiający załadunek/ rozładunek wózków wsadowych Myjni dezynfektora. Wózek wyposażony w ociekacz. Wózek kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego Myjniami Dezynfektorami. |  |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność minimum 15 par obuwia operacyjnego. Obuwie umieszczane na stelażu w pozycji pionowej (brak ograniczeń rozmiaru umieszczanych butów). Możliwość stosowania wsadu w posiadanych przez Zamawiającego Myjniach dezynfektorach. Ilość – szt. 1. | Tak |  |
|  | Montaż zaproponowanego sprzętu (w miejscu posiadanej myjni dezynfektora) | Tak |  |
|  | Po dostawie i montażu szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres Gwarancji: 36 miesięcy od daty uruchomienia | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)