Pakiet 1 poz. 1 - Respirator wysokiej klasy dla dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii   – 1 szt

| #### Lp. | ## OPIS | Wymogi graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Oferent/Producent | ### Podać |  |  |
|  | ### Nazwa i typ respiratora | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
| #### I | #### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | TAK |  |  |
|  | Podczas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym możliwość użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora. | TAK |  |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV | TAK |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub Bi-Level lub DuoPAP lub APRV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | ### TAK |  |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC lub AutoFlow lub APV lub VC+ | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC lub TC lub TRC | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS lub PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
| #### III | #### PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do150 l/min | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | TAK |  |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  |  |
| #### IV | #### POMIARY PARAMETRÓW |  |  |  |
|  | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
| V | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK Podać przekątną całkowitą |  |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz, ekran itp. informujący o podstawowych parametrach wentylacji przy uszkodzeniu ekranu głównego | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krzywych i pętli na ekranie | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak Podać |  |  |
| #### VI | #### ALARMY / SYGNALIZACJA |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |
| #### VII | #### INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Alarm wizualny widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 3600 | TAK |  |  |
|  | Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP lub BILEVEL lub APRV | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu. | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW lub wzrostu | TAK |  |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | ### TAK Podać |  |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora 2 kpl. wielorazowe | ### TAK |  |  |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora 2 kpl wielorazowe | ### TAK |  |  |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | ### TAK |  |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | ### TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednopacjenowy– 10 szt. na aparat | ### TAK |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | ### TAK |  |  |
| #### VIII | #### POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego aparatu) | TAK |  |  |
|  | Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24miesiące | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| ........................................................... |  |
| --- | --- |
|  | podpis Wykonawcy |

Pakiet 1 poz. 2 - Respirator transportowy  - 1 szt

| #### Lp. | ## OPIS | Wymogi graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Oferent/Producent | ### Podać |  |  |
|  | ### Nazwa i typ respiratora | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
| I. | Wymagania ogólne respiratora |  |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora do 4 kg | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Respirator odporny na wstrząsy | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Respirator o stopniu ochrony min IP34 | TAK PODAĆ |  |  |
|  | respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK |  |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK |  |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK |  |  |
|  | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK |  |  |
|  | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia | TAK |  |  |
| II. | Zasilanie Pneumatyczne |  |  |  |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | TAK |  |  |
| III. | Zasilanie Elektryczne |  |  |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny | TAK |  |  |
| IV. | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK |  |  |
|  | SIMV z PS | TAK |  |  |
|  | Wentylacja PSV | TAK |  |  |
|  | CPAP | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |  |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAk |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2. Regulacja przepływu powyżej 60 l/min | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O) | TAK PODAĆ |  |  |
| V. | Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | TAK |  |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min | TAK |  |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | TAK |  |  |
| VI. | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | % Przeciek | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot |  |  |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂, CO2 | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK |  |  |
| VII. | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | TAK |  |  |
| VIII. | Alarmy |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK |  |  |
|  | Stężenia tlenu min/max | TAK |  |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |  |
|  | Awaria zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej | TAK |  |  |
|  | Rozładowanie akumulatora | TAK |  |  |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK |  |  |
| IX. | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK |  |  |
|  | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 1 kpl. na urządzenie | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (dotyczy również części), min. 1 w roku, przez cały okres gwarancji | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24miesiące | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| ........................................................... |  |
| --- | --- |
| podpis Wykonawcy |  |

Pakiet 2 poz. 1 - Przenośny  aparat ultrasonograficzny wraz ze stolikiem jezdnym - 1 szt

| #### Lp. | ## OPIS | Wymogi graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Oferent/Producent | ### Podać |  |  |
|  | ### Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
|  | - JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym. | TAK |  |  |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018. | TAK |  |  |
| - I | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz | TAK |  |  |
|  | Waga max. 7 kg bez stolika. | TAK |  |  |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | TAK |  |  |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 3 | TAK |  |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 | TAK |  |  |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  |  |
|  | - ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 25 000 | TAK, podać |  |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB | TAK |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK |  |  |
| - I | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | TAK |  |  |
|  | Wyjście HDMI | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK |  |  |
|  | - MONITOR |  |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | TAK |  |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | TAK |  |  |
|  | - TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb B - Mode | - TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | - TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | - TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | - TAK |  |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | - TAK |  |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | - TAK |  |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | - TAK |  |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | - TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | - TAK |  |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) | - TAK |  |  |
|  | Tryb M - Mode | - TAK |  |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | - TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | - TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | - TAK |  |  |
|  | Ilość map kolorów min. 20 | - TAK |  |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | - Tak |  |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK |  |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min.190 | TAK |  |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy max. 40 mm | TAK |  |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 28 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min.120 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni | TAK |  |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | TAK |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm | TAK |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość elementów min.60 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |  |
|  | - MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO | TAK |  |  |
|  | Możliwość głosowego sterowania podstawowymi parametrami aparatu | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa posiadająca możliwość obsługi systemu magnetycznej nawigacji igły | TAK |  |  |
|  | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla min. 10 igieł | TAK |  |  |
|  | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, | TAK |  |  |
|  | Doppler Tkankowy TDI | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej | TAK |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 |  |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.  Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| ........................................................... |  |
| --- | --- |
| podpis Wykonawcy |  |

Pakiet 3 poz. 1 - Aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy - 1 szt

| #### Lp. | ## OPIS | Wymogi graniczne | ## Odpowiedź oferenta TAK/NIE | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Oferent/Producent | ### Podać |  |  |
|  | ### Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
|  | Hemofiltracja (CVVH) | Tak |  |  |
|  | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | Tak |  |  |
|  | Hemodializa (CVVHD) | Tak |  |  |
|  | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | Tak |  |  |
|  | Wysokoobjętościowa hemodiafiltracja (HV-CVVH) | Tak |  |  |
|  | Plazmafereza (PF) | Tak |  |  |
|  | Hemoperfuzja (HP) | Tak |  |  |
|  | Hemodializa i hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej na aparacie | Tak |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim na ekranie | Tak |  |  |
|  | Pomoc kontekstowa | Tak |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne na minimum 15 min | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml | Tak |  |  |
|  | System bilansujący - grawimetryczny (wagowy) | Tak |  |  |
|  | Dokładność ważenia – 1 g | Tak |  |  |
|  | Minimum 3 wagi: - substytutu - dializatu - filtratu | Tak |  |  |
|  | Minimum 4 pompy do przepływu krwi, dializatu, substytutu, filtratu | Tak |  |  |
|  | Pobór dializatu z 4 worków po 5 l jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Wydajność pompy krwi | 10 - 500 ml/min. |  |  |
|  | Pomiary ciśnień dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu | Tak |  |  |
|  | 2 zintegrowane podgrzewacze płynów : substytutu i dializatu | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury substytutu/dializatu dla oferowanych przepływów | (35 – 39)C |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów | Tak |  |  |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak |  |  |
|  | 2 niezależne detektory powietrza | Tak |  |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  |  |
|  | 2 pułapki powietrza: przed i za hemofiltrem | Tak |  |  |
|  | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu - niezależnie | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 24miesiące | Tak |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.  Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| ........................................................... |  |
| --- | --- |
| podpis Wykonawcy |  |