Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 1 - Sufitowa jednostka zasilająca dla jednego stanowiska intensywnej terapii noworodkowej

Miejsce instalacji: ODDZIAŁ NEONATOLOGII  - Razem 7 zestawów

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla jednego stanowiska intensywnej terapii noworodkowej umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej. | Tak |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca umieszczenie aparatury medycznej. Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. | Tak |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. | Tak |  |
|  | Stosunek długości ramion 1:1, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | Tak |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 150 cm | Tak |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg | Tak |  |
|  | Głowica zasilająca pionowa, o wysokości powyżej 130 cm, zawieszona na wysokości około 40 cm nad podłogą | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu ramion oraz głowicy zasilającej wokół osi w zakresie minimum 270o | Tak |  |
|  | Z minimum dwóch stron głowicy zasilającej na froncie zainstalowane pionowe rury do mocowania obok siebie na jednej wysokości półek i innego wyposażenia. | Tak |  |
|  | Dodatkowo jedna rura zainstalowana z tyłu głowicy | Tak |  |
|  | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 3 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na dole i u góry, na co najmniej trzech ściankach głowicy. | Tak |  |
|  | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: półka – 1 szt. szuflada – 1 szt. schowek na nadmiar kabli – 2 szt drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik przegubowy do mocowania drążka - 2 szt. uchwyt do mocowania monitora - 1 szt. wysięgnik przegubowy z regulacją wysokości do mocowania monitora - 1 szt. metalowy kosz na cewniki – 1 szt. metalowy kosz na akcesoria – 1 szt. plastikowe uchwyty do prowadzenia przewodów wzdłuż rur montażowych – 4 szt. lampka zabiegowa LED – 1 szt. | Tak |  |
|  | Półka wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 45 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). Półka mocowana do rury montażowej znajdującej się na frontowej ścianie konsoli po jej lewej stronie. | Tak |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane schowki. | Tak |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu minimum 75 cm (wymiar liczony od osi mocowania pierwszego ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 15 kg.. | Tak |  |
|  | Wysięgniki do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie mocowane do rury montażowej znajdującej się na tylnej ścianie konsoli. | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania monitora na kolumnie obrotowy, o udźwigu minimum 15 kg. Uchwyt na monitor w standardzie VESA 75. | Tak |  |
|  | Uchwyt do mocowania monitora na kolumnie mocowany do rury montażowej znajdującej się na frontowej ścianie konsoli. | Tak |  |
|  | Wysięgnik przegubowy z regulacją wysokości do mocowania monitora na kolumnie mocowany do rury montażowej znajdującej się na frontowej ścianie konsoli. | Tak |  |
|  | Wysięgnik przegubowy z regulacją wysokości do mocowania monitora na kolumnie obrotowy zasięgu minimum 45 cm i udźwigu minimum 15 kg. Uchwyt na monitor w standardzie VESA 75. | Tak |  |
|  | Wysięgnik przegubowy z regulacją wysokości za pomocą sprężyny zwalnianej ergonomiczną rękojeścią zainstalowaną przed monitorem. Zakres regulacji wysokości minimum 45 cm | Tak |  |
|  | Wysięgnik przegubowy z regulacją wysokości do mocowania monitora na kolumnie mocowany do rury montażowej znajdującej się na frontowej ścianie konsoli. | Tak |  |
|  | Wysięgnik drążka infuzyjnego oraz do mocowania monitora wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | Tak |  |
|  | Metalowy kosz na cewniki do zawieszenia na bocznej szynie półki. Głębokość kosza minimum 45 cm. | Tak |  |
|  | Metalowy kosz na akcesoria do zawieszenia na bocznej szynie półki. Głębokość kosza minimum 20 cm. | Tak |  |
|  | Lampa zabiegowa LED na wysięgniku przegubowym, mocowana do szyny poziomej, o maksymalnym natężeniu oświetlenia min. 25 000 lux, i regulacją temperatury barwy światła oraz natężenia oświetlenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Kolumny dla neonatologii (7 szt)
Powinny zostać zamocowane na wysokości 290 cm od poziomu podłogi (istniejąca belka konstrukcyjna wzdłuż pasa okiennego, wzmocniona od boku ceownikiem), sufit powieszony na wysokości 264cm.

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 2 - Stanowisko do pielęgnacji niemowląt  - 13 szt

Miejsce instalacji: Neonatologia (4 szt), Położniczy (9 szt)

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2019 (rok produkcji zgodny z rokiem daty dostawy) | TAK |  |
|  | Długość stanowiska w zakresie od 1880 do 1920 mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 590 do 600 mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 750 do 790 mm | TAK |  |
|  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880 mm | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt o wymiarach ok 680 x 380 mm, umywalkę do mycia rąk po lewej stronie stanowiska, miejsce do przewijania z materacykiem, baterię zlewozmywakową z zestawem przyłączeniowym. Bateria z termostatem. | TAK |  |
|  | Nad przewijakiem zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie, ze źródłem podczerwieni o następujących parametrach: - Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia, tj. montowany na kolumnie, a nie na ścianie. - Panel sterowania umieszczony u nasady urządzenia, poniżej źródła promieniowania, nie na czaszy części grzejnej - Czujnik temperatury wielorazowy - Moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700-800 W - Oświetlenie luminescencyjne o mocy równoważnej 2x100W światła żarowego - Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min 30 mm, trójkolorowy, kolor cyfr zmienia się w zależności od wysokości wyświetlanej temperatury - Automatyczna regulacja temperatury powietrza - Ręczna regulacja mocy grzania - Alarm zbyt niskiej temperatury i alarm zbyt wysokiej temperatury, próg działania alarmu 0, 8o C - Alarm awarii czujnika temperatury - ERR - Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38 o C z dokładnością do 0,1o C - Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1o C - Ręczna regulacja mocy grzania 0-700/800 W skokowo, co 5% maksymalnego zakresu - Zegar do oceny wg skali APGAR, sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 minucie - Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim - Możliwość zamówienia obudowy promiennika w kolorze dopasowanym do kolorystyki blatu pielęgnacyjnego, do wyboru Zamawiającego (minimum 4 kolory) | TAK |  |
|  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według obowiązujących w terminie dostawy przepisów Unii Europejskiej dot. Wyrobów Medycznych (dyrektywa 93/42/EWG lub rozporządzenie 2017/745), dla urządzenia wydano certyfikat EC z jednostki notyfikowanej oraz deklarację zgodności | TAK |  |
|  | Jednoczęściowy blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek, bez możliwości rozłączenia. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną Wanienka do umiejscowienia po lewej lub prawej stronie zestawu (według wyboru Zamawiającego – zgodnie z projektem budowlanym). | TAK |  |
|  | Pod wanienką zestaw szafek, w środku kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy. Pod częścią pielęgnacyjną szuflady z tworzywa. Wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. Górna szuflada przystosowana do zamontowania wagi elektronicznej. | TAK |  |
|  | W górnej szufladzie zamontowana noworodkowa waga elektroniczna o zakresie ważenia do 20 kg, zasilana z akumulatorów oraz zasilacza sieciowego. Waga wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem. Waga wykonana w III klasie dokładności, posiadająca legalizację. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek oraz elementów dekoracyjnych promiennika | TAK |  |
|  | Stanowisko jest wyrobem medycznym zgłoszonym do rejestru wyrobów medycznych, zgłoszenie samego promiennika, bez części pielęgnacyjnej nie spełnia wymogów zamawiającego | TAK |  |
|  | Producent posiada certyfikat systemu jakości ISO 13485:2016 oraz certyfikat zgodności wyrobu z obowiązującymi w terminie dostawy przepisami Unii Europejskiej dot. Wyrobów Medycznych (dyrektywa 93/42/EWG lub rozporządzenie 2017/745) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pak. 4 Myjnia do kaczek i basenów – 2 szt

Miejsce instalacji: Oddział Położniczy (1szt), Oddział Ginekologii (1szt)

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 		                             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 		                                           …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | Tak |  |
| 2. | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | Tak |  |
| 3. | Minimalny załadunek na cykl: 1 basen+1pokrywa basenu +2kaczki | Tak |  |
| 4. | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | Tak |  |
| 5. | Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | Tak |  |
| 6. | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | Tak |  |
| 7. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | Tak |  |
| 8. | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | Tak |  |
| 9. | Całkowita moc | Tak |  |
| 10. | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304 (obudowa, rama, komora, dusze, orurowanie wewnętrzne) | Tak |  |
| 11. | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | Tak |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl | Tak |  |
| 13. | Minimum trzy programy: standardowy , intensywny, sporobójczy | Tak |  |
| 14. | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | Tak |  |
| 15. | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi lub czujnikami podczerwieni) | Tak |  |
| 16. | Wybór programu bez użycia rąk | Tak |  |
| 17. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | Tak |  |
| 18. | Czas cyklu dla standardowego programu | Tak |  |
| 19. | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | Tak |  |
| 20. | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: | Tak |  |
| 21. | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: | Tak |  |
| 22. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | Tak |  |
| 23. | Możliwość podłączenia pod odpływ 100mm w podłodze lub ścianie | Tak |  |
| 24. | Maksymalne wymiary urządzenia: Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 660mm | Tak |  |
| 25. | Wbudowana pompa podajnika detergentu | Tak |  |
| 26. | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 | Tak |  |
| 27. | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | Tak |  |
| 28. | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm | Tak |  |
| 29. | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | Tak |  |
| 30. | Urządzenie zintegrowane z półką wiszącą do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek oraz wspornikiem półki montowanym do myjni | Tak |  |
| 31. | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | Tak |  |
| 32. | Pakiet startowy –standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, wielofunkcyjny kosz do dezynfekcji misek i wiader, 10 basenów oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę | Tak |  |
| 33. | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 34. | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 5 Stół operacyjny –  1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2. | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 3. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 4. | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 5. | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 720 do 1160 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7. | Regulacja oparcia pleców: - 400 do +850 ( + 50 ) | TAK |  |
| 8. | Regulacja podgłówka: - 550 do +550 ( + 50 ) | TAK |  |
| 9. | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 11. | Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +300 (+ 50) | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (+ 50) | TAK |  |
| 14. | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) | TAK |  |
| 15. | Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych | TAK |  |
| 16. | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: zmiana wysokości przechyły wzdłużne przechyły boczne poziomowanie jednym przyciskiem Pilot przewodowy z: - wyświetlaczem LCD prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, stanie naładowania akumulatorów, - przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych pilota (aby uniknąć omyłkowego włączenia, innej niż oczekiwana, funkcji sterowanej elektrycznie), - możliwością podłączenia do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta | TAK |  |
| 17. | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 18. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 20. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 21. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
| 22. | Stół przejezdny z systemem blokowania | TAK |  |
| 23. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 26. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 26. | Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg | TAK |  |
| 27. | Obciążenie statyczne (tylko dla zmiany wysokości wypoziomowanego blatu) min. 350 kg | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 1 szt. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 komplet - przystawka ginekologiczna – miska wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 65x265x325 mm i pojemności min. 4 litrów - oparcie uda do podpierania uda w pozycji leżącej. Składające się z poliuretanowego materaca o kształcie wygiętym w nerki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulacje wysokości i odległości od pacjenta – 4 szt - Pas uda do unieruchamiania uda pacjenta na stole operacyjnym, składa się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu oraz pas o szerokości 100 mm – 4 szt | TAK |  |
| 29. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 30. | Gwarancja min. 24 miesięcy, Szkolenie personelu w zakresie obsługi stołu | TAK |  |
| 31. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 32. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 6 poz. 1 Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa  –  1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna. | Tak |  |
| 2. | Lampa główna wraz z satelita, wykonane w technologii białych diod LED zawierająca od 60 diod dla czaszy pomocniczej, do 90 diod dla czaszy głównej | Tak |  |
| 3. | Czasze lampy o konstrukcji dwudzielnej wyraźnie rozdzielonego wzdłuż długiej przekątnej wielokąta foremnego | Tak |  |
| 4. | Oprawy wyposażone w wymienny uchwyt do przemieszczania ich przez operatora - umieszczony w centralnej części oprawy oraz co najmniej dwa „brudne” uchwyty na bokach czaszy. Brudne uchwyty w formie wyraźnej raczki przez która można przełożyć dłoń. Nie dopuszcza się ciągłego relingu | Tak |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna czaszy pomocniczej do 590 mm, czaszy głównej do 680 mm. Do wymiaru bierze się tylko fizyczną średnicę czasz z pominięciem wymiaru dodanego przez obrys raczek | Tak |  |
| 6. | Natężenie oświetlenia lampy głównej min. 160 000 lux, czaszy pomocniczej min 140 000lux | Tak |  |
| 7. | Żywotność źródła światła każdej lampy min. 60 000 godzin obu czasz | Tak |  |
| 8. | Zmienna średnica bezcieniowego pola oświetlanego, przełączana z panelu umieszczonego na przegubie przy czaszy lampy - w zakresie nie mniejszym niż 16 -23 cm – co najmniej dwa skrajne ustawienia | Tak |  |
| 9. | Regulacja temperatury barwowej lampy w zakresie od 3500 do 5000K, realizowana w min. 4 krokach (3500K, 4000K, 4500K, 5000K) lub obustronnie, jednocześnie szerszym | Tak |  |
| 10. | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 96 | Tak |  |
| 11. | Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego w zakresie R9=97 | Tak |  |
| 12. | Zakres roboczy każdej czaszy (L1+L2) min. 940mm | Tak |  |
| 13. | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia oświetlenia w zakresie od 40 - 100% i za pomocą sterownika umieszczonego na każdej czaszy lampy oraz z boku przy każdej czaszy | Tak |  |
| 14. | Przygotowanie pod kamerę bezprzewodową HD o rozdzielczości 1080p – w czaszy głównej – umieszczone w osi głównej (geometrycznej) | Tak |  |
| 15. | Funkcja endo | Tak |  |
| 16. | Możliwość obrotu ramion o 360 stopni wokół punktu mocowania | Tak |  |
| 17. | W każdą czaszę wbudowany wskaźnik/czujnik laserowy umożliwiający automatyczną korektę plamy świetlnej podczas przemieszczania lampy, tj. jej wielkości oraz natężenia światła, działający w połączeniu z kamerą | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 6 poz. 2 Lampy zabiegowej sufitowej –  4 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa jednoczasowa z trwałym i wydajnym diodowym źródłem światła emitującym zimne światło. Diody w kolorze białym | Tak |  |
| 2. | Lampa mocowana do sufitu na wysięgniku dwuramiennym. Długość pierwszego ramienia od osi obrotu w punkcie mocowania z rurą flanszową do osi obrotu łączącej drugie ramie 810 mm (±10mm) Długość drugiego ramienia 720 mm (±5mm).Możliwość pozycjonowania lampy wieloosiowo | Tak |  |
| 3. | Zakres ruchomości czaszy lampy od poziomu w górę i w dół 40° ( ± 5°) | Tak |  |
| 4. | Oprawa (górna jej część wykonana ze stopu aluminium) wyposażona w uchwyt ergonomiczny do pozycjonowania lampy umiejscowiony na krawędzi czaszy | Tak |  |
| 5. | Czasza w kształcie sześciokąta o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę | Tak |  |
| 6. | Po przeciwnej stronie w stosunku do uchwytu pozycjonującego, na obrzeżu lampy umiejscowiony panel do regulacji natężenia lampy , włączania i wyłączania | Tak |  |
| 7. | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min 80 000 luksów | Tak |  |
| 8. | Temperatura barwowa: 4.500 K | Tak |  |
| 9. | Współczynnik oddawania barw: Ra ≥ 95 | Tak |  |
| 10. | Współczynnik oddawania barwy tkanek R13 ≥ 98 | Tak |  |
| 11. | Średnica oświetlonego pola: min. 160 mm | Tak |  |
| 12. | Głębia ostrości L1+L2 140 cm | Tak |  |
| 13. | Uchwyt do pozycjonowania lampy umieszczony w skrajnej części czaszy | Tak |  |
| 14. | Regulacja natężenia oświetlenia od 30% do 100 % realizowana w trzech skokach | Tak |  |
| 15. | Trwałość źródła światła: min. 40.000 h | Tak |  |
| 16. | Liczba diod w kopule min 16 – max 18 szt jednakowego koloru ( biały ) i jednakowej wielkości | Tak |  |
| 17. | Średnica kopuły 300 mm ( ±2mm) | Tak |  |
| 18. | Maksymalne zużycie energii 50VA | Tak |  |
| 19. | Zapasowe rączki do sterylizacji 3szt | Tak |  |
| 20. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
| 21. | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
| 22. | Wyrób oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 23. | Wyrób dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującym prawem | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |
| 25. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 7 Kolumna Anestezjologiczna–  1 szt.

Miejsce instalacji: Sala Cieć Cesarskich - Trakt Porodowy

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | Tak |  |
| 3. | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu elementów stropowych wraz z przyłączami mediów | Tak |  |
| 4. | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączmi. | Tak |  |
| 5. | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 335° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | Tak |  |
| 6. | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie ze sterowaniem elektropneumatycznym (oś główna i na łamaniu ramienia) i cierne (ramie/konsola kolumny). Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). | Tak |  |
| 7. | Przeguby osi głównej i ramion wyposażone w wyraźne kolorystyczne oznaczenie przegubów (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ramion lub ich końcówki), z którymi koresponduje wyraźne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubów na przyciskach sterowniczych. | Tak |  |
| 8. | Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone w poziomej konsoli nośnej, z łatwym dostępem. Możliwość umieszczenia gniazd gazowych także na spodniej ścianie konsoli | Tak |  |
| 9. | Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramie wzmacniane wewnętrznie; w przekroju parami dwuwypukło - dwupłaskie lub o kształcie trapezu równoramiennego krótszą podstawą ku podłodze lub o przekroju eliptycznym. Nie dopuszcza się ramion prostokątnych. | Tak |  |
| 10. | Dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu łączny zasięg ramienia 1955mm ± 5%. Pierwsza z dwóch części ramienia składających się na podaną powyżej długość łączną długości 900 mm ± 5% a druga z dwóch części ramienia składających się na podaną powyżej długość łączną długości 980 mm ± 5%; Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. | Tak |  |
| 11. | Funkcja samodzielnej aranżacji układu gniazd elektrycznych przez użytkownika (bez udziału serwisu i działu technicznego) realizowana poprzez przełożenie paneli z gniazdami pomiędzy ścianami bocznymi i spodnią konsoli z natychmiastowym zapewnieniem zasilania. | Tak |  |
| 12. | Gniazda gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO 9170-1,PN-EN ISO 9170-2, typ AGA | Tak |  |
| 13. | Gniazda elektryczne 230 V, 50Hz , z bolcem ochronnym. | Tak |  |
| 14. | System z kolumną (konsolą) nośną o przekroju nie większym niż 300mm ± 10% x 300 ± 10% mm i długości min. 750 mm | Tak |  |
| 15. | Dolne ramię kolumny unoszone elektrycznie w zakresie min 700 mm. Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz dolnego ramienia (drugiego licząc od osi głównej). | Tak |  |
| 16. | Uchwyt mocowany poziomo do konsoli wykonany w całości z tworzywa sztucznego w kolorze nie czarnym (pożądany kolor – dowolny odcień niebieskiego, błękit) lub z rękojeścią metalową Uchwyt musi zawierać w sobie, oznaczone kolorystycznie, przyciski do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców pneumatycznych oraz unoszenie ramienia uchylnego). Nie dopuszcza się szyny frontowej ani żadnych elementów łączących uchwyty. | Tak |  |
| 17. | Udźwig jednostki netto min. 80 kg | Tak |  |
| 18. | 2 szyny akcesoryjne na bocznych ściankach głowicy | Tak |  |
| 19. | tlen min. 1 na spodniej ścianie głowicy | Tak |  |
| 20. | sprężone powietrze min. 1 na spodniej ścianie głowicy | Tak |  |
| 21. | próżnia min. 1 na spodniej ścianie głowicy | Tak |  |
| 22. | odciąg gazów po anestetycznych z inżektorem min. 1 na spodniej ścianie głowicy | Tak |  |
| 23. | gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 6 | Tak |  |
| 24. | gniazdo wyrównania potencjałów min. 6 | Tak |  |
| 25. | Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 1 (dopuszcza się jedną puszkę z podwójnym insertem), przygotowanie pod podwójne gniazdo niskoprądowe | Tak |  |
| 26. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak |  |
| 27. | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA : Kolumna w sali cięć:

Wysokość sufitu podwieszanego: 260cm,
wysokość surowego, istniejącego sufitu: 297cm (ale będzie wykonana podkonstrukcja stalowa o wysokości 30 do 40cm, czyli mocowanie na wysokości  około 257-247).

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 8 Aparat do znieczulania  –  1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół | TAK |  |
|  | Blat do pisania wysuwany | TAK |  |
|  | Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim | TAK |  |
|  | Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |
|  | System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% | TAK |  |
|  | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. | TAK |  |
|  | Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. | TAK |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK |  |
|  | System oddechowy |  |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | TAK |  |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | TAK |  |
|  | Respirator |  |  |
|  | Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | TAK |  |
|  | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |  |
|  | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | TAK |  |
|  | Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | TAK |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli) | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 4:1 do 1:4 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml | TAK |  |
|  | Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) | TAK |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | TAK |  |
|  | Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 | TAK |  |
|  | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | TAK |  |
|  | Prezentacja objętości minutowej spontanicznej Mvspont | TAK |  |
|  | Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. | TAK |  |
|  | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |
|  | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |
|  | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  |
|  | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK |  |
|  | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | TAK |  |
|  | Chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów, z możliwością przeglądania z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |  |
|  | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwości monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia ST | TAK |  |
|  | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 10 różnych arytmii | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia | TAK |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria pomiarowe | TAK |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry | TAK |  |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości snu w czasie znieczulenia ogólnego metodą BIS lub równoważną | TAK |  |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 9 Wanna porodowa –  1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 2. | Wanna porodowa do relaksacji oraz odbierania porodów w wodzie | Tak |  |
| 3. | Dostępność personelu do kobiety rodzącej z 4 stron | Tak |  |
| 4. | Automatyczne napełnianie wody min. 2 poziomy | Tak |  |
| 5. | Pojemność maksymalna min. 400L | Tak |  |
| 6. | Pojemność użytkowa min. 250L | Tak |  |
| 7. | Czas napełniania pojemności użytkowej max. 10 min. | Tak |  |
| 8. | Czas opróżniania min. 10 min. | Tak |  |
| 9. | Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny, siedzisko i oparcie pod stopy | Tak |  |
| 10. | Elektroniczny kolorowy dotykowy panel sterowania 4,3” | Tak |  |
| 11. | Informacje wyświetlane min.: - czas - temperatura wody nalewanej - temperatura wody w wannie - aktualny program chromatoterapii z wybranym kolorem | Tak |  |
| 12. | Mikser termostatyczny - bateria | Tak |  |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (mm): - długość 1850 (±100) - szerokość 1400 (±100) - wysokość 750 cm (±50) | Tak |  |
| 14. | Niecka wanny w kolorze tożsamym optycznie z kolorem RAL. | Tak |  |
| 15. | Konstrukcja wanny wykonany z profili stalowych ocynkowanych | Tak |  |
| 16. | Obudowa wanny maskująca konstrukcję metalową | Tak |  |
| 17. | Uchwyty ułatwiające wyjście i wejście do wanny min. 2 szt. | Tak |  |
| 18. | Wanna wykonana z materiału kompozytowego z włókna szklanego | Tak |  |
| 19. | Prysznic ułatwiający np. mycie wanny | Tak |  |
| 20 | Schodki do wanny dwustopniowe | Tak |  |
|  | Opcje dodatkowe |  |  |
| 24 | Podświetlenie RGB LED | Tak |  |
| 25 | Poręcze do schodków | Tak |  |
| 25. | Chusta na haku ze stali kwasowęglowej | Tak |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 12 Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 2 szt.

Nazwa i typ:                                    		               ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				                …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			               …..……………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  |
|  | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | TAK |  |
|  | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | TAK |  |
|  | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | TAK |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 | Tak |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w elastyczne listwy odbojowe zapobiegające przed uderzeniami | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, uchwyt na rolkę papieru materac składający się: - obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, - wkład zimna pianka poliestrowa. - grubość materaca min. 8 cm. | TAK |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. | TAK |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwia nam zamontowanie butli z tlenem oraz pełni funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg potwierdzone przez niezależny instytut badawczy | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy, Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 13 poz. 1 Wózek funkcyjny – anestezjologiczny -  2 szt.

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo wytrzymałe na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 100 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 65 cm, +/-5cm | TAK podać |  |
|  | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, uchwyt do przetaczania pojemnik do zużytych igieł, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpadki , dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku, zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane. Wyposażenie dodatkowe: nadstawka z przeźroczystymi pojemnikami, podwójny uchwyt na rękawice. Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 13 poz. 2 Stolik oddziałowy - narzędziowy -  1 szt.

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik: -02/B (ST) 1x blat, 1x blat z szufladą | TAK |  |
|  | stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem | TAK |  |
|  | szuflada stalowa lakierowana proszkowo na biało Wymiary całkowite: 750x430x880 mm | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1a do SIWZ parametry techniczne

Pakiet nr 14 Stolik zabiegowy -  4 szt.

Producent: …………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………………..

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wyposażony jedną szufladę oraz półkę z przegłębieniem umieszczoną pod szufladą wraz z akcesoriami | TAK |  |
|  | stelaż stolika wykonany ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25mm, lakierowanego proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru) , z 2 szynami instrumentalnymi i 2 uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji | TAK |  |
|  | stelaż wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (+/-10 mm), w tym dwa z blokadą. Bezpośrednio nad kołami umieszczone gumowe odboje zabezpieczające ściany przed przypadkowym obiciem | TAK |  |
|  | szuflada i półka stalowe , lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru), półka dodatkowo zabezpieczona relingiem z 3 stron (boki + tył wózka) | TAK |  |
|  | szuflada wyposażona w ergonomiczny, bez ostrych krawędzi uchwyt wykonany z aluminium w kształcie litery C | TAK |  |
|  | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 650x500x900 mm (+/- 10 mm) wymiary blatu:600x500 mm (+/- 10 mm) wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm) wymiary szuflady: 600x500x155 mm (+/- 10 mm) wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x460x105 mm (+/- 10 mm) [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK |  |
|  | akcesoria dodatkowe: 1x miska ze stali nierdzewnej 1x lakierowany koszyk na akcesoria o wym. 290x96x90 mm (+/- 10 mm) [szerokość x głębokość x wysokość] powyższe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty : Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do RWMiPB Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważny) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)