Załącznik 1 a

Pakiet nr 1 poz. 1 Łóżko wielofunkcyjne – 15 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP | - OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2019 rok | Tak |  |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze). | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm | Tak |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Pilot z możliwością blokowania i odblokowywania funkcji elektrycznych za pomocą kluczyka | Tak |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z możliwością uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga - regulacja z pilota przewodowego min. 15o. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40o | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg | Tak |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | Tak |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik). Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta. Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. | Tak |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | Tak |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | Tak |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości min. 150 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - półka na pościel – 1szt. - poręcze boczne lakierowane – 2 sztuki Poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi - Rama wyciągowa, podwójna, wykonana czterech pionowych słupków, dwóch wzdłużnych i dwóch poprzecznych belek. Słupki i belki z rury stalowej o średnicy minimum 25 mm i grubości ścianki min. 2,5 mm. Wszystkie elementy stalowe wchodzące w skład ramy pokryte powłoką (zgodnie z PN-83/H-97006). Konstrukcja ramy umożliwiająca korzystanie z niej zarówno przy leżu łóżka wydłużonym, jak i niewydłużonym. Słupki pionowe ramy mocowane w gniazdach leża za pomocą śrub, z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym obrót słupków. Słupki pionowe od strony głowy pacjenta profilowane, aby uniknąć uszkodzenia paneli nadłóżkowych. Dwie przesuwne, poprzeczne rury i pałąk od strony nóg pacjenta, służące do mocowania na nich bloczków wyciągowych, radełkowane w trzech miejscach celem stabilnego zamocowania samych rur, jak i bloczków wyciągowych. Możliwość regulacji wysuwu pałąka – przynajmniej 100 mm. Poprzeczne, przesuwne rury nie wystające poza szerokość ramy leża. Dodatkowe wyposażenie ramy: - przesuwne, poprzeczne rury – 2 szt. - pałąk od strony nóg pacjenta – 1 szt. - wieszak kroplówki - 1 szt. - trójkątne uchwyty z regulowaną długością, umożliwiające pacjentowi samodzielne podciąganie się rękami - 2 szt. - bloczki do zakładanie naciągów – 3 szt. - uchwyty do mocowania rur poprzecznych i wzdłużnych ramy, pałąka, wieszaka kroplówki i bloczków do zakładania naciągów – 14 szt. Wymiary gabarytowe ramy: - długość bez pałąka – max. 2120 mm - szerokość (z zamocowanym pałąkiem) – max. 820 mm -uchwyt na kaczki i baseny - wysokość mierzona od leża do górnej powierzchni belek wzdłużnych – 1180 mm | Tak |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 1 poz. 2 Szafka przyłóżkowa – 15 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| LP. | ###### WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |  | OFEROWANE PARAMETRY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (+ 30 mm) | TAK |  |  |  |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (+ 30 mm) | TAK |  |  |  |
|  | Wysokość blatu: 850 mm (+20 mm) | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+ 20 mm) | TAK |  |  |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK |  |  |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK |  |  |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |  |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK |  |  |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK |  |  |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK |  |  |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK |  |  |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK |  |  |  |
|  | - Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK |  |  |  |
| 19. | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  | TAK |  |  |
| 21. | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |  |
| 22. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  | TAK |  |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 2 poz. 1 Aparat USG – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 23” Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy | TAK, Min. 10” rozdzielczość≥1280x800 |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania. | TAK Regulacja Góra /dół min. 18,5 cm |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo. | TAK Lewo/prawo≥ +/- 30° |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 500 000 kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu | TAK, Min. 250 dB |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥3 aktywne |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12500 |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Dysk twardy SSD | ≥500 GB |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPEG, TIFF, DICOM, AVI | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-38 cm |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego | ≥0-38 cm |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥2100 fps |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na min. dwóch częstotliwościach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego | Min. od 0,1KHz do 14 KHz |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla trybu Power Doppler | Min. od 0,1KHz do 14KHz |  |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min. od 1KHz do 23KHz |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-15 mm |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD we wnętrzu naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak |  |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach: linia, convex | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
|  | Dicom 3.0, Integracja z istniejącym systemem RIS/PACS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - ginekologicznych - położniczych - echo płodu - mięśniowo-szkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - transkranialnych - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych: - zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz - ilość elementów: min. 288 - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz - ilość elementów: min. 256 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Urządzenia peryferyjne |  |  |
|  | Videoprinter B&W | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakresie min. 3-14 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min. 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pakiet nr 3 poz. 1 Aparat USG – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 				……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				              …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK, |  |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK, |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK, |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, |  |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, |  |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK |  |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  |
| 13 | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) | TAK |  |
| 14 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
| 15 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 16 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK |  |
| 17 | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 18 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | TAK |  |
| 19 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK |  |
| 20 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, |  |
| 21 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, |  |
| 22 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II – III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | TAK |  |
| 23 | Tryb B | TAK, |  |
| 24 | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK, |  |
| 25 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK, |  |
| 26 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | TAK, |  |
| 27 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, |  |
| 28 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK, |  |
| 29 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | TAK, |  |
| 30 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, |  |
| 31 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, |  |
| 32 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 33 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne | TAK, |  |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, |  |
| 36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK, |  |
| 37 | Tryb M | TAK, |  |
| 38 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK, |  |
| 39 | Doppler Kolorowy | TAK, |  |
| 40 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | TAK |  |
| 41 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | TAK, |  |
| 42 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
| 43 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  |
| 44 | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK, |  |
| 45 | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 46 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK |  |
| 47 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK, |  |
| 48 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
| 49 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK, |  |
| 50 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, |  |
| 51 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, |  |
| 52 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek – uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
| 53 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 54 | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
| 55 | Automatyczne pomiary biometrii płodu | TAK |  |
| 56 | Dicom | TAK |  |
| 57 | Integracja z istniejącym systemem RIS/PACS | TAK |  |
| 58 | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych | TAK |  |
| 59 | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| II GŁOWICE |  |  |  |
| 1 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2 | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  |  |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK, |  |
| IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 3 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętosciową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 6 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D : min. 9płaszczyzn | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatyczne go pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o funkcję Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowaną baterię pozwalającą na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące | TAK, |  |
| 3 | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 1 a

Pak. 4 Myjnia do kaczek i basenów – 4 szt

Nazwa i typ:                                    		……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 		                             ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 		                                           …………………………………..……………………

Rok produkcji:   	 			…..……………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | Tak |  |
| 2. | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | Tak |  |
| 3. | ## Minimalny załadunek na cykl: ## 1 basen+1pokrywa basenu + 2kaczki | Tak |  |
| 4. | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | Tak |  |
| 5. | Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | Tak |  |
| 6. | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | Tak |  |
| 7. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | Tak |  |
| 8. | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | Tak |  |
| 9. | Całkowita moc | Tak |  |
| 10. | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304 (obudowa, rama, komora, dusze, orurowanie wewnętrzne) | Tak |  |
| 11. | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | Tak |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl | Tak |  |
| 13. | Minimum trzy programy: standardowy , intensywny, sporobójczy | Tak |  |
| 14. | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | Tak |  |
| 15. | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi lub czujnikami podczerwieni) | Tak |  |
| 16. | Wybór programu bez użycia rąk | Tak |  |
| 17. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | Tak |  |
| 18. | Czas cyklu dla standardowego programu | Tak |  |
| 19. | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | Tak |  |
| 20. | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: | Tak |  |
| 21. | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: | Tak |  |
| 22. | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | Tak |  |
| 23. | Możliwość podłączenia pod odpływ 100mm w podłodze lub ścianie | Tak |  |
| 24. | ## Maksymalne wymiary urządzenia: ## Szerokość urządzenia: max 600mm ## Wysokość urządzenia: max 950mm ## Głębokość urządzenia: max 660mm | Tak |  |
| 25. | Wbudowana pompa podajnika detergentu | Tak |  |
| 26. | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 | Tak |  |
| 27. | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | Tak |  |
| 28. | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm Głębokość: 350 mm | Tak |  |
| 29. | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | Tak |  |
| 30. | Urządzenie zintegrowane z półką wiszącą do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek oraz wspornikiem półki montowanym do myjni | Tak |  |
| 31. | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | Tak |  |
| 32. | Pakiet startowy –standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, wielofunkcyjny kosz do dezynfekcji misek i wiader, 10 basenów oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę | Tak |  |
| 33. | Po dostawie szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 34. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

......................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)